Załącznik nr 2 do SIWZ 65/2014

Specyfikacja Techniczna w zakresie zadania Nr 2

Opis przedmiotu zamówienia: konwerter sygnału z kamer na monitory na salach operacyjnych– 1 szt. (Broadcaster)

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie zastosowane do przechwycenia sygnału obrazu z kamer zainstalowanych w lampach bezcieniowych na salach operacyjnych oraz przesyłaniu tego sygnału na dowolne stanowisko komputerowe pracujące w lokalnej sieci komputerowej szpitala | Nazwa oferowanego urządzenia oraz dokładny symbol producenta: .................................. |
| Wejścia | - 2x DVI (z obsługą HDMI przy wykorzystaniu adaptera) - 1x S-Video Composite (NTSC/PAL) - 3x audio stereo analog (3,5mm minijack) - Mikrofon - Line-In | Tak / Nie* |
| Obsługa rozdzielczości z urządzeń zewnętrznych | Zakres od 640x480 do 1920x1080 Obsługa obrazu w proporcjach ekranu: 4:3, 16:10, 16:9 | Tak / Nie* |
| Kodowanie obrazu | - Obsługa kodeków obrazu: H.264, MPEG-4 - Ilość klatek: 60 fps@ 1920x1080p | Tak / Nie* |
| Kodowanie audio | - Encoder MP3: bitrate 32-192 kbps, częstotliwość 22kHZ, 44kHz - Encoder PCM: częstotliwość 22kHz, 44kHz - Encoder AAC: bitrate 32-192 kbps, częstotliwość 16kHz, 22kHz, 44kHz | Tak / Nie* |
| Interfejsy sieci IP | - 1x złącze 10/100/1000 Ethernet - Strumienie: - FLV przez HTTP - Real Time Streaming Protocol przez TCP/UDP | Tak / Nie* |
| Zapis Audio/Video oraz zarządzanie plikami | - Wewnętrzny magazyn dyskowy o pojemności nie mniejszej niż 3TB - Możliwość podłączenia do zewnętrznego NAS - Obsługa urządzenia poprzez interfejs administratora Web UI - Możliwość kopiowania plików na nośnik zewnętrzny podłączony do dowolnego portu USB - Wbudowany serwer FTP - Synchronizacja poprzez RSYNC i CIFS - Możliwość pobrania nagrania wideo za pomocą interfejsu WWW | Tak / Nie* |
| Dostępne porty wyjścia | - grafika: min. 1 port VGA na tylnym panelu obudowy - gniazdo klawiatury: PS/2 lub USB - gniazdo myszy: PS/2 lub USB - dodatkowe porty: min. 2x port USB 2.0 | Tak / Nie* |
| Zasilacz | - wbudowany w obudowę urządzenia | Tak / Nie* |
| Wymagania dodatkowe | - obudowa przeznaczona do montażu w szafie typu rack (szerokość 19”) - wysokość obudowy urządzenia nie przekracza 2U - możliwość równoczesnego zapisu obrazu pochodzącego z dwóch jednocześnie rejestrujących kamer, niezależnie | Tak / Nie* |
| Warunki serwisu i gwarancji | Gwarancja min. 24 miesiące od daty dostawy. Serwis będzie realizowany na miejscu u Zamawiającego. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak / Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy