Załącznik nr 1 do SIWZ 65/2014

KAMERY NA SALE OPERACYJNE Z WYPOSAŻENIEM - 2 kpl

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania Nr 1

Nazwa Wykonawcy : ..................................................

Nazwa handlowa sprzętu:....................................

Producent :...................................................

Kraj pochodzenia:.......................................

Rok produkcji 2014: ......................................

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wideo współpracuje z zewnętrznym sterownikiem | TAK |  |
| 2 | Kamera wideo przeznaczona do montażu w posiadanych przez Zamawiającego lampach operacyjnych Polaris 560 (rok produkcji lamp 2013) - 2 sztuki | TAK |  |
| 3 | Kompatybilność oferowanej kamery z lampą Polaris 560 potwierdzona przez producenta kamery i lampy | TAK |  |
| 4 | Montaż kamery w miejsce uchwytu centralnego lampy Polaris 560 bez rezygnacji z funkcji regulacji oświetlanego przez lampę pola operacyjnego. Po zamontowaniu kamery musi istnieć nadal możliwość tej regulacji | TAK |  |
| 5 | Możliwość montażu kamery do lampy przez personel bloku operacyjnego bez użycia narzędzi, bez odłączania napięcia zasilającego od lampy, bez konieczności wzywania serwisu technicznego | TAK |  |
| 6 | Kamera wyposażona w aluminiową, sterylizowalną osłonę ze szklanym oknem obiektywu, z możliwością jej łatwego zdejmowania do mycia i sterylizacji. W komplecie z kamerą min. 3 osłony | TAK |  |
| 7 | Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji osłony kamery w automatycznych myjniach i dezynfektorach oraz jej sterylizacji w sterylizatorach parowych w standardowych programach w temperaturze 134ºC przez 5 minut. | TAK |  |
| 8 | Kamera zapewniająca cyfrowy obraz w standardzie HD o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli | TAK |  |
| 9 | Obiektyw kamery o zmiennej ogniskowej, zapewniający min. 10-cio krotne przybliżenie (tzw. "zoom optyczny" min. 10x) | TAK |  |
| 10 | W komplecie z każdą kamerą zewnętrzny sterownik kamery umożliwiający zdalną obsługę następujących funkcji: - przybliżanie i oddalanie obrazu ("zoom"), - regulację ostrości obrazu przez użytkownika lub włączenie systemu "autofocus" realizującego tę funkcję automatycznie, - regulację jasności obrazu przez użytkownika lub włączenie systemu realizującego tę funkcję automatycznie, - możliwość obracania obrazu, - możliwość zatrzymania obrazu ("stop-klatka") | TAK |  |
| 11 | Zewnętrzny sterownik musi posiadać zestaw wyjść sygnału wideo, w tym przynajmniej: - min. 2 wyjścia cyfrowego sygnału wideo typu HD-SDI, - min. 2 wyjścia cyfrowego sygnału wideo typu DVI-D, - min. 1 wyjście analogowego sygnału wideo typu FBAS, - min. 1 wyjście analogowego sygnału wideo typu S-Video. | TAK |  |
| 12 | Wszystkie sale operacyjne (8) muszą zostać uzupełnione w: - - instalację kablową umożliwiającą włączenie kamery (2 przenośne kamery muszą mieć możliwość pracy w każdej z 8 sal), - okablowanie bezprzewodowego pilota (każda sala). | TAK |  |
| 13 | Lokalizacja sterownika poza salą operacyjną w Pośrednim Punkcie Dystrybucyjnym Sali operacyjnej (PPDS 1-8). Musi istnieć możliwość łatwego przeniesienia sterownika do PPDS sali, w której ma pracować kamera. | TAK |  |
| 14 | Pilot bezprzewodowy z wyposażeniem (odbiornik podczerwieni i interfejs) umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami dostępnymi w zewnętrznym sterowniku (pkt. 10). | TAK |  |
| 15 | W zestaw dodatkowego pilota bezprzewodowego z wyposażeniem wymienionym w punkcie 14 muszą zostać wyposażone wszystkie sale operacyjne (8). | TAK |  |
| 16 | W zestawie dedykowane trwałe, zamykane pudełko do przechowywania i przenoszenia kamery, wykonane z metalu lub plastiku, wypełnione piankową formą dopasowaną do kształtu kamery, zabezpieczającą kamerą przed wstrząsami podczas przenoszenia | TAK |  |
| 17 | Załączone wszystkie przewidziane prawem certyfikaty pozwalające na użytkowanie sprzętu w salach operacyjnych | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji | TAK |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji muszą być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy