- Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Pakiet Nr 1

- APARAT  DO  BADAŃ  ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH - PRZEWODNICTWO  NERWOWO - MIĘŚNIOWE  I  EMG
Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2014 lub 2015 .................... (podać)

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do badań elektromiograficznych (EMG), przewodnictwa nerwów (NCS) | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o potencjały wywołane (EP) | TAK |  |
| Kryteria bezpieczeństwa pacjenta |  |  |  |
| 3 | Klasa bezpieczeństwa medycznego urządzenia zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EEC dla Urządzeń Medycznych: IIA | TAK |  |
| 4 | Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym: BF | TAK |  |
| 5 | Certyfikat CE, Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie do stosownego Urzędu | TAK |  |
| Głowice wejściowe wzmacniaczy biologicznych |  |  |  |
| 6 | Głowica wejściowa min. 3-kanałowa jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP | TAK |  |
| 7 | Głowica zamontowana na ruchomym ramieniu mocowanym do wózka, wyposażona w: - min. 3 zespoły gniazd: - 1 DIN - 2 TP dla kanałów 1-3 - min. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, - klawisz wyciszenia dźwięku wraz ze wskaźnikiem LED, - wskaźnik zasilania, - wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkową głowicę wejściową min. 6-kanałową, jednomodułową ze wzmacniaczami EP, zamontowana na ruchomym ramieniu o długości min. 40 cm, wyposażoną w: - wskaźnik zasilania, - przycisk pomiaru impedancji elektrod, - min. 24 gniazda TP dla sygnałów wejściowych oznakowane zgodnie ze standardem 10-20, - min. 2 gniazda TP dla elektrod uziemiających, | TAK |  |
| 9 | Impedancja wejściowa: - minimum 200 MΩ w trybie różnicowym, - minimum 1000 MΩ w trybie wspólnym | TAK |  |
| 10 | Poziom szumów przy zwartym wejściu: ≤ 0,4 µV rms w paśmie 2 Hz – 10 kHz | TAK |  |
| 11 | Tłumienie w trybie izolacji IMR (Isolation Mode Rejection): > 160 dB | TAK |  |
| 12 | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych CMRR (Common Mode Rejection): > 124 dB | TAK |  |
| 13 | Czułość wejściowa wzmacniaczy: min. 0,5 µV/dz - 20 mV/dz | TAK |  |
| 14 | Czułość wyświetlana na ekranie: min. 0,05 µV/dz - 20 mV/dz | TAK |  |
| 15 | Regulacja podstawy czasu: min. 0,1 ms/dz - 16 s/dz | TAK |  |
| 16 | Filtr górnoprzepustowy – dolne częstotliwości graniczne (-3dB): min. 0,01 Hz – 3 kHz | TAK |  |
| 17 | Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwości graniczne (-3dB): min. 20 Hz – 13 kHz | TAK |  |
| 18 | Filtr pasmowy 50 Hz przeciwzakłóceniowy | TAK |  |
| 19 | Rozdzielczość przetwarzania A/C: min. 24 bit dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP | TAK |  |
| 20 | Nielimitowana ilość uśredniaczy na kanał | TAK |  |
| 21 | Ilość uśrednień/kanał: min 10 000 | TAK |  |
| Parametry stymulatora |  |  |  |
| 22 | Stymulator elektryczny o stałej wydajności prądowej zamontowany na ruchomym ramieniu razem z głowicą wejściową | TAK |  |
| 23 | Stymulator wyposażony w zespół gniazd dla wyjść impulsów stymulujących: - DIN - 1 szt. - TP - 2 szt. | TAK |  |
| 24 | Zakres natężenia: min. 0 - 100 mA, z możliwością ograniczenia maksymalnego prądu stymulującego w pełnym zakresie | TAK |  |
| 25 | Zakres częstości bodźca: min. 0,1- 200 Hz | TAK |  |
| 26 | Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej | TAK |  |
| 27 | Czas trwania impulsu stymulującego: min. 0,04 - 1 ms | TAK |  |
| 28 | Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy | TAK |  |
| 29 | Tryby stymulacji: a) Pojedyncza (single), b) Powtarzana (repetitive) ciągami impulsów (burst) z regulacją następujących parametrów: - ilości impulsów stymulujących, - czasu pomiędzy impulsami, - polaryzacji impulsów, - czasu trwania impulsów. c) Powtarzana złożonymi ciągami impulsów (complex burst) z regulacją następujących parametrów: - Polaryzacji impulsu głównego, - Czasu trwania impulsu głównego, - Czasu od impulsu głównego do pierwszego impulsu wtórnego, - Czasu pomiędzy impulsami wtórnymi, - Ustalenie zmiennego krokowo czasu pomiędzy kolejnymi, następującymi po sobie impulsami wtórnymi zgodnie z zadanym przyrostem czasu, tj. czas pomiędzy kolejnymi impulsami wtórnymi będzie za każdym razem dłuższy o zadany krok - Natężenia impulsów wtórnych w stosunku do natężenia impulsu głównego w % - Ilości impulsów wtórnych - Polaryzacji impulsów wtórnych - Czasu trwania impulsów wtórnych | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o monitor TFT min. 22” wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms z zestawem połączeniowym o długości min. 5 m | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o zestaw nagłowny kalibrowanych słuchawek audiologicznych akustycznych sygnałów stymulujących | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy systemu o zestaw do pomiaru czasu reakcji potencjałów wywołanych zdarzeniowych P 300 | TAK |  |
| Programy specjalistyczne z obsługą biblioteki Microsoft.NET |  |  |  |
| 33 | Neurografia: a. Przewodnictwo ruchowe b. Przewodnictwo czuciowe c. Fala F d. Liczba rejestrowanych sygnałów: nieograniczona e. Przewodnictwo segmentalne (inching) f. Wielopunktowe przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego wykonana w tym samym czasie na jednym programie) | TAK |  |
| 34 | Odruch H | TAK |  |
| 35 | Odruch mrugania wywoływany elektrycznie i mechanicznie | TAK |  |
| 36 | Próba męczliwości z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych (w zadanych odstępach czasu) ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób, następujących po wysiłku (aktywacji) spontanicznym lub tężcowym | TAK |  |
| 37 | Współczulne odruchy skórne | TAK |  |
| 38 | EMG ilościowe (QEMG): a. EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej) b. Analiza wielu jednostek ruchowych z automatycznym uśrednieniem i możliwością wyzwalania sygnału oknem. Automatyczny pomiar parametrów: - amplitudy - częstotliwości - czasu trwania - liczby faz - liczby zwrotów c. Analiza zapisu interferencyjnego podczas dobrowolnego skurczu mięśnia. Automatyczny pomiar parametrów: - liczby zwrotów - amplitudy - liczby krótkich segmentów - % czasu aktywności EMG - amplitudy z usuniętymi zespołami nietypowymi d. Analiza w trybie off-line sygnałów EMG zapisywanych razem z dźwiękiem w min. 15-minutowym wirtualnym taśmowym rejestratorze zdarzeń. Liczba 15-minutowych rejestratorów: nieograniczona e. Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika | TAK |  |
| 39 | EMG pojedynczego włókna (SF EMG): a. SF EMG wyzwalane szczytem b. SF EMG stymulowane c. Analiza gęstości włókien | TAK |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy systemu o somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP) - częstość bodźców min. 0,1 - 200 Hz | TAK |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy systemu o wzrokowe potencjały wywołane (VEP): a. Typy wzorców sygnałów stymulujących: szachownica, pasy poziome, pasy pionowe b. Formaty pól wzorców stymulujących: pełny ekran, połówki i ćwiartki ekranu c. Tryb stymulacji: włączanie/wyłączanie, naprzemienny (białe/czarne, czarne/białe itd.), d. Liczba pól (wielkości pół): od ok. 3 x 4 do ok. 96 x 128 e. Punkt fiksujący przesuwalny, min. 4 kształty f. Częstość wzrokowych sygnałów stymulujących: min. 0,1 – 200 Hz | TAK |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy systemu o słuchowe potencjały wywołane pniowe i kompletne: 1. Kształt sygnałów stymulujących: a. trzaski, b. sygnały tonalne, c. tonalne impulsowe (pip), d. typu Burst, e. pół-sinusoidalne, f. pełno-sinusoidalne 2. Polaryzacja bodźców: a. zagęszczenie, b. rozrzedzenie, c. naprzemienna 3. Obwiednie sygnałów tonalnych impulsowych (pip): a. liniowa, b. Gaussa, c. Hamminga, d. Blackmana, e. Hanninga 4. Sygnały maskujące: a) wyłączone, b) prawo-uszne, c) lewo-uszne, d) obu-uszne, e) ipsilateralne, f) kontralateralne 5. Częstotliwość bodźca tonalnego: min. 20 Hz – 20 kHz z regulacją co 1 Hz 6. Natężenie sygnału: do 132 dB peSPL z regulacją co 1 dB 7. Częstość słuchowych potencjałów stymulujących: min. 0,1-200Hz 8. Ocena obiektywnego poziomu słyszenia (OHL - Objective Hearing Level) | TAK |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy systemu o potencjały wywołane zdarzeniowe (ERP - Event Related Potential) P300 | TAK |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy system o falę oczekiwania (CNV – Contingent Negative Variation) | TAK |  |
| 45 | Motoryczne potencjały wywołane (MEP – Motor Evoked Potential) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego | TAK |  |
| 46 | Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne | TAK |  |
| 47 | Automatyczne porównanie on-line wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych | TAK |  |
| 48 | Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe zmieniane programowo | TAK |  |
| Konstrukcja i zasilanie |  |  |  |
| 49 | Konstrukcja mechaniczno-elektryczna: przewoźna, stacyjna | TAK |  |
| 50 | Wózek o specjalizowanej, solidnej budowie: a. Ogumione koła; blokada w min. dwóch kołach, b. Wbudowany w sposób trwały komputer PC, c. Modułem komunikacji d. Zasilacz sieciowy 230/50Hz, e. Wychylno-obrotowe ramię dla wzmacniaczy i stymulatora elektrycznego f. Zintegrowany, zamontowany trwale statyw dla monitora TFT z regulacją w pionie, regulowanym kątem obrotu i kątem nachylenia, g. Wysuwana szuflada na klawiaturę PC, h. Półka dla drukarkę i. Pojemnik na akcesoria. | TAK |  |
| 51 | Bezpośrednie połączenie głowicy wzmacniaczy z aparatem wyłącznie za pomocą kabla UTP, standard LAN (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów) z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem kabla od aparatu. | TAK |  |
| 52 | Bezpośrednie połączenie opcjonalnej głowicy EP z aparatem wyłącznie za pomocą kabla UTP, standard LAN (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów) z zabezp. przed przypadkowym odłączeniem kabla od aparatu. | TAK |  |
| 53 | Bezpośrednie połączenie stymulatora prądowego do aparatu lub do głowicy wzmacniaczy wyłącznie za pomocą kabla UTP, standard LAN (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów) z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem kabla od aparatu lub głowicy. | TAK |  |
| 54 | Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatorem separującym 230V/230V, wyposażony w min. 6 izolowanych galwanicznie gniazda 230V/50Hz do podłączenia wszystkich urządzeń systemu i urządzeń współpracujących, zamontowany w wózku aparatu. | TAK |  |
| Konfiguracja systemu komputerowego |  |  |  |
| 55 | Procesor Intel i5, 3,1 GHz | TAK |  |
| 56 | Pamięć RAM: 4 GB | TAK |  |
| 57 | Dysk HDD: 500GB | TAK |  |
| 58 | Napęd DVD/RW | TAK |  |
| 59 | Wbudowana karta sieciowa | TAK |  |
| 60 | System operacyjny: Windows 7 Ultimate | TAK |  |
| 61 | Oprogramowanie Microsoft Office 2013 | TAK |  |
| 62 | Monitor LCD 22” o rozdzielczości 1680 x 1050 zamontowany na integralnym ustawialnym statywie | TAK |  |
| 63 | Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) | TAK |  |
| 64 | Oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym MS Windows 7 Ultimate z obsługą biblioteki Microsoft.NET | TAK |  |
| Sterowanie i obsługa - narzędzia, urządzenia i oprogramowanie |  |  |  |
| 65 | Mysz komputerowa obsługująca funkcje programu diagnostycznego | TAK |  |
| 66 | a. Klawiatura funkcyjna specjalizowana uruchamiająca określone funkcje operacyjne przy pomocy klawiszy bez użycia myszki komputerowej (niezależnie od możliwości zastosowania w tym celu również myszki) wyposażona w: - Klawisze (przyciski) funkcyjne kodowane kolorami dublujące sterowane myszką wirtualne przyciski funkcyjne na ekranie monitora aparatu oznakowane takimi samymi kolorami, odpowiadające funkcjom zależnym od realizowanego programu badania - Manipulatory obrotowe i przyciski - Specjalne klawisze funkcyjne - Blok klawiatury numerycznej do wpisywania danych badania b. Realizowane funkcje: - Włączanie / wyłączanie stymulacji - Wybór trybu stymulacji (pojedynczymi impulsami / ciągami impulsów) - Zmiana parametrów stymulacji: - natężenie bodźca - czas trwania bodźca - częstość bodźców ciągu - Wybór przebiegów - Kasowanie wybranych przebiegów - Otwieranie / zamykanie menu z dostępnymi testami - Otwieranie / zamykanie raportu - Włączanie / wyłączanie akwizycji - Włączanie / wyłączanie markerów / kursorów - Włączanie / wyłączanie uśredniania - Włączanie / wyłączanie pomiaru impedancji - Zmiana czułości - Zmiana rozciągu (podstawy czasu) | TAK |  |
| 67 | Klawiatura PC ze zdefiniowanymi klawiszami przechodzenia pomiędzy głównymi funkcjami programu diagnostycznego | TAK |  |
| 68 | Przełącznik nożny, 3 klawisze realizujące funkcje: a. Przełącznik zależny od programu: - Przejście do kolejnego punktu stymulacji - Analiza/akwizycja zapisu EMG b. Włączenie i wyłączenie stymulacji c. Włączenie i wyłączenie uśredniacza | TAK |  |
| 69 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania MUP EMG - zbieranie potencjałów jednostek ruchowych - za pomocą tylko jednego przycisku na przełączniku nożnym lub klawiaturze funkcyjnej. | TAK |  |
| 70 | Rękojeść stymulująca umożliwiająca wykonanie badania, wraz ze zmianą polaryzacji, regulacją natężenia i wyzwoleniem bodźca oraz przejściem do kolejnego punktu stymulacji, dla badań przewodnictwa ruchowego i czuciowego dla jednej strony, bez konieczności korzystania z innych narzędzi sterowania jak klawiatura funkcyjna, czy mysz komputerowa | TAK |  |
| 71 | Oprogramowanie umożliwiające - poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej - przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu | TAK |  |
| 72 | Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. | TAK |  |
| Akcesoria - zestaw startowy (uruchomieniowo - szkoleniowy) |  |  |  |
| 73 | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,30 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,019 mm2 - min. 25 szt. | TAK |  |
| 74 | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,46 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - min. 25 szt. | TAK |  |
| 75 | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - min. 25 szt. | TAK |  |
| 76 | Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: Φ 0,46 x 50 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - min. 25 szt. | TAK |  |
| 77 | Elektroda powierzchniowa stymulacyjna dwubiegunowa z wkładkami filcowymi 6 mm (6 sztuk) oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m - 2 szt. | TAK |  |
| 78 | Korki filcowe do elektrody stymulującej dwubiegunowej, ø 6 mm, długość 7 mm, min. 100 szt. | TAK |  |
| 79 | Opaska mocująca velcro do elektrody stymulującej, 50 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 80 | Elektroda obrączkowa palcowa do stymulacji włókien czuciowych, z przewodem ekranowanym 1 m - 1 szt. | TAK |  |
| 81 | Elektroda powierzchniowa, jednorazowa, dyskowa, nie żelowana, samoprzylepna Ag/AgCl, o powierzchni czynnej 7 mm x 4 mm, z kablem 8 cm - min. 50 szt. | TAK |  |
| 82 | Elektroda uziemiająca płytkowa 40 mm z przewodem 1,5 m - 1 szt. | TAK |  |
| 83 | Elektroda uziemiająca opaskowa velcro o długości 45 cm, z przewodem 1,5 m - 1 szt. | TAK |  |
| 84 | Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych 2m - 1 szt. | TAK |  |
| 85 | Przewód ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, 2 m - 2 szt. | TAK |  |
| 86 | Miarka taśmowa - 1 szt. | TAK |  |
| 87 | Taśma klejąca - 12 rolek. | TAK |  |
| 88 | Pasta ścierna do przygotowania skóry, min. 300 g | TAK |  |
| 89 | Żel przewodzący do elektrod - min. 250 g. | TAK |  |
| 90 | Pasta klejąca do elektrod powierzchniowych - min. 600 g | TAK |  |
| Normy |  |  |  |
| 91 | Bezpieczeństwo elektromiografów zgodnie z normą PN-EN 60601-2-40:2005 "Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych | TAK |  |

B. Planowane zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne w okresie 36 miesięcy gwarancji

| Lp | Wyszczególnienie | Przewidywana ilość w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 25 x 0.30 mm (30G), | 50 szt. |
| 2 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 25 x 0.46 mm (26G), | 125 szt. |
| 3 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 37 x 0.46 mm (26G), | 125 szt. |
| 4 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, 50 x 0.46 mm (26G), | 125 szt. |
| 5 | Jednorazowa igłowa elektroda podskórna, 37 x 0,41 mm (27 G), | 12 szt. |
| 6 | Elektroda stymulująca powierzchniowa z korkami filcowymi, 2 x 6 mm, rozstaw elektrod 23 mm, kabel 2 m, | 1 szt. |
| 7 | Opaska mocująca do elektrod, 50 cm, | 1 szt. |
| 8 | Korki filcowe do elektrod, średnica 6 mm, długość 7 mm, | 100 szt. |
| 9 | Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym, 1 m, | 1 szt. |
| 10 | Jednorazowa nie żelowana elektroda powierzchniowa z kablem 8 cm, powierzchnia czynna: 7 x 4 mm, TP 0,7 mm, | 50 szt. |
| 11 | Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa z kablem 50 cm, | 12 szt. |
| 12 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa velcro, 45 cm z kablem 150 cm, | 1 szt. |
| 13 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa śr. 40 mm z kablem 1,5 m, | 1 szt. |
| 14 | Kabel ekranowany do koncentrycznych elektrod igłowych, 2 m, | 1 szt. |
| 15 | Kabel ekranowany, dwużyłowy do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 2 m, | 1 szt. |
| 16 | Pasta elektrodowa klejąca, 228 g, | 6 szt. (2 opakowania) |
| 17 | Żel do przygotowania skóry, 114 g, | 6 szt. (2 opakowania) |
| 18 | Taśma samoprzylepna, 3 m, | 12 rolek |

Uwaga:

- Podane ilości szacunkowe nie muszą być nabywane w podanych ilościach sumarycznie o okresie 3 lat.

- Materiały będą nabywane sukcesywnie w miarę istniejącego, bieżącego zapotrzebowania.

C. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. | (podać zaoferowaną ilość miesięcy) ............................... |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

D. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w (pkt. D) nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli C "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

E. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego: - - lekarz minimum 2 dni robocze, - - technik minimum 2 dni robocze - oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej .

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

..........................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy