- Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Pakiet Nr 2

RESPIRATOR  NOWORODKOWY

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji 2014 lub 2015 ..................... (podać)

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
| 2 | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 2 godziny pracy dla wentylacji konwencjonalnej | TAK podać |  |
| 5 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła gazów sprężonych | TAK podać |  |
| 6 | Respirator stałoprzepływowy czasowo zmienny z limitowaną objętością | TAK opisać działanie |  |
| 7 | Waga respiratora – bez podstawy | TAK ≤ 18 kg |  |
| METODY WENTYLACJI |  |  |  |
| 8 | HFV – wentylacja wysoką częstotliwością | TAK |  |
| 9 | IPPV , C/A | TAK |  |
| 10 | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |
| 11 | IMV, SIMV, SIPPV | TAK |  |
| 12 | PSV | TAK |  |
| 13 | Limit objętości oddechowej | TAK |  |
| 14 | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze | TAK |  |
| 15 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 16 | Nieinwazyjny CPAP na dwóch poziomach ciśnienia DuoPAP | TAK |  |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 17 | Zakres drgań dla HFV | TAK 5-20 Hz |  |
| 18 | # Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) | TAK do 120 cmH2O |  |
| 19 | Częstość oddechów 2- 180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej | TAK podać zakres |  |
| 20 | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu | TAK od 2 l/min podać zakres regulacji |  |
| 21 | Czas wdechu regulowany od 0,1sek. | TAK podać zakres |  |
| 22 | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK podać zakres |  |
| 23 | Przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK podać zakres regulacji czułości |  |
| 24 | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 25 | Przepływ wdechowy regulowany | TAK do 32 l/min |  |
| 26 | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK podać zakres |  |
| 27 | PEEP/CPAP 0-20 cmH2O | TAK podać zakres |  |
| 28 | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK podać zakres |  |
| MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 29 | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie monitor kolorowy LCD | TAK min. 10” |  |
| 30 | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 31 | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych | TAK |  |
| 32 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK Opisać |  |
| 33 | Obrazowanie trzech pętli: - przepływ/objętość, - objętość/ciśnienie, - przepływ/ciśnienie | TAK |  |
| 34 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 35 | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |
| 36 | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |
| 37 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 38 | Nieszczelność układu oddechowego | TAK |  |
| 39 | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |
| 40 | Pomiar podatności (C) oraz C20/C, | TAK |  |
| 41 | Proksymalny pomiar przepływu (czujnik umieszczony przy rurce intubacyjnej) | TAK |  |
| 42 | Pomiar FiO2 | TAK |  |
| 43 | Pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
| 44 | Objętość minutowa | TAK |  |
| 45 | Objętość oddechowa | TAK |  |
| ALARMY |  |  |  |
| 46 | Bezdechu | TAK |  |
| 47 | Ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 48 | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 49 | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 50 | Alarm rozłączenia układu | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 51 | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy | TAK 3 sztuki |  |
| 52 | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy do wentylacji nieinwazyjnej CPAP na dwóch poziomach ciśnienia | TAK 3 sztuki |  |
| 53 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 54 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |
| 55 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane indywidualnie) | TAK 3 szt. |  |
| 56 | Stojak jezdny | TAK |  |
| 57 | Kompletny układ oddechowy do NCPAP i dwupoziomowej wentylacji nieinwazyjnej | TAK 3 sztuki |  |
| 58 | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK po 3 z każdego rozmiaru |  |
| 59 | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |
| 60 | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach | TAK 10 szt. różnych rozmiarów |  |
| 61 | Mocowanie paskowe 6 rozmiarach | Tak 3szt w rozmiarach określonych przez zamawiającego |  |
| NORMY |  |  |  |
| 62 | PN-EN 60601-2-12:2006 - Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-12: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa respiratorów – Respiratory do opieki w stanie krytycznym PN-EN ISO 4135:2006 - Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Słownictwo | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. | (podać zaoferowaną ilość miesięcy) ............................... |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy