Załącznik  Nr 2 do SIWZ

PAKIET Nr 2

APARAT USG DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO - POŁOŻNICZEGO

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny najwyższej klasy PREMIUM do badań ginekologiczno - położniczych, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2014 | TAK |  |
| 2 | W pełni cyfrowy system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |
| 3 | Ilość fizycznych kanałów nadawczych TX: min 192 | TAK |  |
| 4 | Maksymalna głębokość penetracji: min 34 cm | TAK |  |
| 5 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy: min. 2-16 MHz | TAK |  |
| 6 | Liczba regulowanych ognisk obrazowania: min. 4 | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości pulpitu-konsoli ( góra-dół ) w zakresie: min 10 cm | TAK |  |
| 8 | Monitor LCD o przekątnej min 19” | TAK |  |
| 9 | Rozdzielczość monitora: min. 1280x1024 pikseli | TAK |  |
| 10 | Monitor na wychylnym ramieniu z możliwością regulacji pochylenia i obrotu | TAK |  |
| 11 | Liczba gniazd do podłączenia głowic obrazowych elektronicznych: min 3 | TAK |  |
| 12 | Wbudowany w aparat panel dotykowy LCD do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 10” z regulowaną jasnością podświetlania | TAK |  |
| 13 | Zintegrowana z pulpitem klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 14 | Wbudowany w aparat dysk twardy: min. 360 GB | TAK |  |
| 15 | Wbudowany w aparat videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 16 | Gniazda USB: min 3 gniazda | TAK |  |
| 17 | Wbudowany napęd (nagrywarka) DVD | TAK |  |
| 18 | Cztery niezależne, skrętne koła z blokadą przynajmniej 2 kół | TAK |  |
| 19 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów Cine-Loop | TAK |  |
| 20 | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | TAK |  |
| 21 | Eksport oraz zapis w powszechnie stosowanych formatach: JPG, AVI, DICOM, (zgodny z DICOM 3.0) | TAK |  |
| 22 | Tryby obrazowania: | TAK |  |
| A | B - Mode | TAK |  |
| B | M – Mode + kolor M-Mode | TAK |  |
| C | Color Doppler | TAK |  |
| D | Power Doppler | TAK |  |
| E | Spektralny Doppler | TAK |  |
| F | Tissue Doppler Imaging – Doppler Tkankowy | TAK |  |
| G | Triplex/duplex | TAK |  |
| 23 | Obrazowanie objętościowe (4D) z prędkością maksymalną min. 45 obrazów przestrzennych/sek. | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie krzyżowe na głowicy convex – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami | TAK |  |
| 25 | Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie z wykorzystaniem równoległej pracy przy dwóch częstotliwościach dla 2 niezależnych ognisk | TAK |  |
| 27 | Autooptymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, skali prędkości) | TAK |  |
| 28 | Częstotliwość powtarzania impulsów (PRF) dla PW w zakresie min. 1-20kHZ | TAK |  |
| 29 | Możliwość pracy aparatu w systemach PACS i RIS (zintegrowanym z HIS) dowolnych firm, tzn. przygotowanie oferowanego aparatu do spełnienie wszystkich wymagań ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia w zakresie wymiany danych. Przedstawić potwierdzenie, sposób i opis tej możliwości. | TAK |  |
| 30 | Głowica convex volumetryczna o zakresie częstotliwości min. 3-6 MHz, ilości kryształów piezoelektrycznych min. 190, max. kącie skanowania min. 60 stopni | TAK |  |
| 31 | Głowica endowaginalna volumetryczna o zakresie częstotliwości min. 5-9 MHz, ilości kryształów piezoelektrycznych min. 150, max. kącie skanowania min. 140 stopni | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii | TAK |  |
| 33 | Oprogramowanie wbudowane w aparat lub na zewnętrznym zaoferowanym przez dostawcę komputerze z przesyłem danych i obrazów umożliwiające m.in.: - Prowadzenie bazy danych pacjentów - Przyjmowanie w formacie DICOM SR (Raportu Strukturalnego) wyników pomiarów dokonanych na aparacie i umieszczanie ich bezpośrednio w bazie danych pacjentów i raportach - Udostępnianie listy roboczej (DICOM Modality Work List) z tworzonych badań, umożliwiające pobieranie jej przez podłączony ultrasonograf - Przyjmowanie obrazów uzyskanych na aparacie z wykorzystaniem funkcji DICOM Storage - Zarządzanie funkcjami raportowania i obsługi obrazów uzyskanych na aparacie - Przechowywanie obrazów w formacie kompatybilnym z aparatem w celu umożliwienia późniejszego przetwarzania, zmian i analiz na obrazach - Możliwość tworzenia własnych wzorów raportów oraz automatyzacji komentarzy dla dowolnych typów badań - Kalkulację ryzyka wystąpienia wad genetycznych w pierwszym trymestrze życia płodu, według metod zgodnych z zaleceniami FMF i PTG - Możliwość rozbudowy o moduł do analizy przestrzennej obrazów 3D pochodzących z aparatu, z możliwościami przetwarzania obrazu w takim samym zakresie jak w aparacie (wzmocnienie, rendering, obrót bryły, przekroje itp.). | TAK |  |
| 34 | Jeśli funkcje opisane w punkcie 33 wymagają komputera zewnętrznego, proszę podać jego konfigurację | TAK |  |

Parametry opcjonalne (punktowane) przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Wartość oferowana | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość kanałów przetwarzania: min. 150 000 |  | 150 000 - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 2 | Dynamika systemu: min 250 dB |  | 250dB - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 3 | Częstotliwość odświeżania obrazu tzw. ”frame rate” : min 400 obrazów / sek. |  | 400 obr./sek - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 4 | Waga aparatu: ≤ 160 kg bez urządzeń peryferyjnych |  | 160kg - 0 pkt Wartość najmniejsza - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 5 | Ilość klatek Cine-Loop: minimum 3 minuty zapisu |  | 3 minuty - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 6 | Powiększenie: min 8x |  | 8x - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 7 | Możliwość regulacji wielkości bramki dopplerowskiej w zakresie od 1mm do min. 10 mm |  | 10mm - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 8 | Regulacja położenia pulpitu, przód-tył |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 9 | Regulacja obrotu pulpitu lewo-prawo w zakresie: min. 30º |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 10 | Archiwizacja sekwencji z pamięci Cine-Loop oprócz HDD również na DVD, CD/RW |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 11 | Funkcja do automatycznego pomiaru NT i IT z obrazu 2D przy wykorzystaniu metod zgodnych z zaleceniami FMF z możliwością pomiaru na obrazach zapisanych w archiwum |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 12 | Funkcja do automatycznych pomiarów podstawowych BPD, AC, HC, FL z możliwością wykonania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 13 | Niedopplerowski tryb obrazowania przepływów |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 14 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przecięcie zobrazowanej struktury objętościowej dowolną krzywą i rozwinięcie wzdłuż tej krzywej płaszczyzny przekroju |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 15 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową pracującą w trybie CWD ( Dopplera fali ciągłej ) |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 16 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex volumetryczna o zakresie częstotliwości min. 4-9 MHz i 192 kryształach piezoelektrycznych oraz max. kącie skanowania w trybie B min. 140 stopni |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 17 | Możliwość eksportu oraz zapisu obrazów w bezstratnym formacie RAW |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |

Wzór, według którego zostanie wyliczona ilość punktów Ip dla danego parametru ocenianego, gdy ocenie podlegają dwie lub więcej ofert: Zastosowane oznaczenia: Ip - ilość punktów (przyjęty zakres 0-10) Wmin - minimalna wartość parametru ze złożonych ofert, lub - jeśli ocenie podlega tylko jedna oferta - parametr graniczny odcinający Wmax - maksymalna wartość parametru ze złożonych ofert W - wartość oferowanego, ocenianego parametru ( W - Wmin ) Ip = 10 x --------------------- (Wmax - Wmin) Jeśli oceniana jest jedna oferta i oceniany parametr jest równy lub większy od minimalnego parametru wymaganego , uzyskuje ona maksymalną ilość punktów (10)

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji | Okres nie krótszy niż 24 miesiące. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub  osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy