Załącznik nr 3 –zmiana z dnia 13.11.2013r.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników

Pakiet 3

Typ: ............................................                                                               .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica 0,035”-038”, długość 180-300 cm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie prowadników o długościach 75, 145,180 i 260 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ | - TAK |  |
| - 2 | - Odporny na załamania prowadnik typu „Amplatz” | - TAK |  |
| - 3 | - Miękka atraumatyczna końcówka prosta lub zagięta J | - TAK |  |
| - 4 | - Pokryty substancją umożliwiająca manewrowanie, zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia i usunięcia prowadnika. | - TAK | - podać rodzaj substancji |
| - 5 | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa prowadnika |  | - Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 18–zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI uniwersalne

Pakiet 18

Typ: ............................................                                   .................................................................

Producent: ............................................                                              pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy z pokryciem hydrofilnym. Dostępność cewników ; z systemem RX i OTW, semi-compliant i non-compliant | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia (≤ 0,021” dla balonu 3,0 mm ) | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu semi-compliant 3,0 mm : - “RBP” min. 14 bar. dla balonu non-compliant 3,0 mm : - “RBP” min. 20 bar. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Cewników balonowych do PCI uniwersalnych o nieznacznie zmienionych parametrach: RBP cewników balonowych non-compliant 18 atm (18,24 bar); długości balonu dla cewników semi-compliant: 6; 8; 12; 15; 20;25;30 mm, długości balonu dla cewników non-compliant: 6; 8;12;15;20; 25 mm, oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego | TAK |  |
| 4 | Profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0,017” | TAK |  |
| 5 | Profil cewnika nie więcej niż 2,5 F dystalnie , proksymalnie ≤ 2,1 F dla balonu 4,0mm | TAK |  |
| 6 | Długość użytkowa cewnika standardowo > 140 cm. | TAK |  |
| 7 | Dostępne średnice balonów od 1,2 do 5,0 mm (minimalnie 12 różnych średnic ) | TAK |  |
| 8 | Długości balonu od 8 do 25 mm ( minimalnie 6 różne długości ) | TAK |  |
| - 9 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| 10 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 19–zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI o niskim profilu

Pakiet 19

Typ: ............................................                                                         .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe semi-compliant z pokryciem hydrofilnym. Dostępne systemy OTW i RX | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0mm: - “rated burst” min.: 14 bar. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania cewnik balonowy o ciśnieniu RBP dla balonu 3,0 mm. równym 14 atm., oraz spełniający pozostałe wymogi specyfikacji przetargowej. | TAK |  |
| 4 | Bardzo niski profil przejścia balonu nie więcej niż 0,02” przy średnicy 1,25 mm do 0,023” przy średnicy 3,0 mm | TAK |  |
| 5 | Niski profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0.016” | TAK |  |
| 6 | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,5 F dystalnie i 1,9 F proksymalnie | TAK |  |
| 7 | Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | TAK |  |
| 8 | Średnice balonów od 1.25 do 4.0 mm (minimalnie 10 oferowanych średnic) | TAK |  |
| 9 | Długości balonów od 9-30mm (minimalnie 6 oferowanych długości) | TAK |  |
| 10 | Możliwe zastosowanie balonów w technice „kissing” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | TAK |  |
| 11 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| - 12 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 20 –zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI non-compliant

Pakiet 20

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki non-compliant RX | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 2,25: - Nominalne min 12 - RBP min.: 20 bar. | TAK |  |
| 4 | Tip entry profil nie więcej niż 0,018” | TAK |  |
| 5 | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,7 F dystalnie i 2,0 F proksymalnie. | TAK |  |
| - 6 | - Dostępne średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm ( minimum 10 średnic ) | - TAK |  |
| - 7 | - Balony o długościach: od 8 mm do 25 mm (minimum 4 długości) Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy do PCI non-compliant o dostępnych długościach 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm , pozostałe parametry bez zmian. | - TAK |  |
| - 8 | - Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | - TAK |  |
| - 9 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - 10 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 25–zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe pozycjonujące

Pakiet 25

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki o długości balonu 10 , 15 i 20 mm i średnicach od 2,0 do 3,5 mm. | TAK |  |
| 2 | Cewnik balonowy z elementem pozycjonującym wykonanym z drutu nitynolowego umożliwiającym precyzyjne rozprężenie balonu | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0: - RBP min.: 18 bar . Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy pozycjonujący o RBP 16 bar dla średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry bez zmian. | TAK |  |
| - 4 | - Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | - TAK |  |
| - 5 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 28–zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki do PCI

Pakiet 28

Typ: ............................................                                                                 .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Długości 180-190 cm i 300 cm ( 1 % zamówienia ) - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Prowadników do PCI o nieznacznie zmienionych parametrach: długości 190 cm i 300 cm oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego. | - TAK |  |
| - 2 | - Średnica: 0,014” | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne prowadniki z końcówką stalową , nitynolową i hytenową | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroka gama prowadników: od bardzo miękkich do twardych w tym prowadniki powleczone substancją hydrofilną i hydrofobowe( minimum 15 rodzajów) | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5 | - Dostępne różne prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych w tym o średnicy taperowanej końcówki nie większej niż 0,009” | - TAK |  |
| - 6 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 35      –zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 35

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty ze stopu kobaltowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym ( RBP dla zestawu 4,0 nie mniej niż 18 atm.) - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Stentu wieńcowego kobaltowo-chromowego pokrywanego sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru o nieznacznie zmienionych parametrach: RBP 16-18 atm dla wszystkich oferowanych rozmiarów oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego | - TAK |  |
| - 2 | - Dla stentu 3,0 ; skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1 % przy RBP , profil przejścia nie więcej niż 0,041” dla 3,0. | - TAK |  |
| - 3 | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 48 mm (minimum 6 długości) | - TAK |  |
| - 4 | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 5 średnic) | - TAK |  |
| - 5 | - Pewne i mocne i precyzyjne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 6 | - Stenty wykonane ze stopu kobaltowo chromowego o budowie zapewniającej dużą giętkość i łatwy dostęp do bocznic ( maksymalna średnica pojedynczej celi stentu 3,0 nie mniej niż 4 mm bez zniekształcenia geometrii stentu). | - TAK |  |
| - 7 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 8 | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną na podłożu polimerowym nie ulegającym biodegradacji. | - TAK |  |
| - 9 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 10 | - Działanie istotnie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 36    –zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie

Pakiet 36

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym ( RBP min. 16 bar oraz ABP >20bar ) | - TAK |  |
| - 2 | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1% przy RBP | - TAK |  |
| - 3 | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,3 F; dystalnie - max.: 2,9 F; | TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 33mm (minimum 5 długości) | - TAK |  |
| - 5 | - Różne średnice: od 2,5 mm do 4,0 mm (minimum 4 średnice) | - TAK |  |
| - 6 | - Stent pokryty wewnętrznie przeciwciałami przeciwko komórkom progenitorowym. | - TAK |  |
| - 7 | - Stent zewnętrznie pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |
| - 8 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm. - Zamawiający dopuszcza stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie umożliwiający stosowanie z cewnikami prowadzącymi 5F w zakresie średnic 2,5 mm-3,5 mm i cewnikami 6 F dla średnicy stentu 4,0 mm, pozostałe parametry bez zmian | - TAK |  |
| - 9 | - Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca | - TAK | - Załączyć do oferty |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 56–zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Arrow

Pakiet 56

Typ: ............................................                                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z pompą Arrow z optycznym czujnikiem ciśnienia | TAK |  |
| 2 | Dostępne różne rozmiary cewników | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę nie większą niż 7 F. Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli spełnia wymogi SIWZ , na zaoferowanie cewników balonowych o średnicy zewnętrznej 8 Fr, umożliwiających jego wprowadzenie przez jedną z dwóch dostępnych standardowo w każdym zestawie koszulek, których średnica jest precyzyjnie dopasowana do średnicy cewnika | TAK |  |
| 4 | W komplecie zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową i koszulka odpowiadająca średnicy balonu | TAK |  |
| 5 | Miękka końcówka ułatwiająca wprowadzenie zestawu | TAK |  |
| 6 | Budowa cewnika zapewniająca niski opór przepływu helu i precyzyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 65–zmiana z dnia 13.11.2013r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Mikrocewnik wieńcowy

Pakiet 65

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Mikrocewnik o specjalnej budowie przeznaczony złożonych zabiegów rekanalizacji , zabiegów w krętych naczyniach i w rozwidleniach tętnic z użyciem prowadnika 0,014” | TAK |  |
| 2 | Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna dystalnie nie większa niż 0,60mm Zamawiający dopuszcza mikrocewnik o średnicy zewnętrznej dystalnej 0,61 mm, pozostałe parametry bez zmian | TAK |  |
| 4 | Długości mikrocewnika 130-150 cm | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)