Załącznik  Nr 1 do SIWZ Cześć A-zmiana z dnia 06.05.2015r.

PAKIET Nr 1

APARAT USG DLA ZAKŁADU RADIOLOGII

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2014 lub 2015. | TAK |  |
| 2 | Aparat zintegrowany z podstawą (nie dopuszcza się wersji "laptop + wózek") | TAK |  |
| 3 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 40 000 | TAK |  |
| 4 | Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych: min 3 | TAK |  |
| 5 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół. Dopuszcza się regulację monitora LCD w zakresie góra/dół dokonywaną razem z panelem sterowania | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów z możliwością zapisu w formatach: co najmniej JPEG, AVI, DICOM (zgodny z DICOM 3.0) | TAK |  |
| 8 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
| 9 | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały | TAK |  |
| 10 | Suwaki wzmocnienia strefowego: min. 8 suwaków | TAK |  |
| 11 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode: min. 400 obr./sek. | TAK |  |
| 12 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 13 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 14 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 15 | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 16 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B + CD/PD + PWD) na wszystkich głowicach w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 17 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 18 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
| 19 | Prędkość odświeżania dla CD: min. 260 klatek/sek. | TAK |  |
| 20 | Tryb M | TAK |  |
| 21 | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
| 22 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej - podać w stopniach | TAK/podać |  |
| 23 | Ilości map kolorów – min. 12 | TAK |  |
| 24 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
| 25 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: - brzusznych, - tarczycy, - sutka, - małych narządów, - mięśniowo-szkieletowych, - naczyniowych, - ortopedycznych, - urologicznych, - innych – wymienić obsługę jakich innych badań umożliwia aparat | TAK/wymienić |  |
| 26 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thickness min. na odcinku 2 cm | TAK |  |
| 27 | Dynamika systemu: ≥ 220 dB | TAK |  |
| 28 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych; - częstotliwość pracy: min. 2-5 MHz, - liczba elementów: min 120 | TAK |  |
| 29 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych; - częstotliwość pracy: min. 4-11 MHz, - liczba elementów: min 120 | TAK |  |
| 30 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań tarczycy, piersi; - częstotliwość pracy min. 4-12 MHz; - liczba elementów: min. 128 - długość czoła głowicy min. 50mm | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej | TAK |  |
| 32 | Rok wprowadzenia platformy na rynek nie wcześniej niż 2013. | TAK |  |
| 33 | Możliwość pracy aparatu w systemach PACS i RIS (zintegrowanym z HIS) dowolnych firm, tzn. przygotowanie oferowanego aparatu do spełnienie wszystkich wymagań ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia w zakresie wymiany danych. Przedstawić potwierdzenie, sposób i opis tej możliwości. | TAK |  |

Parametry opcjonalne (punktowane) przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Wartość oferowana | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna): min. 17” |  | 17" - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 2 | Regulacja głębokości pola obrazowego w zakresie min. 30 cm |  | 30cm - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 3 | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 7 m/sek. przy zerowym kącie |  | 7m/s - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 4 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej: min. +/- 15º |  | +/- 15º - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 5 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D w zakresie od 2MHz do min. 13 MHz |  | 13MHz - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 6 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop): min. 2000 obrazów. |  | 2000 obrazów - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 7 | Wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności min. 300GB 250GB |  | 300GB 250GB - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 8 | Wielkość bramki Dopplerowskiej: od 1 do min.15 mm |  | 15mm - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 9 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE; wartość powiększenia: min. 16 |  | 16 razy - 0 pkt Wartość największa - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 10 | Waga aparatu do 105kg |  | 105kg - 0 pkt Wartość najmniejsza - 10pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |
| 11 | Możliwość rozbudowy o sondę elektroniczną konweksowo - biopsyjną, z kanałem biopsyjnym przez czoło głowicy, z możliwością wyboru 3 kątów wejścia, ilość elementów min. 120 (nie przystawka) |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 12 | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera tkankowego |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 13 | Porty USB 2.0 lub 3.0 (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) wbudowane w aparat: min. 2 porty USB |  | USB 2.0 - 0 pkt USB 3.0 - 10 pkt |
| 14 | Regulacja wysokości panelu sterowania |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 15 | Moduł UPS |  | Zintegrowany z aparatem - 10pkt Inny - 0 pkt |

Wzór, według którego zostanie wyliczona ilość punktów Ip dla danego parametru ocenianego, gdy ocenie podlegają dwie lub więcej ofert: Zastosowane oznaczenia: Ip - ilość punktów (przyjęty zakres 0-10) Wmin - minimalna wartość parametru ze złożonych ofert, lub - jeśli ocenie podlega tylko jedna oferta - parametr graniczny odcinający Wmax - maksymalna wartość parametru ze złożonych ofert W - wartość oferowanego, ocenianego parametru ( W - Wmin ) Ip = 10 x --------------------- (Wmax - Wmin) Jeśli oceniana jest jedna oferta i oceniany parametr jest równy lub większy od minimalnego parametru wymaganego , uzyskuje ona maksymalną ilość punktów (10)

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Odpowiedź Wykonawcy OPIS lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca  oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub  osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy