Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki diagnostyczne uniwersalne

Pakiet 1

Typ: ............................................                                                          .................................................................

Producent: ...................................                                                                      pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki z pokryciem nylonowym oraz poliuretanowe zbrojne podwójnym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1. Miękka końcówka (atraumatyczna) końcówka pozbawiona zbrojenia. | TAK |  |
| 2 | Dostępne cewniki 5F, 6F. Duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż 0,057” przy 6F. | TAK |  |
| 3 | Standardowa długość cewnika 100 cm. Dostępne cewniki o długości ≥ 120 cm. | TAK |  |
| 4 | Pełna gama kształtów umożliwiająca wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej. W tym cewniki typu Pigtail, Judkins, Amplatz, MP, specjalistyczne cewniki do intubacji graftów aortalnych, IMA oraz dedykowane do wykonywania zabiegów z dostępu przez tętnicę promieniową. | TAK | Podać asortyment oferowany |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii | TAK |  |
| 6 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ i minimalizujące ryzyko tworzenia zakrzepu. Dla cewnika 5F możliwy przepływ większy niż 21 ml/sek przy ciśnieniu 1200 PSI | TAK | Dokonać opisu |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI non-compliant

Pakiet 2

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki non-compliant RX nylonowe | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 4,0 : - RBP min.: 22 bar. - MBP min 30 atm | TAK |  |
| 4 | Niski profil przejścia - mniej niż 0,03” i profil zakończenia balonu – nie więcej niż 0,016” dla balonu 3,0 mm | TAK |  |
| 5 | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,7 F dystalnie i 2,0 F proksymalnie. | TAK |  |
| - 6 | - Dostępne średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm ( minimum 10 średnic ) | - TAK |  |
| - 7 | - Balony o długościach: od 8 mm do 18 mm (minimum 5 długości w tym zakresie) | - TAK |  |
| - 8 | - Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | - TAK |  |
| - 9 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do dużych naczyń

Pakiet 3

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                                pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki balonowe semi-compliant i NC z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0: - “rated burst” dla balonu min. 20 bar dla balonu NC | TAK |  |
| 4 | Profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0,017” dla balonu 4,0 | TAK |  |
| 5 | Długość użytkowa cewnika standardowo nie mniej niż 135 cm. | TAK |  |
| 6 | Dostępne średnice balonów od 2,5 do 5,5 mm (minimalnie 8 różnych średnic ) | TAK |  |
| 7 | Długości balonu od 6 do 30 mm ( minimalnie 3 różne długości ) | TAK |  |
| - 8 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| 9 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do zmian krętych

Pakiet 4

Typ: ............................................                                                         .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe semi-compliant i non- compliant. Dostępne systemy RX. | TAK |  |
| 2 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu non-compliant 3,0mm: - NP nie więcej niż 14 atm - RBP nie mniej niż 20 atm. | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu semi-compliant 3,0mm: - NP nie więcej niż 7 atm - RBP nie mniej niż 14 atm. | TAK |  |
| 4 | Niski profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0.017” dla balonu semi-compliant | TAK |  |
| 5 | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,7 F dystalnie i 2,0 F proksymalnie dla balonu 3,5 mm | TAK |  |
| 6 | Długość użytkowa cewnika pomiędzy 138 a 145 cm | TAK |  |
| 7 | Średnice balonów od 1.25 do 4.0 mm (minimalnie 7 oferowanych średnic). | TAK |  |
| 8 | Długości balonów od 6-30mm (minimalnie 6 oferowanych długości) | TAK |  |
| 9 | Możliwe zastosowanie balonów semi-compliant o średnicy 3,5mm w technice „kissing” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | TAK |  |
| 10 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| - 12 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

a. Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe

Pakiet 5a

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki non-compliant RX | TAK |  |
| 2 | Balon o budowie dwuwarstwowej | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o RBP dla balonu o średnicy 2,0 co najmniej 35 bar. | TAK |  |
| 4 | Lesion entry profil nie więcej niż 0,016” | TAK |  |
| - 5 | - Dostępne średnice balonu od 2 do 4 mm ( minimum - 5 średnic ) | - TAK |  |
| - 6 | - Balony o długościach: od 10 mm do 20 mm (minimum 3 długości) | - TAK |  |
| - 7 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

b. Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 5b

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-40 atm. | - TAK |  |
| - 2 | - Ergonomiczny uchwyt strzykawki. Czytelne wskazania wartości ciśnienia. Rozwiązanie gwarantujące precyzyjny, płynny wybór wartości ciśnienia. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

Pakiet 6

Typ: ............................................                                                             .................................................................

Producent: ............................................                                                                              pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty samorozprężalne nitynolowe do implantacji w naczyniach wieńcowych z systemem dostarczania RX. | - TAK |  |
| - 2 | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną. | - TAK |  |
| - 3 | - Stent o długości 17-27 mm i średnicach od 2,5 do 4,5 mm. | TAK |  |
| - 4 | - Możliwość doprężania stentu do 6 mm | - TAK |  |
| - 5 | - Dostępne stenty z systemem dostawczym z balonem i klasyczne | - TAK |  |
| - 6 | - System rozłączanych cel stentu ułatwiający optymalne stentowanie bifurkacji. | - TAK |  |
| - 7 | - Działanie redukujące restenozę ( załączyć wyniki badań ) | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę . |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa zestawu w tym; - - podać średnicę do jakiej można doprężyć maksymalnie stent w każdym z rozmiarów - - podać średnicę do jakiej można maksymalnie poszerzyć oko stentu 3,0mm. |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadnik specjalistyczny do rekanalizacji

Pakiet 7

Typ: ............................................                                                                 .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | Specjalistyczny prowadnik do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic z taperowana końcówką do 0,010”, 0,011”, 0,012”. Budowa zapewniająca doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. | - TAK |  |
| - 2 | - Prowadnik 0,014” wykonany ze stali 316L. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. | - TAK |  |
| - 3 | - 15 cm platynowa cieniująca końcówka. | - TAK |  |
| - 4 | - Wydłużona specjalnej konstrukcji końcówka prowadnika poprawiająca penetrację zmiany. Kształt koncówki J o długości 1 mm. | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5 | - Dostępne prowadniki o sztywności koncówki 1,7g, 3,5g, 4,5g | - TAK |  |
| - 6 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny - Torquer

Pakiet 8

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Torquer do precyzyjnego manewrowania prowadnikiem 0,014”-0,018” | - TAK |  |
| - 2 | - Kolorowa , jaskrawa , fluoroscencyjna powierzchnia torquera | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Wkłady do strzykawki automatycznej Angiomat Illumena

Pakiet 9

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Wkład jednorazowy do zastosowania ze strzykawką automatyczną Angiomat Ilumena spełniający wymogi producenta strzykawki. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)