Załącznik Nr 4 do SIWZ

Parametry wymagane Pakiet Nr 4- Stymulator dwujamowy DDDR z kpl. elektrod

Nazwa, nr katalogowy, model stymulatora: …………………………………………..

Nazwa, nr katalogowy, model elektrody:  …………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………………….….…

Rok produkcji:…………………

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga max. 30 (g) | Podać |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany nie wcześniej niż 2016 | Podać |  |
| 3. | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-6,0 mV | Podać |  |
| 4. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5-1,0 ms | Podać |  |
| 5. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 (mV) | Podać |  |
| 6. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18-4,0 (mV) | Podać |  |
| 7. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min. 30-325 lub 15-300 (PAV i SAV) | Tak |  |
| 8. | Elektrody A i V aktywne i pasywne do wyboru | Tak |  |
| 9. | Elektrody A i V sterydowe | Tak |  |
| 10. | Program nocny | Tak |  |
| 11. | Okres refrakcji A/V min. zakres 250-400 ms . Zamawiający dopuszcza okres refrakcji w przedsionku , a w komorze w zakresie od 200-500ms | Podać |  |
| 12. | Switch mode | Tak |  |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak |  |
| 14. | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization) | Podać |  |
| 15. | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne (min. 3 funkcje) | Podać |  |
| 16. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (np. Serach AV) | Tak |  |
| 17. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta (np. Sinus Preferencje), Zamawiający dopuszcza również bez powyższego algorytmu | Tak |  |
| 18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak |  |
| 19. | Upper tracking rate: 180 ppm | Tak |  |
| 20. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca (Rate Drop Response lub podobny), Zamawiający dopuszcza również bez powyższego algorytmu | Tak |  |
| 21 | Urządzenie pozwalające na skanowanie MRI,bez stref wykluczenia | Tak |  |

.................................................

Data i podpis Wykonawcy