- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna kompatybilność wideogastroskopu z posiadanym procesorem obrazu HD typu: EPK-i5000 | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HD | TAK |  |
| 3 | Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu | TAK |  |
| 4 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max 9,8 mm | TAK |  |
| 6 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm | TAK |  |
| 7 | Kąt widzenia: min. 140˚ | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości: min. 5-100 mm | TAK |  |
| 9 | Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: - góra/dół: min. 210˚/120˚ - prawo/lewo: min. 120˚/120˚ | TAK |  |
| 10 | Dowolnie programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora (min. 3 przyciski) | TAK |  |
| 11 | Dodatkowa wajcha/przycisk do funkcji powiększenia obrazu (min. 2-krotne powiększenie) | TAK |  |
| 12 | Obsługa trybu obrazowania w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 13 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | TAK |  |
| 14 | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
| 15 | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 16 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |

B. GWARANCJA, SERWIS

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy. | TAK |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Harmonogram przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju, powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach tego samego modułu (podzespołu). | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Dostarczenie kopii wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do używania zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |

C. SZKOLENIE

| Lp | Szkolenie | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby). | TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

…………………………..

data i podpis Wykonawcy