- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ze względu na fakt, iż finansowanie zakupu odbywa się ze środków zewnętrznych dostawa sprzętu, jego protokolarne przekazanie oraz fakturowanie musi nastąpić w terminie do 12 grudnia b.r.

W przypadku realizacji dostawy po w/w terminie i utraty przez Zamawiającego dofinansowania zewnętrznego, przysługuje Zamawiającemu prawo naliczenie kary umownej w wysokości utraconego dofinansowania.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci komputerowej w II Oddziale Chorób Wewnętrznych i włączenie do niej 4 -ch kardiomonitorów stacjonarnych, 2 -ch kardiomonitorów mobilnych oraz centrali pielęgniarskiej obsługującej system zgodnie z podanymi wymaganiami. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym należy zainstalować monitor kopiujący. W dniu 29.11.2016 r nastąpiły zmiany w wymaganiach technicznych zaznaczone czerwonym kolorem.

A1. KARDIOMONITOR STACJONARNY - 4 szt.

| L.p. | Parametry wymagane |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
| 2 | Obsługa modułów pomiarowych (pomiarów poszczególnych parametrów) w prostym w obsłudze interfejsie graficznym. | TAK |  |
| 3 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym / pokrętło sterujące, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK |  |
| 4 | Pod ekranem umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie. | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie kardiomonitora pozwalające na ustawienie różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. | TAK |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: - ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), - ekran podstawowych parametrów życiowych, - ekran trendów obok krzywych, - ekran OxyCRG, - ekran 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 7 | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia konfiguracji. | TAK |  |
| 8 | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 96 godzin monitorowania | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 9 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez co najmniej 120 minut w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. | TAK |  |
| 10 | Ciche, konwekcyjne chłodzenie bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  |
| 11 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. | TAK |  |
| 12 | Rejestracja zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 13 | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie oraz rozdzielone fizycznie (w osobnych obudowach) dla łatwiejszej identyfikacji. | TAK |  |
| 14 | Wizualny wskaźnik wyciszenia alarmów jako osobny element na obudowie monitora / panelu. | TAK |  |
| 15 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania (komunikacja LAN), wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 16 | Monitory wyposażone dodatkowo w możliwość komunikacji z centralą pielęgniarską łączem Wi-Fi. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
| 17 | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15 - 300 ud/min. |  |  |
| 18 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
| 19 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 20 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. | TAK |  |
| 21 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. | TAK |  |
| 22 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia |  |  |
| 21 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 8 godzin. | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 10-270mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
| 23 | Monitorowanie temperatury w minimum jednym torze pomiarowym w zakresie min. od 10 do 50 stopni C | TAK |  |
| 24 | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie temperatury | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  |
| 27 | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego. | TAK |  |
| 28 | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0-150mmHg | TAK |  |
| 29 | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min | TAK |  |
| 30 | Możliwość regulacji czasu próbkowania | TAK |  |
| 31 | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. | TAK |  |
| 32 | Uchwyt montażowy z organizerem na kable dla kardiomonitorów stacjonarnych - 4 szt. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |
| 33 | Kabel EKG do monitorowania 3 i 5 odprowadzeń (po 1szt.), w zestawie startowym min. 10 elektrod EKG. | TAK |  |
| 34 | Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips wyposażony w harmonijkowe, zintegrowane z oboma częściami klipsa osłony przed dostępem światła z zewnątrz, zakłócającego pomiar w miejscach nasłonecznionych (2szt.) | TAK |  |
| 35 | Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (1szt.) | TAK |  |
| 36 | Przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe (2 komplety po 3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) | TAK |  |
| 37 | Wielorazowa sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) | TAK |  |

A2. KARDIOMONITOR MOBILNY - 2 szt.

| L.p. | Parametry wymagane |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
| 2 | Obsługa modułów pomiarowych (pomiarów poszczególnych parametrów) w prostym w obsłudze interfejsie graficznym. | TAK |  |
| 3 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 12” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym / pokrętło sterujące, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK |  |
| 4 | Pod ekranem umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie. | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie kardiomonitora pozwalające na ustawienie różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. | TAK |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: - ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), - ekran podstawowych parametrów życiowych, - ekran trendów obok krzywych, - ekran OxyCRG, - ekran 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 7 | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia konfiguracji. | TAK |  |
| 8 | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 96 godzin monitorowania | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 9 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez co najmniej 120 minut w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. | TAK |  |
| 10 | Ciche, konwekcyjne chłodzenie bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  |
| 11 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. | TAK |  |
| 12 | Rejestracja zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 13 | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie oraz rozdzielone fizycznie (w osobnych obudowach) dla łatwiejszej identyfikacji. | TAK |  |
| 14 | Wizualny wskaźnik wyciszenia alarmów jako osobny element na obudowie monitora / panelu. | TAK |  |
| 15 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania (komunikacja LAN), wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 16 | Monitory wyposażone dodatkowo w możliwość komunikacji z centralą pielęgniarską łączem Wi-Fi. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
| 17 | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15 - 300 ud/min. |  |  |
| 18 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
| 19 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 20 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. | TAK |  |
| 21 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. | TAK |  |
| 22 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia |  |  |
| 21 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 8 godzin. | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 10-270mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
| 23 | Monitorowanie temperatury w minimum jednym torze pomiarowym w zakresie min. od 10 do 50 stopni C | TAK |  |
| 24 | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie temperatury | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  |
| 27 | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego. | TAK |  |
| 28 | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0-150mmHg | TAK |  |
| 29 | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min | TAK |  |
| 30 | Możliwość regulacji czasu próbkowania | TAK |  |
| 31 | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. | TAK |  |
| 32 | Wózek jezdny z koszem na akcesoria na kardiomonitor mobilny - 2 szt. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |
| 33 | Kabel EKG do monitorowania 3 i 5 odprowadzeń (po 1szt.), w zestawie startowym min. 10 elektrod EKG. | TAK |  |
| 34 | Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips wyposażony w harmonijkowe, zintegrowane z oboma częściami klipsa osłony przed dostępem światła z zewnątrz, zakłócającego pomiar w miejscach nasłonecznionych (2szt.) | TAK |  |
| 35 | Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (1szt.) | TAK |  |
| 36 | Przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe (2 komplety po 3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) | TAK |  |
| 37 | Wielorazowa sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) | TAK |  |

A3. STACJA MONITOROWANIA

| Lp | Parametr wymagany |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja monitorująca wyposażona ekran LCD o przekątnej przynajmniej 22”, Dopuszcza się wersję ze zintegrowanymi elementami składowymi w jednej obudowie (jednostka CPU w obudowie ekranu monitora centrali). Wyposażenie komputera umożliwiające realizację wszystkich systemowych i programowych funkcji centrali | TAK |  |
| 2 | Obsługa centrali za pomocą dotykowego ekranu LCD lub / i z klawiatury i myszy komputerowej | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie do 8 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu | TAK |  |
| 6 | Dodatkowy ekran kopiujący minimum 22 cale umożliwiający podgląd ustawionej konfiguracji ekranu głównego w pomieszczeniu socjalnym | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 7 | Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm | TAK |  |
|  | Współpraca z monitorami |  |  |
| 8 | Centrala współpracuje z 4 - ma kardiomonitorami stacjonarnymi (sieć przewodowa), 2 - ma kardiomonitorami mobilnymi (sieć przewodowa i bezprzewodowa) oraz monitorem "kopiującym" zawartość monitora głównego do pomieszczenia socjalnego. |  |  |
| 9 | Funkcja zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze | TAK |  |
| 10 | Funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | TAK |  |
| 11 | Wprowadzanie danych pacjenta oraz granic alarmowych ręcznie z poziomu centrali | TAK |  |
|  | Pamięć centrali |  |  |
| 12 | Pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów z ostatnich 10 dni | TAK |  |
| 13 | Pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich 72 godzin | TAK |  |
| 14 | Pamięć min. 500 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | TAK |  |
| 15 | Funkcja obliczania dawek leków i tabela rozcieńczeń | TAK |  |
| 16 | Nieulotna pamięć historycznych danych monitorowania dostępna do momentu ręcznego usunięcia bazy danych. | TAK |  |
|  | Raporty |  |  |
| 17 | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) | TAK |  |
| 18 | Drukowanie - tabeli alarmów - trendów graficznych | TAK |  |
| 19 | Drukowanie - trendów tabelarycznych Drukowanie - przeglądu NIBP - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń - informacji o pacjencie | TAK |  |
| 20 | Funkcja przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającej na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej. | TAK |  |
| 21 | Statystyki monitorowania obejmują min. prezentację wystąpienia poszczególnych arytmii (ilość), przekroczenia progów alarmowych (ilość wystąpień poniżej dolnego i powyżej górnego zaprogramowanego progu), wartość minimalną i maksymalną każdego parametru (z czasem zaistnienia) oraz średnią z całego okresu monitorowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 22 | Centrala przygotowana do integracji z systemem HIS bez dodatkowych kosztów (po stronie urządzenia). | TAK |  |

B. Gwarancja, naprawy

| Lp | Czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3 | Reakcja na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi naprawczej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach naprawianego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi technicznej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, naprawy). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 5 osób) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 3 osoby) | Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………….

data i podpis Wykonawcy