- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametr (wymagana funkcja) | Wymagana wartość TAK/NIE | TAK – Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | TAK |  |
|  | Sprzęt nowy, rok produkcji druga połowa 2016. | TAK |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej z elektryczną regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne, z których przynajmniej dwa wyposażone są w hamulec. | TAK |  |
|  | Zasilanie: AC 230V ±10%, 50 Hz. | TAK |  |
|  | Minimalna długość materacyka będącego na wyposażeniu: 60 cm. | TAK |  |
|  | Pokrowce bawełniane na materacyk -2 sztuki. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LCD umiejscowiony tak, by był dostępny z obu stron inkubatora. Menu i komunikaty w języku polskim. Dopuszcza się czytelny system ikon. | TAK |  |
|  | Obsługa inkubatora poprzez dotykowy ekran LCD, przyciski membranowe ostatecznie poprzez pokrętło wyboru. | TAK |  |
|  | Po włączeniu do sieci inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający. | TAK |  |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna - ochrona przed utratą ciepła i zaparowaniem. | TAK |  |
|  | Ścianki boczne kopuły inkubatora łatwe do szybkiego otwierania (odchylania). | TAK |  |
|  | Dwa niezależne systemy zabezpieczenia ścianek bocznych inkubatora przed przypadkowym otwarciem. | TAK |  |
|  | Przynajmniej 5 otworów pielęgnacyjnych umożliwiających łatwy dostęp do dziecka. | TAK |  |
|  | Otwory pielęgnacyjne z cichymi zamkami i dobrą szczelnością. | TAK |  |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki. | TAK |  |
|  | Kaseta rtg wprowadzana pod materacyk bez konieczności dotykania dziecka. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia materacyka min ±12º. | TAK |  |
|  | Mechanizm (system) minimalizacji spadku temperatury pod kopułą po otwarciu (uchyleniu) ścianki. | TAK |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły w czasie pracy inkubatora: ≤ 48 dB | TAK |  |
|  | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie regulacji do min. 85% wilgotności (przy typowych temperaturach i wilgotnościach otoczenia) ze skokiem co 5%. Aktualna wartość wilgotności względnej (wyrażona w %) wyświetlana jest w postaci cyfrowej na monitorze. | TAK |  |
|  | Pojemnik na wodę z akcesoriami niezbędnymi do pracy, w celu mycia i dezynfekcji, wyjmowane z inkubatora bez użycia narzędzi. Dopuszcza się jednorazowe butelki / worki na wodę sterylną. | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem dziecka. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka (uniknięcie ryzyka zakażeń). | TAK |  |
|  | Ręczna (manual control) lub automatyczna (servo) regulacja temperatury powietrza pod kopułą - z możliwością nastawy w zakresie min. 28°C – 38°C. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja temperatury skóry dziecka (servo), bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka, w zakresie min 35,5°C–37,0°C ze skokiem co 0,1°C. | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry z elementami niezbędnymi do mocowania (optymalnego użytkowania). | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja stężenia tlenu (servo) pod kopułą z możliwością ustawienia w zakresie do 65%. | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej następujące parametry: - Temperaturę na skórze noworodka, - Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - Temperaturę dziecka w jednym punkcie ciała, - Wilgotność względną w %, - Stężenie tlenu w %, | TAK/ wszystkie |  |
|  | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony jest w system alarmowania akustyczno - optyczne w następujących sytuacjach: - Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora, - Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo), - Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury - Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza - Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. - Zaniku napięcia zasilającego - Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu - Braku lub niskiego poziomu wody w nawilżaczu | TAK/ wszystkie |  |
|  | Wbudowany lub zamontowany na stałe do inkubatora, umożliwiając ergonomiczne wykorzystanie pulsoksymetr w technologii Massimo: > SpO2 w zakresie 1-100%, > puls w zakresie min. 25-240 uderzeń/min z czujnikiem noworodkowym wielorazowego użytku (3 szt.) oraz sygnalizacją stanów alarmowych: - wysokie i niskie SpO2 - wysoki i niski poziom pulsu > duży, czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlania krzywej pletyzmograficznej | TAK/ wszystkie |  |
|  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą. | TAK |  |
|  | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy. Głowica dająca się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub). | TAK |  |
|  | Niezbędne do pracy wyposażenie w filtry, czujniki, węże połączeniowe wystarczające na 1 rok pracy w normalnych warunkach. | TAK |  |
|  | Pokrowiec na inkubator zapewniający widoczność noworodka z jednej strony - 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Akcesoria do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk. | TAK |  |
|  | 2 szuflady lub jedna szuflada i półka (pojemnik) na akcesoria | TAK |  |
|  | Maszt (szyna) do kroplówki | TAK |  |
|  | Komplet uchwytów do podtrzymywania rur układów oddechowych, drenów i przewodów. | TAK |  |
|  | Przewody pneumatyczne do podłączenia gazów medycznych z końcówkami AGA. Kompletne przewody z certyfikatem CE |  |  |
|  | Certyfikat zgodności CE. | TAK |  |
|  | Dokument potwierdzający zgodność sprzętu z aktualną ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |

B. Gwarancja, naprawy

| Lp | Czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3 | Reakcja na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi naprawczej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach naprawianego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi technicznej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, naprawy). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 5 osób) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 3 osoby) | Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

………………..

data i podpis Wykonawcy