|  | Pakiet nr.3-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Łóżko rehabilitacyjne odpowiadające n/w wymaganiom technicznym, gwarancyjnym, przeglądom eksploatacyjnym, szkoleniom. | - 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE - 3 sztuki

Opis przedmiotu zamówienia

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 3 | Leże łóżka posiadające przynajmniej cztery punkty podparcia. | TAK |  |
| 4 | Szczyty łóżka łatwo wyjmowane. | TAK |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, również po przedłużeniu leża, zgodne z normą EN 60601-2-52. Dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne. | TAK |  |
| 6 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy leża. | TAK |  |
| 7 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe. | TAK |  |
| 8 | W celu ułatwienia utrzymania czystości, przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem, oraz podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka. | TAK |  |
| 9 | Leże wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS lub w technologii HPL. | TAK |  |
| 10 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty regulowane. | TAK |  |
| PARAMETRY |  |  |  |
| 11 | Długość całkowita: 220cm (+/-5cm). | TAK |  |
| 12 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża do min. 230cm. | TAK |  |
| 13 | Szerokość całkowita maksymalna wraz z uniesionymi barierkami (poręczami bocznymi) 97cm (+/-3cm). | TAK |  |
| 14 | Długość leża 200cm (+/-2cm). | TAK |  |
| 15 | Szerokość leża 86cm (+/-3cm). | TAK |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 220-240 V. | TAK |  |
| 17 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 18 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od min 47cm (+1/-10cm) do 80 cm (+2/-5cm). | TAK |  |
| 19 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców odniesiona do poziomu ramy leża: do 70o (+/- 5o). | TAK |  |
| 20 | Elektryczna regulacja segmentu uda odniesiona do poziomu ramy leża: do 35o (+/-10o). | TAK |  |
| 21 | Elektryczna regulacja pozycji Trendlelenburga: do 15o (+/- 5o). | TAK |  |
| 22 | Elektryczna regulacja pozycji anty-Trendlenburga: do 15o (+/-5o). | TAK |  |
| 23 | Regulacja segmentu podudzia – sposób regulacji dowolny. | TAK |  |
| 24 | Elektryczna funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR). | TAK |  |
| 25 | Dźwignia CPR oznaczona widocznym kolorem czerwonym. | TAK |  |
| 26 | Autokontur segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
| 27 | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8cm. | TAK |  |
| 28 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym. | TAK |  |
| 29 | Maksymalne bezpieczne stałe obciążenie min. 250 kg. | TAK |  |
| STEROWANIE |  |  |  |
| 30 | Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi chowany centralnie pod leżem lub zamontowany po obu stronach łóżka. | TAK |  |
| 31 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowym panelem sterującym dla pacjenta. | TAK |  |
| 32 | Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 33 | Materac dopasowany do ramy leża. Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy. Grubość minimum 10 cm, odporność na dezynfekcję. | TAK |  |
| 34 | Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodne z normą EN 60601-2-52. | TAK |  |
| 35 | Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać właściwość nieprzepuszczalności drobnoustrojów. Powinien to potwierdzić stosowną opinią laboratoryjną uprawniony do tego podmiot. Możliwość wymiany pokrowca. | TAK |  |
| 36 | Dodatkowo jeden pokrowiec zapasowy do każdego materaca - parametry identyczne jak pokrowiec podstawowy | TAK |  |
| 37 | Możliwość zamontowania do leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne. | TAK |  |
| 38 | W narożnikach leża musi być możliwość mocowania wieszaka kroplówki. Kształt konstrukcji wysięgnika lub miejsce jego montażu musi umożliwiać podjazd wezgłowiem łóżka do samej ściany z uwzględnieniem szerokości paneli nadłóżkowych (typowa wysokość montażu do osi symetrii panelu – 1650mm, typowe wymiary panelu w przekroju – 28 x 12 cm). | TAK |  |
| 39 | Wysięgnik z uchwytem do ręki - uwagi jak w punkcie 38 | TAK |  |
| 40 | Uchwyt uniwersalny | TAK |  |
| 41 | Kosz na pojemnik urologiczny | TAK |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |
| 42 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK |  |
| 43 | WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 44 | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | ### Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem. | TAK |  |
| 5 | Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy. | TAK |  |

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby). | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

…………………………….

data i podpis Wykonawcy