|  | Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Kardiomonitor –Oddział Noworodkowy odpowiadający n/w wymaganiom technicznym, gwarancyjnym, przeglądom eksploatacyjnym, szkoleniom. | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Kardiomonitory (Oddział Noworodków) - 2 szt.

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przenośny, fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Stojak na kółkach z koszykiem i uchwytem do szybkiego i pewnego mocowania kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 pikseli. | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne lub ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie z sieci 230 VAC/50 Hz ±10% plus zasilanie akumulatorowe na min. 1,5h z wbudowanego akumulatora. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranów z dużymi cyframi. Możliwość wybierania parametrów, kolejności i kolorów powiększonych cyfr przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Masa monitora z akumulatorem: ≤6,0kg. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci ze standardowym protokołem TCP/IP, karta sieciowa, interaktywna komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, alarmów i możliwość zmiany ustawień. Współpraca z komputerem zewnętrznym (centralą). | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Granice alarmowe wszystkich monitorowanych parametrów ustawiane ręcznie, automatycznie w zależności od kategorii pacjenta - regulowane progi powyżej i poniżej zmierzonej wartości dla parametrów dynamicznych. | TAK |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów, co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów lub zapis ciągły krzywej m.in. EKG. | TAK |  |
|  | EKG: - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 końcówkowego - Sygnalizacja braku połączenia elektrod, - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST : - Odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń, - Trendy dla minimum dwóch wszystkich odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Arytmia. Podstawowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Rozszerzona analiza arytmii. Pamięć zaburzeń w zapisie krzywej EKG. Wydruki wszystkich zaburzeń i raportów. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna: - Pomiar automatyczny, co określony czas, - Pomiar ręczny i pomiar ciągły, - Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego, eliminacja artefaktów, zerowanie przed każdym odczytem, - Zakres pomiarowy min: 20 – 250 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiaru temperatury (podwójny): - Pomiar temperatury powierzchniowy, - Wyświetlanie T1,T2 i różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 - Zakres pomiaru: min. 0-100% - Zakres pulsu: min. 30-250 bpm - Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej - Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) | TAK |  |
|  | Respiracja - impedancyjna metoda pomiaru: - Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min - Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej - Alarmy bezdechu w granicy min.10-40 sekund - Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka (rejestrator termiczny) - wydruk EKG (opcja). | TAK |  |
|  | Osprzęt niezbędny do efektywnego wykorzystania kardiomonitora uwzględniającego podane możliwości pomiarowe wystarczający na 1 rok pracy w normalnych warunkach. (czujniki noworodkowe, przewody, mankiety, itp.) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i dopuszczenie do użytku w ochronie zdrowia. | TAK |  |

B. Gwarancja i serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji - okres nie krótszy niż 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach tego samego podzespołu/modułu. | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Potwierdzenie | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/NIE |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/NIE |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/NIE |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem. | TAK |  |
| 5 | Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy. | TAK |  |

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Potwierdzenie | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby). | - TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

…………………………..

data i podpis Wykonawcy