|  | Pakiet nr.2-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Wózek transportowy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej na SOR odpowiadający n/w wymaganiom technicznym, gwarancyjnym, przeglądom eksploatacyjnym, szkoleniom. | - 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

WÓZKI DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ

NA SOR - 1 sztuka

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita: 215cm (+/- 10cm). | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
| 3 | Barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża o długości min. 115 cm. |  |  |
| 4 | Szerokość całkowita ze złożonymi barierkami: 85cm (+/- 2cm). | TAK |  |
| 5 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej. | TAK |  |
| 6 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem: ≤61cm | TAK |  |
| 7 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem: ≥80cm. | TAK |  |
| 8 | Pozycja Trendelenburga regulowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej lub pompy hydraulicznej z blokadą od 00 do min. 150 (+/- 30). | TAK |  |
| 9 | Pozycja anty-Trendelenburga regulowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej lub pompy hydraulicznej z blokadą w zakresie od 00 do min. 140 (+/- 30). | TAK |  |
| 10 | Leże minimum trzysegmentowe wypełnione płytą z tworzywa, przezierną dla promieni RTG. | TAK |  |
| 11 | Segment oparcia pleców z regulowanym płynnie za pomocą sprężyny gazowej kątem nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie: 0 - 75° (+/- 10°); z blokadą. | TAK |  |
| 12 | Segment uda z regulowanym płynnie za pomocą sprężyny gazowej kątem nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie: min. 0 - 30° ; z blokadą. | TAK |  |
| 13 | Pod leżem listwa wyposażona w przesuwne uchwyty lub inny sposób umożliwiający montaż wyposażenia dodatkowego. | TAK |  |
| 14 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS. | TAK |  |
| 15 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia lub nóg lub po obu stronach leża. | TAK |  |
| 16 | Konstrukcja wykonana z elementów stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | TAK |  |
| 17 | Warstwa lakieru odporna na uszkodzenia mechaniczne, oddziaływanie chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 18 | Każdy z rogów ramy wyposażony w krążki odbojowe. | TAK |  |
| 19 | Wózek wyposażony w listwy odbojowe lub inny system osłon zapewniających funkcję odbojową. | TAK |  |
| 20 | Wieszak kroplówki - możliwość montażu w każdym z czterech narożników leża. | TAK |  |
| 21 | Cztery podwójne koła jezdne o średnicy kół min. 15 cm (lub pojedyńcze o średnicy min. 20cm) blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 22 | Dźwignia blokady dostępna przy każdym kole. | TAK |  |
| 23 | Kosz lub inne bezpieczne miejsce na butlę z tlenem - 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Materac dokładnie dopasowany do wymiarów i konstrukcji wózka. | TAK |  |
| 25 | Właściwości materaca pozwalające na bezpieczną i higieniczną eksploatację w warunkach szpitalnych. Wykonanie z trudnopalnej pianki o wysokiej gęstości. | TAK |  |
| 26 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK |  |
| 27 | WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis potwierdzenia wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy | Tak |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa danego bloku urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu podzespół urządzenia podlega wymianie na nowy. | TAK po 3 naprawach tego samego (podzespołu) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/NIE podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/NIE podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/NIE podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnianiem | TAK |  |
| 5 | Wymienione wyżej przeglądy eksploatacyjne nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy. | TAK |  |

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonywania podstawowych czynności serwisowo - przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

…………………………….

data i podpis Wykonawcy