## kolano A
Załącznik Nr 1 do SIWZ Zmiany dnia 14.07.2018 r.
Pakiet Nr 1 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego A
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość na 24 m-ce | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
Endoproteza pierwotna cementowana stawu kolanowego;
1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Na życzenie wąskie elementy udowe w min. 6 rozmiarach dla kazdej ze stron. | 1szt. | 100
2 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) wykonana z chromokobaltu z wielowarstwową powłokąz ZrN, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.Zamawiający dopuszcza:Część udową anatomiczną wykonaną z chromokobaltu z wielowarstwową powłoką TiNbN | 1szt. | 20
3 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową), przynajmniej w minimum 9 rozmiarach.Zamawiający dopuszcza:Część piszczelową uniwersalną wykonaną z tytanu. | 1szt. | 100
4 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego z wielowarstwową powłokąz ZrN, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową), przynajmniej w minimum 9 rozmiarach.Zamawiający dopuszcza:Część piszczelową uniwersalną wykonaną z chromokobaltu z wielowarstwową powłoką TiNbN | 1szt. | 20
5 | Wkładka polietylenowa z 3-stopniowym pochyleniem, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, dostępna w minimum 6 grubościach. Dostępne wkładki pogłębione (DD), pogłębione o podwyższonej zwartości przednio-tylnej (UC) oraz tylnostabilizowane (PS) i rotacyjne (RP). | 1szt. | 120
6 | Brzeszczot kolanowy do piły oscylacyjnej | 1szt. | 120
Każdy element fabrycznie sterylny, w podwójnym opakowaniu, z samoprzylepnymi metrykami do umieszczania w dokumentacji. Instrumentarium dające możliwość wyboru resekcji piszczelowej, śródszpikowej lub zewnętrznej; refrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Bezpłatne udostępnienie instrumentarium na okres trwania umowy. Użyczenie na okres obwiązywania umowy napędu ortopedycznego do w/w pozycji Depozyt implantów. Informacja o możliwości diagnostyki obrazowej.
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
depozyt: po 1szt. każdego rozmiaru implantu
…………………………………………………..
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## kolano uni
Załącznik Nr 3 do SIWZ zmiana z dnia 14.07.2017 r
Pakiet Nr 3 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, posiadająca 2 pegi stabilizujące, dostępna w 7 rozmiarach.Zamawiający dopuszcza:endoprotezę jednoprzedziałową stawu kolanowego z elementem udowym anatomicznym, jednopromieniowym w 6 rozmiarach lewy/prawy wykonanym ze stopu CoCrz. | 1szt. | 40
2. | Taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz 2 pegi stabilizujące, dostępna w 6 rozmiarach.Zamawiający dopuszcza:element piszczelowy anatomiczny ze stopu CoCr lewy/prawy w 6 rozmiarach z dodatkowymi dwoma pinami i kilem w celu lepszej pierwotnej stabilizacji | 1szt. | 40
3. | Wkładka polietylenowa asymetryczna, dostępna w 4 grubościach, odpowiednio 8, 9, 10 i 11mm. Zamawiający dopuszcza:płytkę stawową z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w 6 rozmiarach, każdy w wysokościach 8,9,10,11,12,14 mm mocowaną zatrzaskowo po osadzeniu komponentu udowego i piszczelowego. | 1szt. | 40
Bezpłatne udostępnienie instrumentarium na okres trwania umowy. Depozyt implantów. Informacja o możliwości diagnostyki obrazowej.
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
depozyt: po 1szt. każdego rozmiaru implantu
………………………………………….
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## short A
Załącznik Nr 5 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 5 - Endoproteza całkowita przynasadowa stawu biodrowego (A)
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer Katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Trzpień: przynasadowy osadzany szyjkowo, ze stopu tytanowego, bezkołnierzowy, szeroki w części proksymalnej z dwoma pobocznymi skrzydłami derotacyjnymi i zwężający się w części dystalnej, w bliższej 1/2 części pokryty plazmą tytanową, eurokonus 12/14, w co najmniej 12 rozmiarach z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia. w dwóch wersjach kąta szyjkowo-trzonowego: standard 135° i lateralizowane 128°. Głowa: chromokobaltowa w minimum 5 rozmiarach "długości", o średnicy zewnętrznej 32mm. Panewka: hemisferyczna typu press-fit, ze stopu tytanowego, na całej czaszy pokryta plazmą tytanową, w rozmiarach od min. 44 do 68 mm ze skokiem co 2mm, z możliwością stosowania dodatkowych śrub mocujących Śruby mocujące do panewki z otworami, tytanowe, dwie sztuki do kompletu. Wkładka panewki: polietylenowa z witaminą E w wersji symetrycznej i asymetrycznej do głów 32mm | 1kompl. | 150
Bezpłatne udostępnienie instrumentarium na okres trwania umowy. Użyczenie na okres obwiązywania umowy napędu ortopedycznego Depozyt implantów. Informacja o możliwości diagnostyki obrazowej.
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
depozyt: po 1 szt. każdego rozmiaru implantu
Zamawiający dopuszcza w poz. 1:
Trzpień bezcementowy, bezkołnierzowy ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Trzpień prosty, uniwersalny, samocentrujący w kanale (stożkowy w dwóch płaszczyznach), w minimum 8 rozmiarach i 2 opcjach ofsetu lateralnego. Stożek trzpienia w standardzie Eurokonus (tzw. 12/14) lub trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus.
Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm w czterech długościach szyjki.
Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej lub panewka ze stopu tytanu pokryta porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Panewka typu "press-fit" sferyczna z zaślepionymi fabrycznie 7 otworami na śruby umożliwiającymi kątową blokadę śrub. Dostępne minimum 13 rozmiarów implantu.
Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE zabezpieczanego w procesie produkcji przed utlenianiem lub z usieciowanego (cross-link) polietylenu z dodatkiem wit. E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm.
…………………………….
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## short B
Załącznik Nr 6 do SIWZ zmiana z dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 6 - Endoproteza całkowita przynasadowa stawu biodrowego (B)
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Trzpień: niecementowany, tytanowy, przynasadowy, bezkołnierzowy, w minimum 3 wersjach kąta szyjkowego i 8 rozmiarach dla każdej wersji.Zamawiający dopuszcza: Trzpień: niecementowany, tytanowt,przynasaddowy, bezkołnierzowy z dodatkowym pokryciem hydroksyapatytem, w wersji standard i lateralizowanej i 10 rozmiarach dla każdej wersji. Głowa: ze stopu CoCr, w minimum 5 rozmiarach "długości", o średnicy zewnętrznej 32mm. Zamawiający dopuszcza: Głowa: ze stopu CoCrMo, w minimum 5 rozmiarach „długości”, o średnicy zewnętrznej 32 mm i dodatkowo 28 mm. Panewka: hemisferyczna typu press-fit, ze stopu tytanowego, na całej czaszy pokryta plazmą tytanową, w rozmiarach od min. 44 do 68 mm ze skokiem co 2mm, z możliwością stosowania dodatkowych śrub mocujących. Śruby mocujące do panewki z otworami, tytanowe, dwie sztuki do kompletu. Wkładka panewki: polietylenowa z witaminą E w wersji symetrycznej i asymetrycznej do głów 32mm. Zamawiający dopuszcza:Wkładka panewki: polietylenowa crosslink w wersji asymetrycznej do głów 32 mm i dodatkowo 28 mm. | 1kompl. | 150
Zamawiający dopuszcza: Wkład do panewki wykonany z wysoko usieciowanego polietylenu, highcrossling.
Bezpłatne udostępnienie instrumentarium na okres trwania umowy. Depozyt implantów. Informacja o możliwości diagnostyki obrazowej.
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
depozyt: po 1szt. każdego rozmiaru implantu
…………………………….
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## lavage
Załącznik Nr 11 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 11 - Płukanie pulsacyjne
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | zestaw uniwersalny do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający 2 końcówki długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna) | 1zest. | 410 | 90 | 36900
użyczenie na okres obowiązywania umowy sprzętu wielokrotnego użytku (pistolety, pedał do sprężonego powietrza, węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku konektorami, itp.)
Depozyt: minimum 10 zestawów
Zamawiający dla poz. 1 dopuszcza: System płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych przeznaczony do jednorazowego użytku. Urządzenie posiada własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłocząco ssącym płyn wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. W opakowaniu wraz z kolbą znajduje się krótka i długa końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12,7 cm i 22,86 cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwane przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści o wysokim ciśnieniu do płukania kości lub niskim do płukania tkanek miękkich. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i butli). Końcówki można wielokrotnie wymieniać w trakcie jednego zabiegu.
……………………………………………………….
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## wkręty
Załącznik Nr 15 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017r.
Pakiet Nr 15 - Wkręty
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1 | wkręt korowy Φ 4,5mm gn. sześciokątne, dł. 12-20mm | 1szt. | 600
2 | wkręt korowy Φ 4,5mm gn. sześciokątne, dł. 22-50mm | 1szt. | 700
3 | wkręt korowy Φ 4,5mm gn. sześciokątne, dł. 52-70mm | 1szt. | 200
4 | wkręt korowy Φ 4,5mm gn. sześciokątne, dł. 72-100mm | 1szt. | 200
5 | wkręt korowy Φ 3,5mm gn. sześciokątne, dł. 10-24mm | 1szt. | 500
6 | wkręt korowy Φ 3,5mm gn. sześciokątne, dł. 26-40mm | 1szt. | 800
7 | wkręt korowy Φ 3,5mm gn. sześciokątne, dł. 42-80 | 1szt. | 400
8 | wkręt korowy Φ 2,7mm gn. sześciokątne, dł. 8-20mm | 1szt. | 400
9 | wkręt korowy Φ 2,7mm gn. sześciokątne, dł. 22-40mm | 1szt. | 300
10 | wkręt gąbczasty pełny Φ 6,5mm gn. sześciokątne, dł. 25-60mm | 1szt. | 300
11 | wkręt gąbczasty pełny Φ 6,5mm gn. sześciokątne, dł. 60-100mm | 1szt. | 200
12 | wkręt gąbczasty 32 mm Φ 6,5mm gn. sześciokątne, dł. 40-70mm | 1szt. | 200
13 | wkręt gąbczasty 32 mm Φ 6,5mm gn. sześciokątne, dł. 75-100mm | 1szt. | 100
14 | wkręt gąbczasty 16 mm Φ 6,5mm gn. sześciokątne, dł. 25-50mm | 1szt. | 100
15 | wkręt gąbczasty 16 mm Φ 6,5mm gn. sześciokątne, dł. 55-100mm | 1szt. | 100
16 | wkręt kostkowy samogwintujący gn. sześciokątne, dł. 20-70mm. Zamawiający dopuszcza:wkręt kostkowy z zakończeniem trójgraniec gn. sześciokątne, dł. 20-70mm. Zamawiający dopuszcza:wkręt kostkowy z końcówką trokarową/trójgraniastą . | 1szt. | 400
17 | wkręt kaniulowany gąbczasty samogwintujący 16 mm, Φ 7,0mm gn. sześciokątne, dł. 65-110mm | 1szt. | 100
18 | wkręt kaniulowany gąbczasty samogwintujący 32 mm, Φ 7,0mm gn. sześciokątne, dł. 65-110mm | 1szt. | 100
19 | gwintownik do śrub Φ2,7 | 1szt. | 2
20 | gwintownik do śrub Φ3,5 | 1szt. | 5
21 | gwintownik do śrub Φ4,5 | 1szt. | 20
22 | gwintownik do śrub Φ6,5 | 1szt. | 5
23 | gwintownik do śrub Φ4,5 do szybkozłączki AO | 1szt. | 10
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
depozyt: poz. 8 i poz. 9 - po 1 zestawie śrub 2,7 + pojemnik do przechowywania i sterylizacji poz.5, 6, 7 - po 1 zestawie srub 3,5 + pojemnik do przechowywania i sterylizacji poz. 1,2,3,4 - po 2 zestawy śrub 4,5 + pojemniki do przechowywania i sterylizacji poz. 10,11,12,13,14,15 - śruby 6,5 po 6 szt. każdego rozmiaru
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Rushe
Załącznik Nr 16 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 16 - Gwoździe Rusha
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1 | gwóźdź Rusha Φ 2,4mm; dł. 100-240mm. Zamawiający dopuszcza:gwóźdź Rusha Φ 2,5mm; dł. 100-240mm | 1szt. | 60
2 | gwóźdź Rusha Φ 3,2mm; dł. 100-240mm.Zamawiający dopuszcza: gwóźdź Rusha Φ 3,0 mm lub Φ 3,5 mm ; dł. 100-240mm | 1szt. | 60
3 | gwóźdź Rusha Φ 4,0mm; dł. 200-360mm | 1szt. | 80
4 | gwóźdź Rusha Φ 4,8mm (lub Φ 5,0); dł. 200-360mm | 1szt. | 80
5 | gwóźdź Rusha Φ 6,4mm; dł. 280-420mm. Zamawiający dopuszcza:gwóźdź Rusha Φ 6,0 mm; dł. 280-420mm. | 1szt. | 40
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Steinmanny
Załącznik Nr 17 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 17 - Groty Steinmanna
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa handlowa, Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1 | groty Steinmanna Φ 3,0-5,0 mm; dł. 150-300mm. Zamawiający dopuszcza: groty Steinmanna o Ø 3,5-5,0. Zamawiający dopuszcza: groty Steinmanna o długości 150 -310 mm | 1szt. | 100
2 | groty Steinmanna gwintowane Φ 3,5-6,0mm; dł. 150-300mm. Zamawiający dopuszcza: groty Steinmanna gwintowane o Ø 3,0-5,0 mm. Zamawiający dopuszcza:Steinmanna gwintowane o długości 150-310 mm | 1szt. | 100
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## drut kostny
Załącznik Nr 18 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 18 - Drut kostny
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | drut kostny Φ 0,8 - 2,0mm x 10mb. Zamawiający dopuszcza: druty kostne o średnicach od 0,8 mm do 1,5 mm | 1szt. | 10
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Kirschnery
Załącznik Nr 19 do SIWZ zmiana 14.07.2017r.
Pakiet Nr 19 - Gwoździe Kirschnera
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 150mm, Φ 0,8mm | 1szt. | 100
2 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 150mm, Φ 1,0mm | 1szt. | 100
3 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 1,0mm | 1szt. | 200
4 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 150mm, Φ 1,2mm | 1szt. | 150
5 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 1,2mm | 1szt. | 200
6 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 150mm, Φ 1,4mm | 1szt. | 200
7 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 1,4mm | 1szt. | 200
8 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 310mm, Φ 1,4mm | 1szt. | 100
9 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 1,5mm | 1szt. | 200
10 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 310mm, Φ 1,5mm | 1szt. | 100
11 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 1,6mm | 1szt. | 200
12 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 310mm, Φ 1,6mm | 1szt. | 200
13 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 1,8mm | 1szt. | 200
14 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 310mm, Φ 1,8mm | 1szt. | 400
15 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 210mm, Φ 2,0mm | 1szt. | 200
16 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 310mm, Φ 2,0mm | 1szt. | 400
17 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 310mm, Φ 2,4mm | 1szt. | 200
18 | gwóźdź Kirsznera trójgraniec dł. 380mm, Φ 2,4mm | 1szt. | 200
19 | gwóźdź Kirsznera lancet dł. 310mm, Φ 1,8mm | 1szt. | 200
20 | gwóźdź Kirsznera lancet z ogranicznikiem (oliwka) dł. 310mm, Φ 1,8mm. Zamawiający dopuszcza:gwoźdż Kirschnera o długości 330mm | 1szt. | 200
21 | gwóźdź Kirsznera lancet dł. 380mm, Φ 1,8mm | 1szt. | 100
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## grotowkręty
Załącznik Nr 23 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 23 - Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość na 24 m-ce | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer Katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1 | Grotowkręty Schnza samowiercące-samogwintujące, średnicy 5,0mm, długości 100 - 250mm, tytan | 1szt. | 30
2 | Grotowkręty Schnza samowiercące-samogwintujące, średnicy 5,0mm, długości 100 - 250mm, stal | 1szt. | 70
3 | Grotowkręty Schnza samowiercące-samogwintujące, średnicy 6,0mm, długości 100 - 250mm, tytan | 1szt. | 30
4 | Grotowkręty Schnza samowiercące-samogwintujące, średnicy 6,0mm, długości 100 - 250mm, stal | 1szt. | 70
5 | Grotowkręty Schnza samogwintujące, średnicy 5,0mm, długości 100 - 190mm, tytan. Zamawiający dopuszcza:Grotowkręty Schanza o średnicy Ø5,0mm i długości 100-200mm | 1szt. | 30
6 | Grotowkręty Schnza samogwintujące, średnicy 5,0mm, długości 100 - 190mm, stal. Zamawiający dopuszcza:Grotowkręty Schanza o średnicy Ø5,0mm i długości od 100-200mm | 1szt. | 70
7 | Grotowkręty Schnza samogwintujące, średnicy 6,0mm, długości 100 - 190mm, tytan.Zamawiający dopuszcza:Grotowkręty Schanza o średnicy Ø6,0mm i długości od 100-200mm. | 1szt. | 30
8 | Grotowkręty Schnza samogwintujące, średnicy 6,0mm, długości 100 - 190mm, stal. Zamawiający dopuszcza:Grotowkręty Schanza o średnicy Ø6,0mm i długości od 100-200mm | 1szt. | 70
9 | Grotowkręty Schnza samowiercące-samogwintujące, średnicy 4,0mm, długości 60 - 175mm, tytan. Zamawiający dopuszcza:Grotowkręty Schanza o średnicy Ø4,0mm i długości od 60-180mm | 1szt. | 30
10 | Grotowkręty Schnza samowiercące-samogwintujące, średnicy 4,0mm, długości 60 - 175mm, stal. Zamawiający dopuszcza:Grotowkręty Schanza o średnicy Ø4,0mm i długości od 60-180mm | 1szt. | 70
11 | Grotowkręty Schnza samogwintujące, średnicy 4,0mm, długości 60 - 125mm, tytan. Zamawiający dopuszcza:GrotowkrętySchanza o średnicy Ø4,0mm i długości od 60-130mm | 1szt. | 30
12 | Grotowkręty Schnza samogwintujące, średnicy 4,0mm, długości 60 - 125mm, stal. Zamawiający dopuści: Grotowkrętów Schanza o średnicy Ø4,0mm i długości od 60-130mm | 1szt. | 70
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
……………………………………
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## stopa A
Załącznik Nr 24 do SIWZ zmiana dnia 14.11.2017 r.
Pakiet Nr 24 - Implanty do chirurgii stopy
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
I. | Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków
1 | Klamry stalowe waryzyjace do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem 26 stopni 90 stopni. Zamawiający dopuszcza: Klamry stalowe do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm. Zamawiający dopuszcza: Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 30 mm. Kaniulacja pod drut Kirschnera 0,8 mm | 1szt. | 20
2 | Tytanowe śruby kompresyjne,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32 mm (min 12 długości), kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny. Zamawiający dopuszcza: Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5mm i długościach od 8 do 34 mm, kaniulacja pod drut 0,86mm, kształt łba konikalny. | 1szt. | 40
3 | Drut Kirschnera ϕ 0,8mm. Zamawiający dopuszcza: Drut Kirschnera ϕ 0,86mm, długość 80mm, 120mm | 1szt. | 15
4 | Wiertło kaniulowane ϕ 1,6mm. Zamawiający dopuszcza:Drut Kirschnera ϕ 0,86mm, długość 80mm, 120mm. Zamawiający dopuszcza:wiertło kaniulowane śr. 1,9 mm (dedykowane do śrub 2,5 mm). | 1szt. | 5
5 | Tytanowe śruby kompresyjne,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 32 mm, ( min 12 długściach) kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny. Zamawiający dopuszcza:Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0mm i długościach od 10 do 36 mm, kaniulacja pod drut 1mm, kształt łba konikalny.Zamawiający dopuszcza:śruby kompresyjne, typu Herberta, samotnące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm, długości od 10 do 34 mm. Kaniulacja pod drut Kirschnera 1 mm. Materiał tytan. | 1szt. | 40
6 | Drut Kirschnera ϕ 1mm. Zamawiający dopuszcza:Drut Kirschnera ϕ 1mm, długość 80mm, 120mm | 1szt. | 15
7 | Wiertło kaniulowane ϕ 2,1mm. Zamawiający dopuszcza:Wiertło kaniulowane ϕ 2,0mm. Zamawiający dopuszcza:wiertło kaniulowane śr. 2,2 mm (dedykowane do śrub 3,0 mm) | 1szt. | 5
8 | Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego.Zamawiający dopuszcza:Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 10 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, samowiercące, śruby „łamane typu snap-off” . Zamawiający dopuszcza: Tytanowe śruby typu „spin off” do Osteotomii Weila, dł. od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samo wiercące. | 1szt. | 30
II. | Implanty do artrodezy paliczków, kosci stępu i kosci śródstopia
1 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14mm i długościach od 14 do 18mm. Zamawiający dopuszcza:Klamry kompresyjne dostępne w 5 rozmiarach (długoś od 10 do 20mm). | 1szt. | 20
2 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm. Zamawiający dopuszcza:Płyty o podwójnej kompresji dostępne w 12 rozmiarach, długość od 20 do 30mm. | 1szt. | 20
III. | Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu
1 | śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5mm i minimum 4 długościach od 35 do 50mm. Zamawiający dopuszcza: Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,3mm, długość od 14mm do 80mm.Zamawiający dopuszcza: śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 5,5 mm i 4 długościach od 35 mm do 50 mm. | 1szt. | 10
2 | śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,3 mm i minimum 9 długościach od 50 do 100mm. Zamawiający dopuszcza:Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 6,5mm, długość od 30 do 120mm.Zamawiający dopuszcza: śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,5 mm i 9 długościach od 50 mm do 100 mm | 1szt. | 10
IV | Implanty do chirurgii stopy Płytki tytanowe 4 otworowe do zespoleń w obrębie stopy; komplet stanową płytki i 4 śruby ( 2 blokowane i 2 korowe). Zamawiający dopuszcza:Implanty do chirurgii stopy Płytki tytanowe wielootworowe do zespoleń w obrębie stopy
1 | Płytki o kształcie L,prawe i lewe, 4 otworowe. Długość 35 mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. Zamawiający dopuszcza: Płytki o kształcie L, prawe i lewe, 4 otworowe. Otwory na śruby o średnicy 2,3 mm. | 1szt. | 20
2 | Płytki proste, 4 otworowe. Długość 29 mm.Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm.Zamawiający dopuszcza: Płytki proste, 4,5,6,7,8 -otworowe. Otwory na śruby o średnicy 2,4 mm. | 1szt. | 20
3 | Płytki o kształcie T. Długość 35 mmmm. Otwory na śruby o średnicy 2,5 mm. Zamawiający dopuszcza:Płytki o kształcie T, 3,4,5,6,7,8,9 – otworowe. Otwory na śruby o średnicy 2,4 mm. | 1szt. | 20
4 | Śruby korowe o średnicy 2,5mm w długościach 12-26 mm. Zamawiający dopuszcza:Śruby korowe o średnicy 2,4mm w długościach 8-40 mm | 1szt. | 120
5 | Śruby korowe blokowane, o średnicy 2,5mm w długościach 12-26 mm. Zamawiający dopuszcza:Śruby korowe blokowane, o średnicy 2,4mm w długościach 8-40 mm | 1szt. | 120
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
Depozyt: pełen asortyment z pakietu.
Dokładny depozyt zostanie ustalony przed podpisaniem umowy.
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## stęp
Załącznik Nr 25 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017r.
Pakiet Nr 25 - Implant do korekcji stopy płasko-koślawej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Wkręt podskokowy kaniulowany Ø8 - Ø12mm (ze skokiem co 1mm) służący do leczenia stopy płasko-koślawej podpierający kość skokową. Na części korekcyjnej stożkowaty kształt implantu zapewniający uniesienie kości skokowej względem kosci piętowej. Na całej długości posiadający gwintowaną powierzchnię z czterema wzdłużnymi kanałkami zapobiegającymi rotacji. Wprowadzanie implantu za pomocą wkręcania lub pobijania. Zamawiający dopuszcza: Wkręt podskokowy kaniulowany Ø7 - Ø12mm (ze skokiem co 1mm) służący do leczenia stopy płasko-koślawej. Część korekcyjna w kształcie stożka, kaniulowana, gwint na całej długości implantu. Wprowadzanie implantu za pomocą wkręcania, w zestawie instrumentów wielorazowe przymiary umożliwiające dopasowanie implantu. Implant w rozmiarach 7 mm x 12 mm, 8 mm x 14 mm, 9 mm x 14 mm, 10 mm x 14mm, 11 mm x 16 mm, 12 mm x 16 mm. | 1szt. | 40
W okresie trwania umowy bezpłatne udostępnienie instrumentarium każdorazowo do zabiegu.
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
zestaw "lotny"
……………………………………………..
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## BMC
Załącznik Nr 29 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 29 - System do uzyskiwania preparatu bogatokomórkowego BMC
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer Katlogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1 | Zestaw do odwirowywania komórek macierzystych z krwi szpikowej zawierający system próżniowego automatycznego pobierania krwi zestaw służący do oddzielania komórek macierzystych szpiku kostnego (BMSC) z krwi szpikowej oraz pobierania z ciała pacjenta krwi w celu sporządzenia preparatów 4 x 4 ml osocza bogatopłytkowego (PRP) i BMSC. Połączenie BMSC oraz PRP. Zestaw zawiera kaniule do pobierania krwi szpikowej. Skład: 1 ulotka, 2 czerwone pojemniki Vacutainer, 4 probówki próżniowe Regen THT, 4 czerwone igły transferowe, 1 trokar i 1 akcesoria trokaru, 1 kaniula 80 ml, 1 ampułka CaCl2 2ml | 1zest. | 25
Wykonawca użycza na okres obowiązywania umowy sprzęt wielorazowego użytku niezbędny do uzyskania w/w produktów
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
depozyt: 2szt.
Zamawiający dopuszcza dla poz. 1:
jednorazowy system, gwarantujący zamknięty obieg szpiku i/lub krwi, składający się ze specjalnego bębna, drenów, łączników, pojemników na frakcje szpiku, wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami, precyzyjnie separującymi komórki szpikowe? System umożliwia przetwarzanie od 40 do 540ml (do wyboru wielokrotność 10ml) szpiku/krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego. Koncentracja komórek macierzystych w zależności od użytego protokołu na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Pozwala operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego BMC – od 2 do 50 ml.
System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia aspiratu szpiku do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodzi do konieczności ingerencji operatora (tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny).
System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów: separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji operatora, tzn. zestaw jest w pełni komputerowy – precyzyjny. Do zestawu dołączone są specjalne podciśnieniowe strzykawki, igła pobraniowa z możliwością pobijania, filtry.
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## herafil
Załącznik Nr 30 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 30 - Materiał kościozastępczy z antybiotykiem
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość op. | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
I. | Resorbowalny syntetyczny materiał kosciozastępczy w postaci pastylek zawierający gentamycynę stosowany do zapobiegania i leczenia zakażeń kości i szpiku oraz uzupełniania ubytków tkanki kostnej
1. | opakowanie 40 szt. / 10cm³ | 1 op. | 40
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
depozyt: 3 szt.
Zamawiający dla poz. 1 dopuszcza: Substytut kości z gentamycyną (150mg) w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci pastylek w opakowaniu 10.6 cm3.
Zamawiający dla poz. 1 dopuszcza: substytut kości z gentamycyną (150mg) w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci granulek w opakowaniu 10 cm3.
………………………...……….
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## proteza GKP
Załącznik Nr 31 do SIWZ zmiana dnia 14.07.2017 r.
Pakiet Nr 31 - Endoproteza głowy kosci promieniowej
l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | cena za 1 j.m. netto | wartość towaru netto | kwota podatku VAT | wartość towaru brutto | Nazwa Producenta | Nr katalogowy
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1. | Endoproteza głowy kości promieniowej składająca się z osadzanego na cemencie kostnym kołnierzowego trzpienia wykonanego ze stopu kobaltu (2 rodzaje: prosty i kątowy) oraz głowy osadzanej na trzpieniu (o średnicy 20, 22 i 24mm i minimum 3 wysokosciach dla każdego rozmiaru średnicy) wykonanej z polietylenu UHMWPE. | 1szt. | 20
W okresie trwania umowy bezpłatne udostępnienie instrumentarium każdorazowo do zabiegu. Informacja o możliwości diagnostyki obrazowej. Szkolenie.
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
zestaw lotny, dostarczany po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Zamawiającemu przysługuje możliwość zakupu poszczególnych wybranych elementów kompletu.
…………………………….
data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy