Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Opis i wymagane parametry techniczne dla Systemu do nieinwazyjnego zarządzania temperaturą pacjenta.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr graniczny (warunek konieczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System monitorowania i kontrolowania temperatury ciała pacjenta. |  |  |
| 1. | Nazwa |  |  |
| 2. | Typ |  |  |
| 3. | Producent |  |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Rok produkcji min. 2015 | TAK |  |
| 6. | System pozwalający na prowadzenie nieinwazyjnej, kontrolowanej hipotermii i normotermii u dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 7. | System wykorzystujący sterylną wodę jako medium przenoszenia temperatury. | TAK |  |
| 8. | System, który może być stale wypełniony wodą (medium chłodzącym) z zabezpieczaniem przed namnażaniem się w wodzie chłodzącej drobnoustrojów chorobotwórczych –grzybów i bakterii. | TAK |  |
| 9. | System składający się z jednostki centralnej, drenów oraz elementów przekazujących energię termiczną w postaci okładów na skórę pacjenta. | TAK |  |
| 10. | System umożliwiający automatyczne opóźnienie okładów z płynu chłodzącego. | TAK | n |
| 11. | Moduł sterujący, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami systemu do hipotermii, wraz z pompą próżniową, zainstalowany na podstawie jezdnej. Koła wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 12. | Objętość wody w systemie nie większa niż 4 litry w celu zminimalizowania bezwładności cieplnej systemu. | TAK | . |
| 13 | Przepływ wody w systemie, co najmniej 5 litrów na minutę w celu jak najszybszego ogrzewania lub chłodzenia pacjenta | TAK |  |
| 14. | Woda w jednorazowych elementach przekazujących energię termiczną (okładach) krąży pod ujemnym ciśnieniem w celu uniemożliwienia jej wycieku w przypadku mechanicznego uszkodzenia okładu | TAK |  |
| 15. | Zakres wskazań temperatury pacjenta 10-42◦C. Skok co 0,1◦C. | TAK |  |
| 16. | Górna granica temperatury wody w zakresie od 36 ◦C do 42◦C. | TAK |  |
| 17. | Dolna granica temperatury wody w zakresie od 4◦C do 25◦C. | TAK |  |
| 18. | Jednorazowe elementy przekazujące energię termiczną (okłady) mocowane do skóry pacjenta przez zintegrowaną z okładem hydrożelową powłokę celem zwiększenia transferu energii. | TAK |  |
| 19. | Jednorazowe elementy przekazujące energię termiczną (okłady) pokrywające nie więcej niż 40% ciała pacjenta w celu łatwego dostępu do pacjenta. Umożliwiają bez ich zdejmowania lub przesuwania dostęp do żył szyjnych i udowych | TAK |  |
| 20. | System dopuszczający założenie elektrod do defibrylacji pod elementem chłodzącym (okładem) w trakcie pracy urządzenia. | TAK |  |
| 21. | Jednorazowe elementy przekazujące energię termiczną (okłady) radioprzezierne w celu umożliwienia diagnostyki pacjenta (RTG, MRI, TK) bez ich zdejmowania | TAK |  |
| 22. | System wyposażony w elektroniczny miernik przepływu wody informujący o pracy urządzenia. | TAK | n |
| 23. | Oprogramowanie urządzenia zawiera system alarmów i alertów informujących o jego pracy. | TAK |  |
| 24. | System archiwizuje dane terapii min. 10 ostatnich pacjentów oraz umożliwia, poprzez port USB ich przenoszenie na zewnątrz systemu. | TAK |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. | TAK |  |
|  | Okłady do hipotermii terapeutycznej |  |  |
| 26 | Okłady do hipotermii terapeutycznej. Rozmiar S, Li uniwersalny. Mocowanie do skóry pacjenta za pomocą hydrożelu zintegrowanego z okładem. Zewnętrzna powłoka wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych termicznie. Łączone z systemem za pomocą złączek uniemożliwiających przypadkowe odłączenie okładu. Okłady przystosowane do wody krążącej wewnątrz pod ujemnym ciśnieniem. Okłady są w pełni przezierne dla promieni RTG. Rozmiar S(dla pacjenta o wadze do 65 kg) Rozmiar L (dla pacjenta o wadze 65-95 kg) Rozmiar uniwersalny (dodatkowy okład dla pacjenta o wadze powyżej 95kg) | TAK |  |

................................................

data, podpis Wykonawcy