Arkusz asortymentowo-cenowy- Pakiet Nr 1

| l.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D = (B x C) | E | F = (D+E) |  |
| 1 | Wirówka duża- komplet wkładek redukcyjnych do wirnika zapewniających wirowanie standardo-wych probówek stożkowych na 10-12ml nie zatykanych korkiem, | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| Wartość netto razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość podatku Vat ogółem |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Wirówki laboratoryjne wentylowane.

2. Silnik bezszczotkowy.

3. Prędkość wirowania w zakresie od 300 obr/min. do 18 000/obr/min.

4. Komplet wkładek redukcyjnych do wirnika zapewniających wirowanie standardowych

probówek stożkowych na 10-12 ml nie zatykanych korkiem, rotor kątowy 24 x 15/10 ml o max

obrotach 5000 rpm.

5. Wyświetlacz LCD ilości obrotów, czasu wirowania, numer ustawionego programu.

6. Czas wirowania od 0-99 min

7. Co najmniej 6 programów wirowania ( możliwość ustawienia czasu i ilości obrotów).

8. Przycisk startu.

9. Przycisk stopu.

10. Zabezpieczenie przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania oraz przed uruchomieniem

wirówki przy otwartej pokrywie.

11. Możliwość ustawienia szybkiego rozpędzania i hamowania.

12. Awaryjne otwieranie pokrywy.

13. Sygnalizacja nie wyważenia.

14. Ciężar do 42 kg.

15. Wymiary nie większe niż 380 x 450 x 550 mm (wys. x szer. x gleb.)

16. Zasilane według norm Unii Europejskiej (230V, 50/60 Hz)

17. Zgodność z normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

18. Złożyć kopię Certyfikatu CE

……………………

data i podpis Wykonawcy