Załącznik Nr 2 do SIWZ

HISTERO/RESEKTOSKOP - 1 zestaw

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji 2017:

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Ilość | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Histeroresektor |  |  |  |
| 1 | Optyka do histeroresektora, kąt patrzenie 12-15 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm | 2 | TAK |  |
| 2 | Uchwyt / napęd elektrod pasywny bipolarny | 2 | TAK |  |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z portami odpływ / dopływ medium płynnego z wymiennym / wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego. | 2 | TAK |  |
| 4 | Płaszcz wewnętrzny minimum 22 Fr., końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu. | 2 | TAK |  |
| 5 | Obturator standardowy do oferowanych płaszczy | 1 | TAK |  |
| 6 | Obturator optyczny do oferowanych płaszczy | 1 | TAK |  |
| 7 | Wkładka robocza z kanałem prowadzącym, stabilizującym instrument giętki do oferowanego płaszcza i portem do instrumentów umożliwiająca wprowadzenie narzędzia do 6,5 Fr., z uszczelką portu narzędzia | 1 | TAK |  |
| 8 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa | 13 | TAK |  |
| 9 | Elektroda koagulująca bipolarna wielorazowa | 1 | TAK |  |
| 10 | Elektroda bipolarna, jednorazowa, tnąca, pakowana sterylnie opakowanie 3 szt. | 7 op. | TAK |  |
| 11 | Kabel bipolarny do resektoskopu i do diatermii ERBE VIO | 2 | TAK |  |
| 12 | Światłowód średnica wiązki 2,5 - 3 mm, długość minimum 2200 mm. | 2 | TAK |  |
| 13 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej. Wymiary wewnętrzne: - długość 400 – 450 mm, - szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | 2 | TAK |  |
| B | Histeroskop diagnostyczno zabiegowy |  |  |  |
| 1 | Histeroskop diagnostyczno zabiegowy kompaktowy autoklawowalny diagnostyczno-operacyjny (optyka zintegrowana z płaszczem): - optyka skośna 20-30 stopni, - szerokokątna 70-80 stopni, - rozmiar płaszcza / histeroskopu 4-5 mm., - płaszcz wyposażony w dwa niezależne kanały przepływu płynów oraz kraniki odpływ/dopływ umożliwiające regulację przepływu, - kanał narzędziowy na wprost ułatwiający wprowadzanie i manewrowanie narzędziami min. 5 Fr, - długość robocza 215-230 mm | 1 | TAK |  |
| 2 | Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji histeroskopu | 1 | TAK |  |
| 3 | Światłowód średnica wiązki 2,5 - 3 mm, długość minimum 2200 mm. | 1 | TAK |  |
| C | Sonda |  |  |  |
| 1 | Sonda wg Cohena do trzymania i elewacji macicy współpracująca ze szczypcami wg Pozzi wyposażona w minimum stożki (mały i duży) | 1 kpl | TAK |  |
| 2 | Szczypce hakowe wg Pozzi długość robocza 250 mm | 1 | TAK |  |
| D | Akcesoria do histeroskopii |  |  |  |
| 1 | Zestaw węży / drenów silikonowych autoklawowalnych wielorazowego użytku do posiadanej pompy histeroskopowej z dodatkowymi kompletami membran. | 2 | TAK |  |
| E | Monitor |  |  |  |
| 1 | Monitor medyczny - przekątna minimum 26" Podstawowe parametry techniczne: - Matryca LCD (IPS) - Format obrazu 16:9 lub 16:10 - Rozdzielczość minimum 1920x1080 lub 1200 pixeli - Jasność minimum 450 cd/m2 - Kontrast minimum 1400:1 - Wielkość plamki maksimum 0,3 mm x 0,3 mm - Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms - Kąty patrzenia w stopniach minimum 178/178 - Montaż: typ Vesa - Wejścia minimum DVI-D, SD/HD/3G-SDI, S-Video - Wyjścia minimum: DVI-D, SD/HD/3G-SDI, S-Video - W komplecie z monitorem podstawa monitora | 1 | TAK |  |
| F | Medyczna kamera endoskopowa |  |  |  |
| 1 | Medyczna kamera endoskopowa w komplecie z: - sterownik wraz z kablami - głowica kamery wyposażona w 1 przetwornik CCD system PAL - obiektyw | 1 | TAK |  |
| 2 | Parametry sterownika: - Rozdzielczość (wyjście HDMI) 1920 x 1080i, 1280x720p z możliwością dostosowania - Wyjścia minimum HDMI , SDI, S-Video , Video - Automatyczna migawka minimum w zakresie 1/60s do 1/10,000s - Czułość nie gorsza niż 2 lux / f=1.4 - Optymalne parametry do podłączenia Monitorów LCD wysokiej rozdzielczości (HD) - Przetwarzanie sygnału cyfrowego - Wyjście do podłączenia pilota (np. wywoływanie trybu czuwania. lub wyzwalanie zewnętrznych urządzeń np. drukarek) - balans bieli z głowicy kamery oraz z panelu sterowania, zakres ciepła barw pomiędzy 2300K a 7000K - Wbudowany w jednostkę sterującą kamery port USB umożliwiający bezpośredni zapis obrazów lub sekwencji video na urządzeniu USB magazynującym dane (np. typu PenDrive) - Manualne dostosowanie rozmiaru okna pomiarowego w celu regulacji jasności na wyświetlonym obrazie endoskopowym - Regulowany zakres kontrastu wraz z funkcją niwelowania widoku siatki fibroskopu (filtr Anti-moiré) - Automatyczna konwersja sygnału analogowego do odpowiedniego standardu TV, w zależności od wersji główki podłączonej kamery - Automatyczna elektroniczna kontrola migawki optymalizująca jasność obrazu wszystkich rodzajów źródeł światła. | 1 | TAK |  |
| 3 | Parametry głowicy kamery: - CCD ½” o bardzo wysokiej czułości uniwersalny dla wszystkich dziedzin endoskopii - Mała, lekka główka kamery z dwoma przyciskami sterującym - Waga głowicy bez kabla 65g - Kontrolowanie oddalonych urządzeń (np. drukarka, źródło światła LED, system dokumentacji) możliwe dzięki przyciskowi zdalnego sterowania - Dokładne odtwarzanie kolorów dzięki ich kompleksowej kalibracji - Sterylizacja gazowa lub zanurzeniowa | 1 | TAK |  |
| 4 | Parametry obiektywu: - Obiektyw dedykowany do głowicy kamery - autoklawowalny, - Ogniskowa odpowiednia do oferowanego histeroskopu f = 24mm | 1 | TAK |  |
| G | Źródło światła |  |  |  |
| 1 | Źródło światła typ LED - żarówka LED - czas pracy minimum 30.000 godzin - moc minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W) - Tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0 - 100 - obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia światłowodów minimum firmy Wolf, Olympus, Storz lub ACMI | 1 | TAK |  |
| H | Wózek aparaturowy |  |  |  |
| 1 | Mobilny wózek aparaturowy na czterech kółkach, minimum dwa kółka wyposażone w blokadę, parametry/wyposażenie: - Trzy półki w tym dwie regulowane, - Uchwyt na głowicę, - Uchwyt na światłowód, - Uchwyty ułatwiające przemieszczanie - Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulowaną wysokością - Moduł zasilający, z listwą z gniazdkami umożliwiającymi podłączenie zestawu - 5 gniazd ekwipotencjalnych | 1 | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

data i   podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy