Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego nCPAP |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany |
| --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |
| 1 | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków |
| 2 | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg |
| 3 | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni) |
| 4 | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów - nie dopuszcza się rotametrów ręcznych |
| 5 | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu - bez ingerencji użytkownika |
| 6 | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii |
| 7 | Temperatury pracy min. 10-40ºC |
| 8 | Poziom głośności w czasie pracy ≤42dB |
|  | Zasilanie |
| 9 | 230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat) |
| 10 | 12 i 24 VDC |
| 11 | Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 170 minut pracy |
| 12 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2-6,5 BAR |
| 13 | Pobór mocy max. 70W |
|  | Wymiary i ciężar |
| 14 | Wymiary maksymalne: 25x27x35 cm |
| 15 | Waga aparatu max. 10 kg |
|  | Tryby oddechowe |
| 16 | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia - duoPAP |
| 17 | nCPAP |
|  | Parametry oddechowe regulowane |
| 18 | Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 40% |
| 19 | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) |
| 20 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas |
| 21 | Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek. |
| 22 | Czas wydechu od 0,3 do 25 sekund |
| 23 | Częstość oddechowa 2-60 odd/min |
| 24 | PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O |
| 25 | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 |
| 26 | Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O |
| 27 | Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie |
|  | Obrazowane parametry oddechowe |
| 28 | Stężenie tlenu w % |
| 29 | Ciśnienie średnie, szczytowe i końcowo wydechowe |
|  | Ekran |
| 30 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5" |
| 31 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny |
| 32 | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB |
| 33 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB |
| 34 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM |
| 35 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta |
| 36 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna |
| 37 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) |
| 38 | Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowany na ekranie aparatu |
|  | Alarmy |
| 39 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne |
| 40 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym |
| 41 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym |
| 42 | Alarm stężenia tlenu |
| 43 | Automatyczne ustawienia granic alarmowych |
| 44 | Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund |
| 45 | Regulacja głośności alarmów min. 3 stopnie |
|  | Wyposażenie |
| 46 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. |
| 47 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. |
| 48 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, średnica wewnętrzna 10mm - odcinek wydechowy nie podgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator |
| 49 | Adapter łączący komorę nawilżacza |
| 50 | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach |
| 51 | Czapeczka - dostępne rozmiary 000-9 |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności |
| --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia |
| --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

……………………

data i podpis Wykonawcy