Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I OCIEPLANIA NOWORODKÓW TECOTHERM NEO |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | PARAMETRY/WARUNEK/WARTOŚĆ GRANICZNA |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie do chłodzenia całego ciała noworodka |
| 2 | Możliwość podgrzewania ciała noworodka |
| 3 | Zakres nastawienia temperatury ciała noworodka w granicach od 12ºC do 38ºC |
| 4 | Kontrola temperatury ciała noworodka w granicach od 12ºC do 40ºC |
| 5 | Wyświetlacz temperatury nastawionej i aktualnej |
| 6 | Urządzenie wyposażone w alarm zbyt niskiej temperatury i zbyt wysokiej temperatury |
| 7 | Urządzenie wyposażone w alarm braku lub zaburzonego przepływu płynu chłodzącego/ogrzewającego |
| 8 | Urządzenie wyposażone w alarm braku zasilania i niskiego poziomu płynu chłodzącego/ogrzewającego |
| 9 | Główne automatyczne tryby leczenia: pełne leczenie kontrolowane servem, stała rektalna temperatura kontrolowana. |
| 10 | Urządzenie łatwe do dezynfekowania, płyn cyrkulacyjny w urządzeniu w formie tabletki do rozpuszczania w wodzie |
| 11 | Wymiary 375 x190/215x310 mm |
| 12 | Masa/waga – nie więcej niż 8 kg |
| 13 | Napięcie/sieć 230V, 50Hz |
| 14 | Czujniki temperatury pacjenta: 1 czujnik wielorazowy skóry 1 czujnik wielorazowy rektalny |
| 15 | Zestaw czujników jednorazowych skóry 10 sztuk. Zestaw czujników jednorazowych rektalnych 10 sztuk. |
| 16 | Maksymalna waga pacjenta ≤ 50kg |
| 17 | Stałość temperatury ± 0,3ºC |
| 18 | Pojemność pamięci Danych 2 GB (50 000 godzin) Wszystkie parametry programowane i mierzalne |
| 19 | Urządzenie wyposażone w alarmy: - Brak zasilania - Niski poziom płynu chłodzącego - Brak przepływu - Przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatury - Usterka systemu |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności |
| --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia |
| --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

……………………..

data i podpis Wykonawcy