Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Aparat aEEG / CFM do monitorowania neurologiczno-kardiologicznego |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany |
| --- | --- |
|  | PARAMETRY SPRZĘTU POMIAROWEGO |
| 1 | Ilość kanałów pomiarowych głowicy: 5 |
| 2 | Ilość kanałów EEG: 4 |
| 3 | Możliwość zapisu 1 kanału EKG równocześnie z min. 2 kanałami EEG |
| 4 | Kanał Sp02: min. 1 |
| 5 | A/D-C: min. 24 bitów |
| 6 | Impedancja wejściowa EEG: >800 MΩ |
| 7 | Szumy (μVrms): <2 (0-70 Hz) |
| 8 | Napięcie wejściowe DC (zakres): ±312,5 mV |
| 9 | Częstotliwość próbkowania (Hz): max. 500 |
| 10 | Rodzaje filtrów: - górnoprzepustowe: 0,03-10 s - dolnoprzepustowe: 10-70Hz |
| 11 | Pasmo: 0,5-70Hz |
| 12 | CMRR: 110dB |
| 13 | Zasilanie przez złącze USB |
|  | WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU |
| 14 | Pomiar impedancji w czasie rzeczywistym (on-line) |
| 15 | Sygnalizacja zmian impedancji elektrod kolorami |
| 16 | wykres krzywej (mapy) impedancji elektrod na zapisie |
| 17 | Zsynchronizowany zapis krzywej pletyzmografii |
| 18 | Zsynchronizowany zapis krzywej saturacji |
| 19 | Wyświetlanie wartości saturacji i rytmu serca w postaci liczbowej |
| 20 | Alarmy dźwiękowe i wizualne sygnalizujące: - wzrost impedancji - zmianę amplitudy - zmianę poziomu saturacji - zmianę częstotliwości rytmu serca |
| 21 | Możliwość samodzielnego ustawienia parametrów alarmów przez użytkownika |
| 22 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego USB |
| 23 | Oprogramowanie systemu EEG CFM do wielogodzinnego monitorowania EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń, takich jak: desaturacja, bradykardia czy tachykardia, drgawki, sen, wybudzenie i innych |
| 24 | Automatyczne zaznaczanie kolorami zdarzeń klinicznych, takich jak: zapis typu wyładowania-depresje (burstsupression), wyładowania (epileptic like activity), depresja zapisu (depression) oraz zapis prawidłowy (normal) |
| 25 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału |
| 26 | Dostępne analizy: - EEG z cyfrową linijką i automatycznym pomiarem fal i częstotliwości dominującej - CFM trend oznaczany kolorami - CSA - Compressed Spectral Array - DSA - Density Spectral Array - FFT – Fast Fourier Transform - TPM – Time Potential Mapping - mapping 3D - uśrednianie wsteczne (back averaging) |
| 27 | Możliwość analizy dowolnie wybranego zapisu EEG z lewej i prawej półkuli lub wybranego kanału pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenie fali dominującej, oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości |
| 28 | Możliwość wyboru w oprogramowaniu pozycji elektrody odniesienia (Cz, Goldmana) |
| 29 | Baza Danych Pacjentów, umożliwiające rejestrację pacjentów, gromadzenie badań, tworzenie opisów, eksportowanie i archiwizowanie wyników i zapisów na nośniki CD/DVD/USB |
| 30 | Możliwość rozbudowy aparatu do pracy w sieci wielu kompatybilnych aparatów oraz w przyszłości możliwość integracji z siecią szpitalną wg standardu HL7 |
| 31 | Możliwość automatycznej synchronizacji bazy danych poprzez sieć LAN między oferowanym aparatem a pozostałymi aparatami EEG obecnie pracującymi w placówce, bez użycia serwera danych (tzw. baza rozproszona) |
| 32 | Możliwość przesyłania badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem a pracującym w placówce aparatem typu EEGDigiTrack |
| 33 | Komputer typu All-in-One: - przekątna monitora min. 19” - procesor min. INTEL dwurdzeniowy 2GHz lub równoważny - twardy dysk min 500 GB - pamięć RAM min 4 GB - min. 2 porty USB 2.0 - system operacyjny Windows 7 / 10 |
| 34 | Klawiatura komputerowa typu EasyClean z podświetlanymi klawiszami, wodoodporna, dezynfekowalna, możliwa do mycia mechanicznego (w zmywarce) i do dezynfekcji chlorem. |
| 35 | Mysz komputerowa typu EasyClean, wodoodporna, dezynfekowalna, możliwa do mycia mechanicznego (w zmywarce) i do dezynfekcji chlorem |
|  | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów |
| 36 | Mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni |
| 37 | Synchronizacja mapy przestrzennoczasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) |
| 38 | Mapowanie układów wielobiegunowych |
| 39 | Mapowanie gęstości pola (SCD) |
| 40 | Definiowanie rożnych układów przestrzennych dla rożnych zastosowań |
|  | MAPPING 2D/3D |
| 41 | Mapowanie 2D i 3D |
| 42 | Mapowanie potencjałów |
| 43 | Mapowanie gęstości pola (SCD) |
| 44 | Mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) |
| 45 | Mapowanie widma mocy względnej % |
| 46 | Mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) |
| 47 | Mapowanie asymetrii potencjałowej |
| 48 | Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń |
| 49 | Mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości |
| 50 | Podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy |
| 51 | Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości |
| 52 | Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu |
| 53 | Wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) |
| 54 | Zastosowanie rożnych metod interpolacji wartości |
| 55 | Mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu |
| 56 | Trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy |
| 57 | Możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości |
| 58 | Prezentacja izolinii mapy |
|  | ZESTAW DO WIDEOMONITOROWANIA |
| 59 | Kamera wideo pracująca w sieci LAN |
| 60 | Zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG |
| 61 | Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta |
| 62 | Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD lub na PEN DRIVE za pośrednictwem złącza USB |
| 63 | Montaż kamery do wózka za pomocą ruchomego ramienia |
| 64 | Dodatkowa licencja oprogramowania do analizy badań aEEG do zainstalowania na komputerze lekarza |
| 65 | Głowica oraz kamera wideo zainstalowane na ruchomych ramionach |
| 66 | Aparat zainstalowany na wózku medycznym na kołkach |
| 67 | Zestaw elektrod miseczkowych (min.12 szt.) |
| 68 | Elektrody powierzchniowe samoprzylepne 15x20 mm z przewodem min. 100 cm (120 szt.) |
| 69 | Sonda pulsoksymetru, neonatologiczna zgodna ze standardem NONIN X-Pod |
| 70 | Paski samoprzylepne do sondy pulsoksymetru (50 szt.) |
| 71 | Pasta przewodząco - klejąca do mocowania elektrod (min. 3 szt.) |
| 72 | Gaziki do dezynfekcji elektrod z zawartością 70% alkoholu i 2% chlorcheksydyny, pakowane w pojedyncze saszetki, opakowanie zbiorcze min. 200 szt. – 2 opakowania |
| 73 | Chusteczki do dezynfekcji sprzętu i rąk, BEZALKOHOLOWE, bezpieczne dla delikatnych powierzchni, 5 log redukcji drobnoustrojów - 99,999% pakowane po min. 200 szt. – 6 opakowań |
| 74 | Dozownik do chusteczek dezynfekcyjnych do zawieszenia na ścianie – 1 szt. |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności |
| --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia |
| --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

………………………….

data i podpis Wykonawcy