Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | KARDIOMONITOR WIELOCZYNNOŚCIOWY |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6 kg |
| --- | --- |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie. Duże czytelne, znaki. |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 96-godzinne. |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). |
| 9. | Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |
|  | - Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Impedancyjna metoda pomiaru. |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |
|  | - Alarm desaturacji |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny; - STAT (Ciągły); - Sekwencyjny. |
|  | - Funkcja stazy |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |
| 14. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (IBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Zakres pomiarowy co najmniej od -40 do +300 mmHg |
|  | - Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich |
|  | - Pomiar i wyświetlanie wartości PPV (zmienność ciśnienia tętna) |
| 15. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP noworodkowy, pediatryczny oraz mały dla dzieci |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dzieci typu klips oraz czujnik SpO2 typu opaska wielorazowa |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy - Wszystkie potrzebne akcesoria do pomiaru IBP |
| 16. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |
| 17. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny. |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
|  | - Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG |
| 23. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) |
| 24. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA |
| 25. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |
| 26. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |
| 27 | Statyw na kółkach z półką do stabilnego zamocowania kardiomonitora oraz z koszykiem na akcesoria |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności |
| --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia |
| --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

………………………..

data i podpis Wykonawcy