Załącznik nr 1A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki diagnostyczne

Pakiet 1

Typ: ............................................

Producent: ...................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Dostępne cewniki z pokryciem nylonowym oraz poliuretanowe zbrojne podwójnym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1. Miękka końcówka (atraumatyczna) końcówka pozbawiona zbrojenia. | TAK |  |
| 2. | Dostępne cewniki 5F, 6F. Duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż 0,047” przy 5F i 0,057” przy 6F | TAK |  |
| 3. | Standardowa długość cewnika 100 cm. Dostępne podstawowe cewniki o długości ≥ 120 cm. | TAK |  |
| 4. | Pełna gama kształtów umożliwiająca wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej. W tym cewniki typu Pigtail, Judkins, Amplatz, MP, specjalistyczne cewniki do intubacji graftów aortalnych, IMA oraz dedykowane do wykonywania zabiegów z dostępu przez tętnicę promieniową. | TAK | Podać asortyment oferowany |
| 5. | Dobrze widoczny w skopii | TAK | Dokonać opisu |
| 6. | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ i minimalizujące ryzyko tworzenia zakrzepu. Dla cewnika 5F możliwy przepływ większy niż 21 ml/sek przy ciśnieniu 1200 PSI | TAK |  |
| II. | Parametry – inne |  |  |
| 1. | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Cewniki diagnostyczne

Pakiet 1

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo przeprowadzania cewnika przez kręte tętnice z dostępu promieniowego. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Skuteczność w kaniulacji trudno dostępnych naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia

Pakiet 2

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik zbrojny oplotem metalowym, wzmocniony nylonem zapewniający dobre manewrowanie i obrót przeznaczony do diagnostyki w warunkach utrudnionych. | - TAK |  |
| - 2. | - Miękka końcówka bez zbrojenia(atraumatyczna) | - TAK |  |
| - 3. | - Zakres długości cewnika do 80-110 cm ( dostępne przynajmniej dwie długości. | - TAK |  |
| - 4. | - Dostępne cewniki 4F, 5F, 6F . Duża średnica wewnętrzna co najmniej 0,40” dla 4F i 0,51” dla 6F | - TAK |  |
| - 5. | - Cewniki zapewniające dojście do naczyń wieńcowych, bypass-ów oraz tętnic obwodowych; nerkowych, trzewnych, szyjnych | - TAK | - Podać asortyment oferowany |
| - 6. | - Dostępne cewniki o krzywiznach specjalnych do badania z dostępu promieniowego w tym cewniki uniwersalne do diagnostyki PTW i LTW ( różne kształty i wielkości krzywizn w tym m.in; TIG II 3,5/ 4/ 4,5/ 5 , BLK ) . | - TAK |  |
| - 7. | - Pokrycie wewnętrzne zapewniające dobry przepływ i niskie ryzyko zakrzepu ( możliwy przepływ do 22 ml/sek) | - TAK | - Dokonać opisu |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia

Pakiet 2

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Przydatność cewników w utrudnionych zabiegach na tętnicach wieńcowych, szyjnych i obwodowych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność cewników w badaniach z dostępu promieniowego | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników

Pakiet 3

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica 0,035”-038”, długość 180-300 cm | - TAK |  |
| - 2. | - Odporny na załamania prowadnik typu „Amplatz” | - TAK |  |
| - 3. | - Miękka atraumatyczna końcówka prosta lub zagięta J | - TAK |  |
| - 4. | - Pokryty substancją umożliwiająca manewrowanie, zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia i usunięcia prowadnika. | - TAK | - Podać rodzaj substancji |
| - 5. | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa prowadnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników

Pakiet 3

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Przydatność prowadnika w trakcie wymiany cewników w krętych trudnodostępnych naczyniach | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo manewrowania cewnika w zmienionych miażdżycowo tętnicach | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.................................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki diagnostyczne

Pakiet 4

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Dostępne następujące średnice 0,032”, 0,035” i 0,038”. Wymagane trzy długości około; 140 cm , 180 i 260 cm | - TAK |  |
| - 2. | - Giętki z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne prowadniki o prostym zakończeniu, w kształcie J ze zdolnością rozprostowania oraz z ruchomym rdzeniem umożliwiającym rozprostowanie zakończenia J | - TAK |  |
| - 4. | - Pokryty substancją umożliwiająca manewrowanie, zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia i usunięcia prowadnika. | - TAK | - Podać rodzaj substancji |
| - 5. | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Prowadniki diagnostyczne

Pakiet 4

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Widoczność w skopii | - TAK- 10 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo w zabiegach utrudnionych | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Zdolność do przechodzenia przez kręte zmienione chorobowo naczynia | - TAK- 50 pkt NIE – 0 pkt |  |

..........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki nitinolowe 0,035” o pokryciu hydrofilnym z końcówką platynową

Pakiet 5

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica 0,035” , długości 140- 260 cm | - TAK |  |
| - 2. | - Giętki z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania | - TAK |  |
| - 3. | - Rdzeń wykonany z nitinolu z platynową plecioną końcówką pokryty substancją hydrofilną | - TAK |  |
| - 4. | - W zestawie torquer do manewrów prowadnikiem | - TAK |  |
| - 5. | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadniki nitinolowe 0,035” o pokryciu hydrofilnym z końcówką platynową do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych

Pakiet 5

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Użyteczność przy wprowadzaniu cewników w trudno dostępne tętnice | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Łatwość i bezpieczeństwo przesuwania prowadnika w krętym i zwężonym naczyniu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki diagnostyczne nitinolowe o pokryciu hydrofilnym

Pakiet 6

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica 0,035”, długości 150-260 cm | - TAK |  |
| - 2. | - Giętki z atraumatycznym zakończeniem ( dostępny z końcówką prostą i wygiętą), odporny na załamania | - TAK |  |
| - 3. | - Rdzeń wykonany z nitinolu pokryty substancją hydrofilną | - TAK |  |
| - 4. | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadniki diagnostyczne nitinolowe o pokryciu hydrofilnym

Pakiet 6

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Widoczność w skopii | - TAK- 20 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo stosowania w krętych tętnicach | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Zdolność do przeprowadzenia przez zwężone kręte naczynia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery długie 20-25 cm

Pakiet 7

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające łagodne przejście i dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania, zgięcia i umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym do 60% w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. | - TAK |  |
| - 3. | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - 5. | - Dostępne introducery 6F, 7F, 8F i 9F. | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Introducery długie 20–25 cm

Pakiet 7

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji naczynia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery  krótkie 10-12cm

Pakiet 8

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania, zgięcia i umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym do 60% w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. | - TAK |  |
| - 3. | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4. | - Dostępne introducery 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F | - TAK |  |
| - 5. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Introducery krótkie 10-12 cm

#### Pakiet 8

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji tętnicy | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery  zbrojone długie 20-25 cm

Pakiet 9

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Kaniula zbrojona metalowym spiralnym oplotem, zapewniająca odporność na załamania i zagięcia. - Konstrukcja kaniuli uniemożliwia zagięcie powodujące trwałe odkształcenie jej światła. | - TAK |  |
| - 3. | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4. | - Dostępne introducery 6F, 7F,8,F,9F o długości 20-25 cm | - TAK |  |
| - 5. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Introducery zbrojone długie 20-25 cm

#### Pakiet 9

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji tętnicy | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery zbrojone krótkie 10-12 cm

Pakiet 10

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Kaniula zbrojona metalowym spiralnym oplotem, zapewniająca odporność na załamania i zgięcia. - Konstrukcja kaniuli uniemożliwia zagięcie powodujące trwałe odkształcenie jej światła. | - TAK |  |
| - 3. | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4. | - Dostępne introducery 5F, 6F, 7F | - TAK |  |
| - 5. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Introducery zbrojone krótkie 10-12 cm

#### Pakiet 10

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo i skuteczność kaniulacji tętnicy | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 11A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery zbrojone 45 cm

Pakiet 11

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Kaniula zbrojona metalowym spiralnym oplotem, zapewniająca odporność na załamania i zgięcia. - Konstrukcja kaniuli uniemożliwia zagięcie powodujące trwałe odkształcenie jej światła. | - TAK |  |
| - 3. | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4. | - Dostępne introducery 6F, 7F | - TAK |  |
| - 5. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Introducery zbrojone 45 cm

#### Pakiet 11

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania i zgięcia, | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność koszulki w kaniulucji krętych trudno dostępnych tętnic | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK- 20 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery do tętnicy promieniowej

Pakiet 12

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Kaniula odporna na załamania i zgięcia, | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne introducery średnicy 5F, 6F i 7F. - Dostępne co najmniej dwie długości. | - TAK |  |
| - 4. | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| 5. | - Zestaw wyposażony w prowadnik nitinolowy 0,018” - 0,021” oraz igłę umożliwiającą bezpieczne nakłucie tętnicy promieniowej. | - TAK |  |
| 6. | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Introducery do tętnicy promieniowej

#### Pakiet 12

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu w kaniulacji tętnic promieniowych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 13A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego:

a. Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę , prowadnik i igłę

Pakiet 13 poz. a

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | Lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne introducery 4F, 5F, 6F, 7F | - TAK |  |
| - 4. | W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłączany jedną ręką. Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza . | - TAK |  |
| 5. | - Zestaw do tętnicy promieniowej wyposażony w prowadnik 0.018” - 0,021” oraz igłę z kolorowym oznaczeniem wskazującym jednoznacznie ułożenie ostrza. | - TAK |  |
| 6. | - Silikonowa zastawka zapewniająca szczelność i ułatwiająca manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego:

b. Cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego

Pakiet 13 poz. b

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik prowadzący posiadający przynajmniej 4 rodzaje krzywizn dedykowanych wyłącznie dla dostępu promieniowego | - TAK |  |
| - 2. | Dostępne cewniki z poryciem hydrofilnym części cewnika redukującym ryzyko kurczu tętnicy i jednocześnie odporne na załamania . | - TAK |  |
| - 3. | Dostępne cewniki długości 100 cm. | - TAK |  |
| - 4. | Średnica wewnętrzna cewnika nie miejsza niż : 0.059” dla cewnika 5F 0.071” dla cewnika 6F | - TAK |  |
| 5. | - Miękka atraumatyczna końcówka | - TAK |  |
| 6. | - Bardzo dobra widoczność w skopiii | - TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego:

c. Cewnik zwiększający podparcie w technice 5 w 6

Pakiet 13 poz. c

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik 5F o prostej końcówce dedykowany do zabiegów z zastosowaniem techniki 5 w 6 | - TAK |  |
| - 2. | Budowa ściany trójwarstwowa ; - zewnętrznie poliuretan, - środkowo zbrojenie stalowym oplotem, - wewnętrznie pokrycie teflonem | - TAK |  |
| - 3. | Dostępne cewniki długości 120 cm. | - TAK |  |
| - 4. | Średnica wewnętrzna cewnika nie miejsza niż 0.059” | - TAK |  |
| 5. | - Miękka atraumatyczna końcówka | - TAK |  |
| 6. | - Bardzo dobra widoczność w skopiii | - TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego:

d. Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej zawierający cienkościenną hydrofilną koszulkę

Pakiet 13 poz. d

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Dostępne zestawy z koszulką hydrofilną o długości 10cm i 16 cm (długości 16 cm do 20% zamówienia) - Dostępne zestawy 5,6 i 7F | - TAK |  |
| - 2. | Dla 5 F - średnica wewnętrzna koszulki nie mniejsza niż 2,22 mm przy średnicy zewnętrznej nie większej niż 2,46 | - TAK |  |
| - 3. | - Grubość ściany koszulki nie większa niż 0,12 mm | - TAK |  |
| 4. | - Zestaw do tętnicy promieniowej wyposażony w prowadnik 0.018” - 0,021” oraz igłę z kolorowym oznaczeniem wskazującym jednoznacznie ułożenie ostrza. | - TAK |  |
| 5. | - Silikonowa zastawka zapewniająca szczelność i ułatwiająca manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

a. Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę , prowadnik i igłę

b. Cewnik prowadzacy dedykowany dla dostępu promieniowego

c. Cewnik zwiększający podparcie w technice 5 w 6

d. Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej zawierający cienką hydrofilną koszulkę

#### Pakiet 13 poz. a, b, c, d

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca koszulki z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu przy zabiegach z dostępu promieniowego | - TAK- 60 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 14A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym

Pakiet 14

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2. | - Ostra igła 20-21G o długości 4 cm z wypukłym indykatorem i kolorową strzałką wskazującą położenie ostrza do nakłucia tętnicy. Dostępna wersja z igłą dwuczęściową. | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne introducery o średnicy 4F, 5F i 6F. Dostępne co najmniej cztery długości od 7 do 24 cm. | - TAK, podać dostępne długości i średnice |  |
| - 4. | - Atraumatyczna końcówka i łagodne przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką. Dostępna wersja hydrofilna. | - TAK |  |
| 5. | - Zestaw do tętnicy promieniowej wyposażony w atraumatyczny prowadnik stalowy 0,025”. Dostępna wersja z miniprowadnikiem 0,018”. | - TAK |  |
| 6. | - Zawór zapewniający szczelność | - TAK |  |
| 7. | - Dostępne zestawy z prowadnikiem którego oba końce są końcami roboczymi ( prosty i J) | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym

#### Pakiet 14

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Współpraca koszulki z cewnikiem prowadzącym | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Skuteczność i bezpieczeństwo przy zabiegach z dostępu promieniowego | - TAK- 60 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 15A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewnik prowadzacy bezkoszulkowy

Pakiet 15

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik przeznaczony do zabiegów PCI możliwy do użycia bez koszulki wprowadzającej | - TAK |  |
| - 2. | - Cewnik przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne średnice 6,5 F ; 7,5F i 8,5 F. | - TAK |  |
| - 4. | - Średnica wewnętrzna dla cewnika 6,5F nie mniejsza niż 0,070” | - TAK |  |
| - 5. | - Pokrycie hydrofilne | - TAK |  |
| - 6. | - Dostępna szeroka gama krzywizn | - TAK, podać dostępne krzywizny |  |
| - 7. | Odporny na zagięcia i załamania | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewnik prowadzacy bezkoszulkowy

#### Pakiet 15

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Bezpieczeństwo manewrowania cewnikiem w trakcie zabiegu i skuteczność w kaniulacji trudno dostępnych naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Duża siła podparcia i pamięć kształtu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 16A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki prowadzące do PCI

Pakiet 16

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej, nie mniej niż; - 0,071” przy 6 F - 0,081” przy 7 F - 0,090” przy 8F - – przy zachowaniu zbrojenia metalowego | - TAK |  |
| - 2. | - Średnice od 5F , 6F, 7F do 8F | - TAK |  |
| - 3. | - Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką | - TAK |  |
| - 4. | - Cewnik charakteryzujący się bardzo dobrą pamięcią kształtu | - TAK |  |
| - 5. | - Cewnik zbrojny; składający się z drutu oplot zapewniający bardzo dobre podparcie | - TAK |  |
| - 6. | - Dostępne długości cewników od 80 do 100 cm | - TAK |  |
| 7. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 8. | - Pełna gama kształtów cewników ( w tym min. cewniki typu „extra backup”, „Amplatz” oraz cewniki do bypass’ów tętniczych i żylnych, specjalne krzywizny do zabiegów z dostępu promieniowego a także cewniki zapewniające dostęp do naczyń obwodowych ) | - TAK | - podać asortyment oferowany |
| - 9. | - Atraumatyczna dobrze widoczny w skopii końcówka | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki prowadzące do PCI

#### Pakiet 16

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Odporność na załamania i zagięcia. Niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Duża siła podparcia, pamięć kształtu przy zachowanym profilu bezpieczeństwa. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 17A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe do PCI uniwersalne

Pakiet 17

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewnik balonowy z pokryciem hydrofilnym. Dostępność cewników ; z systemem RX i OTW, semi-compliant i non-compliant | TAK |  |
| 2. | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia (≤ 0,021” dla balonu 3,0 mm ) | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu semi-compliant 3,0 mm : - “RBP” min. 14 bar. dla balonu non-compliant 3,0 mm : - “RBP” min. 18 bar. | TAK |  |
| 4. | Profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0,017” | TAK |  |
| 5. | Profil cewnika nie więcej niż 2,5 F dystalnie , proksymalnie ≤ 2,1 F dla balonu 4,0mm | TAK |  |
| 6. | Długość użytkowa cewnika standardowo nie mniej niż 140 cm. | TAK |  |
| 7. | Dostępne średnice balonów od 1,2 do 5,0 mm (minimalnie 12 różnych średnic ) | TAK | podać asortyment oferowany |
| 8. | Długości balonu od 6 do 25 mm ( minimalnie 6 różne długości ) | TAK | podać asortyment oferowany |
| - 9. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| 10. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II. | Parametry – inne |  |  |
| 1. | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe do PCI uniwersalne

#### Pakiet 17

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Odporność balonu na zadrapania i uszkodzenia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 18A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe do PCI o niskim profilu

Pakiet 18

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki balonowe semi-compliant z pokryciem hydrofilnym. Dostępne systemy OTW i RX, Dostępne balony non-compliant. | TAK |  |
| 2. | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0mm: - “rated burst” min.: 14 bar. | TAK |  |
| 4. | Bardzo niski profil przejścia balonu nie więcej niż 0,02” przy średnicy 1,25 mm do 0,027” przy średnicy 2,5 mm dla balonu semi-compliant | TAK |  |
| 5. | Niski profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0.016” | TAK |  |
| 6. | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,5 F dystalnie i 2,1 F proksymalnie dla balonu semi-compliant 3,0mm | TAK |  |
| 7. | Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | TAK |  |
| 8. | Średnice balonów od 1.25 do 4.0 mm (minimalnie 10 oferowanych średnic). | TAK |  |
| 9. | Długości balonów od 6-30mm (minimalnie 6 oferowanych długości) | TAK |  |
| 10. | Możliwe zastosowanie balonów semi-compliant w technice „kissing” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | TAK |  |
| 11. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| - 12. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| II. | Parametry – inne |  |  |
| 1. | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe do PCI o niskim profilu

#### Pakiet 18

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasno zwężone i kręte tętnice wieńcowe | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność w zabiegach rekanalizacji oraz odporność na uszkodzenia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 19A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe do PCI non-compliant

Pakiet 19

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki non-compliant RX dostępne cewniki semi-compliant | TAK |  |
| 2. | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu NC 4,0: - RBP min.: 22 bar. - MBP min 30 atm | TAK |  |
| 4. | Niski profil przejścia - mniej niż 0,03” i profil zakończenia balonu – nie więcej niż 0,016” dla balonu 3,0 mm NC | TAK |  |
| 5. | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,7 F dystalnie i 1,9 F proksymalnie dla balonu 3,0 mm NC. | TAK |  |
| - 6. | - Dostępne średnice balonu od 1,75 do 5,0 mm (minimum 10 średnic) dla NC | - TAK |  |
| - 7. | - Balony o długościach: od 8 mm do 18 mm (minimum 4 długości) dla 3,0 NC | - TAK |  |
| - 8. | - Długość użytkowa cewnika min. 138 cm. Dostępne dwie długości balonu. | - TAK |  |
| - 9. | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - 10. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe do PCI non-compliant

#### Pakiet 19

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Przydatność cewnika przy poszerzaniu twardych zwapnianych zwężeń i doprężaniu stentów | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 20A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe do rekanalizacji CTO

Pakiet 20

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki balonowe semi-compliant do rekanalizacji Dostępne cewniki balonowe NC do postdylatacji | TAK |  |
| 2. | Dostępne cewniki balonowe u specjalnej budowie przeznaczonej do rekanalizacji CTO w tym techniką „re-crossing”. Pokrycie hydrofilne części dystalnej cewnika. Profil zakończenia dla balonu 1,25mm/10mm nie więcej niż 0,015” |  |  |
| 3. | Cewnik o ciśnieniu dla balonu SC 3,0mm : - nominalnym min.: 6 bar - RBP min.: 14 bar | TAK |  |
| 4. | Cewnik o ciśnieniu dla balonu NC 4,0mm : - nominalnym min.: 12 bar - RBP min.: 22 bar | TAK |  |
| 5. | Dostępne cewniki SC z jednym i dwoma markerami. Średnice balonu od 1,25 do 4 mm. Długości balonu od 10mm do 40mm. | TAK |  |
| 6. | Dostępne cewniki RX i OTW dla średnic balonu 1,25-2,5mm ( OTW do 5 % zamówienia ) | TAK |  |
| - 7. | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe do rekanalizacji CTO

#### Pakiet 20

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Zdolność do przechodzenia przez stare zwapniałe zamknięcia | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność w zabiegach rekanalizacji CTO | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Odporność na pęknięcie | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 21A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewnik balonowy o małej średnicy

Pakiet 21

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki balonowe do poszerzania miejsc przewlekłego zamknięcia. | TAK |  |
| 2. | Budowa końcówki cewnika ułatwia przejście przez ciasną zmianę. Dostępne balony z jednym i dwoma znacznikami. | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu: - nominalnym min.: 8 bar - RBP min.: 16 bar | TAK |  |
| 4. | Dostępne cewniki typu Rx o długościach od 10 do 30mm | TAK |  |
| - 5. | - Dostępne cewniki balonowe o średnicach 0,75 do 1,0 mm. | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewnik balonowy o małej średnicy

#### Pakiet 21

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zmiany i oko stentu. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Odporność na pęknięcie przy poszerzaniu twardych zwapnianych zmian. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 22A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewnik balonowy do rekanalizacji CTO - krótki

Pakiet 22

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki balonowe do poszerzania miejsc przewlekłego zamknięcia. | TAK |  |
| 2. | Budowa końcówki cewnika ułatwia przejście przez ciasną zmianę. Dostępne balony z jednym i dwoma znacznikami. | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu: - nominalnym min.: 6 bar - RBP min.: 14 bar | TAK |  |
| 4. | Dostępne cewniki typu Rx o długościach od 6 do 20mm | TAK |  |
| - 5. | - Dostępne cewniki balonowe o średnicach od 1,0 do 3,0 mm. | - TAK |  |
| - 6. | - Długość użytkowa cewnika min. 145 cm . | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewnik balonowy do rekanalizacji CTO – krótki

#### Pakiet 22

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Przydatność cewników w zabiegach rekanalizacji CTO | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Łatwość w przechodzeniu balonu przez kręte zmienione miażdżycowo tętnice | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 23A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewnik balonowy do postdylatacji

Pakiet 23

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do doprężania implantowanego stentu | TAK |  |
| 2 | Pokrycie hydrofilne ułatwiające wprowadzenie balonu | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu: RBP - nie mniej niż 22 atm dla balonu 4,0 | TAK |  |
| 4 | Dostępne cewniki typu Rx o długościach od 8 do 20mm | TAK |  |
| - 5 | - Dostępne cewniki balonowe o średnicach od 1,5 do 4,5 mm. | - TAK |  |
| - 6 | - Długość użytkowa cewnika min. 146 cm . | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewnik balonowy do postdylatacji

#### Pakiet 23

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Przydatność cewnika przy poszerzaniu twardych zwapnianych zwężeń i doprężaniu stentów | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 24A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewnik balonowy do dużych naczyń

Pakiet 24

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Dostępne cewniki balonowe semi-compliant i NC z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 2. | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0: - “rated burst” dla balonu min. 20 bar dla balonu NC | TAK |  |
| 4. | Profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0,017” dla balonu 4,0 | TAK |  |
| 5. | Długość użytkowa cewnika standardowo nie mniej niż 135 cm. | TAK |  |
| 6. | Dostępne średnice balonów od 2,5 do 5,5 mm (minimalnie 8 różnych średnic ) | TAK |  |
| 7. | Długości balonu od 6 do 30 mm ( minimalnie 3 różne długości przy danej średnicy ). | TAK |  |
| - 8. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| 9. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II. | Parametry – inne |  |  |
| 1. | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewnik balonowy do dużych naczyń

#### Pakiet 24

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Odporność balonu na uszkodzenia i pęknięcie przy poszerzaniu zwapnianych zmian | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 25A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe do zmian krętych

Pakiet 25

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki balonowe semi-compliant i non- compliant z pokryciem hydrofilnym. Dostępne systemy RX | TAK |  |
| 2. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu non-compliant 3,0mm: - NP nie więcej niż 14 atm - RBP nie mniej niż 20 atm. | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0mm sami-compliant: - NP nie więcej niż 7 atm - RBP nie mniej niż 14 atm. | TAK |  |
| 4. | Niski profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0.018” dla balonu 3,0 NC | TAK |  |
| 5. | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,7 F dystalnie i 2,0 F proksymalnie dla balonu 3,5 mm | TAK |  |
| 6. | Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | TAK |  |
| 7. | Średnice balonów od 1.25 do 4.0 mm (minimalnie 10 oferowanych średnic). | TAK |  |
| 8. | Długości balonów od 6-30mm (minimalnie 6 oferowanych długości) | TAK |  |
| 9. | Możliwe zastosowanie balonów 3,5 mm w technice „kissing” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | TAK |  |
| 10. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| - 11. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| II. | Parametry – inne |  |  |
| 1. | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe do zmian krętych

#### Pakiet 25

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Odporność balonu na uszkodzenia i pęknięcie przy poszerzaniu zwapnianych zmian | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 26A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe tnące

Pakiet 26

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Balon z wbudowanymi ostrzami do poszerzania twardych zmian | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja balonu pozwalająca bezpiecznie wprowadzić i usunąć balon wraz z ostrzami | TAK |  |
| 3. | Balon współpracuje z prowadnikami 0,014” | TAK |  |
| 4. | Dostępne balony z systemem Rx | TAK |  |
| 5. | RBP min 12 bar | TAK |  |
| 6. | Średnice balonów od 2,5 do 4 mm. Długości 6 do 15 mm | TAK |  |
| 7. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II. | Parametry – inne |  |  |
| 1. | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe tnące

#### Pakiet 26

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Łatwość przechodzenia balonu przez kręte odcinki zwężonych tętnic | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Skuteczność w poszerzaniu zwapnianych tętnic | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 27A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe pozycjonujące

Pakiet 27

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Dostępne cewniki o długości balonu 10 - 20 mm i średnicach od 2,0 do 3,5 mm. | TAK |  |
| 2. | Cewnik balonowy z elementem pozycjonującym wykonanym z drutu nitynolowego umożliwiającym precyzyjne rozprężenie balonu | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0: - RBP min.: 16 bar . | TAK |  |
| - 4. | - Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | - TAK |  |
| - 5. | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe pozycjonujące

#### Pakiet 27

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Stabilność pozycji balonu w trakcie inflacji | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 28A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

a. Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe

Pakiet 28 poz. a

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Dostępne cewniki non-compliant RX | TAK |  |
| 2. | Balon o budowie dwuwarstwowej | TAK |  |
| 3. | Cewnik wysokociśnieniowy o RBP dla balonu o średnicy 2,0 co najmniej 35 bar. | TAK |  |
| 4. | Lesion entry profil nie więcej niż 0,016” | TAK |  |
| - 5. | - Dostępne średnice balonu od 2 do 4 mm (minimum - 5 średnic) | - TAK |  |
| - 6. | - Balony o długościach: od 10 mm do 20 mm (minimum 3 długości) | - TAK |  |
| - 7. | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

b. Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 28 poz. b

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-40 atm. | - TAK |  |
| - 2. | - Ergonomiczny uchwyt strzykawki. Czytelne wskazania wartości ciśnienia. Rozwiązanie gwarantujące precyzyjny, płynny wybór wartości ciśnienia. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień - Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe - b. Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

#### Pakiet 28

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu przy poszerzaniu twardych zwapnianych zwężeń i doprężaniu stentów | - TAK- 70 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Ergonomia i precyzja strzykawki wysokociśnieniowej | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 29A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewniki balonowe powlekane paclitaxelem

Pakiet 29

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewnik balonowy RX powleczony paclitaxelem bez powłoki polimerowej | TAK |  |
| 2. | Dostępne cewniki o długości balonu 10-40 mm (minimum 5 długości) i średnicach od 2,25 do 4,0 mm (minimum 4 średnice). | TAK |  |
| 3. | Minimum roczne badania dokumentujące skuteczność i bezpieczeństwo | TAK | Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej rocznych randomizowanych badań, działanie potwierdzające bezpieczeństwo i działanie redukujące restenozę |
| - 4. | - Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | - TAK |  |
| - 5. | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewniki balonowe powlekane paclitaxelem

#### Pakiet 29

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość przechodzenia balonu przez ciasne zwężenia w krętych odcinkach naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Odporność balonu na pęknięcie w trakcie poszerzania zwapnianych zwężeń. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 30A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki do PCI w tym do CTO

Pakiet 30

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Długości 180-190 cm i 300 cm ( 1% zamówienia ) | - TAK |  |
| - 2. | - Średnica: 0,014” | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne prowadniki stalowe o rdzeniu wykonanym z jednego kawałka drutu z platynową cieniująca końcówką. | - TAK |  |
| - 4. | - Szeroka gama prowadników w tym prowadniki powleczone substancją hydrofilną i hydrofobowe(minimum 15 rodzajów) | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5. | - Dostępne różne prowadniki w tym do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych o średnicy taperowanej końcówki nie większej niż 0,009” | - TAK |  |
| - 6. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadniki do PCI w tym do CTO

#### Pakiet 30

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Przydatność prowadników w zabiegach rekanalizacji CTO | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność prowadników w przechodzeniu przez kręte zmienione miażdżycowo tętnice | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 31A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki do PCI uniwersalne

Pakiet 31

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Długości 180-190 cm i 300 cm (1 % zamówienia) | - TAK |  |
| - 2. | - Średnica: 0,014” | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne prowadniki z końcówką stalową , nitynolową i hymenową | - TAK |  |
| - 4. | - Szeroka gama prowadników: od bardzo miękkich do twardych w tym prowadniki powleczone substancją hydrofilną i hydrofobowe( minimum 15 rodzajów) | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5. | - Dostępne różne prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych w tym o średnicy taperowanej końcówki nie większej niż 0,009” | - TAK |  |
| - 6. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadniki do PCI uniwersalne

#### Pakiet 31

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Przydatność prowadników w zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych. | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność prowadników w przechodzeniu przez kręte zmienione miażdżycowo tętnice | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Budowa minimalizująca ryzyko perforacji | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 32A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadniki specjalistyczne do rekanalizacji

Pakiet 32

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | Specjalistyczny prowadnik do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic z taperowana końcówką do 0,010”, 0,011”, 0,012”. Budowa zapewniająca doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. | - TAK |  |
| - 2. | - Prowadnik 0,014” wykonany ze stali 316L. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu. | - TAK |  |
| - 3. | - 15 cm platynowa cieniująca końcówka. | - TAK |  |
| - 4. | - Wydłużona specjalnej konstrukcji końcówka prowadnika poprawiająca penetrację zmiany. Kształt koncówki J o długości 1 mm. | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5. | - Dostępne prowadniki o sztywności koncówki 1,7g, 3,5g, 4,5g | - TAK |  |
| - 6. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadniki specjalistyczne do rekanalizacji

#### Pakiet 32

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Przydatność prowadników w zabiegach rekanalizacji CTO | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność prowadników w przechodzeniu przez kręte zmienione miażdżycowo tętnice | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 33A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe bez substancji antyproliferacyjnej

Pakiet 33

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty kobaltowo-chromowe na balonie wysokociśnieniowym - ( dla balonu 3,0mm RBP min. 16 bar) | - TAK |  |
| - 2. | - Stent przeznaczony do implantowania techniką stentowania bezpośredniego. | - TAK |  |
| - 3. | - Profil przejścia ≤ 0.038” dla średnicy stentu 3,0 mm | - TAK |  |
| - 4. | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 38mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 5. | - Różne średnice: od 2,5 mm do 5,0 mm (minimum 5 średnic) | - TAK |  |
| - 6. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 7. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 8. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,5 mm,. - 2,75 mm,. - 3,0 mm,. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. - 5,0 mm. |
| - 9. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,5 mm,. - 2,75 mm,. - 3,0 mm,. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. - 5,0 mm. |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe bez substancji antyproliferacyjnej

#### Pakiet 33

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 20 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Łatwość przejścia przez kręte, zwężone tętnice i stentowania bezpośredniego | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Dostęp do bocznic o dużej średnicy w trakcie stentowania bifurkacji | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 34A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy do zmian krętych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

Pakiet 34

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty kobaltowo-chromowe otwartokomórkowe na balonie wysokociśnieniowym (RBP nie mniej niż 18 atm. dla rozmiaru 3,0) | - TAK |  |
| - 2. | - Ciśnienie nominalne nie więcej niż 12 atm a RBP nie mniej niż 18 atm | - TAK |  |
| - 3. | - Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0032” | - TAK |  |
| - 4. | Profil przejścia nie więcej niż 0,037” dla rozmiaru 2,5 mm | TAK |  |
| - 5. | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 38 mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 6. | - Różne średnice: od 2,0 mm do 5,0 mm . | - TAK |  |
| - 7. | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 8. | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 9. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 3,0 mm | - TAK |  |
| 10. | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną uwalnianą z polimeru | - TAK |  |
| - 11. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 12. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,0 mm,. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. - 5,0 mm. |
| - 13. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,0 mm,. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. - 5,0 mm. |
| - 14. | - Działanie istotnie redukujące restenozę. | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań randomizowanych dokumentujące na podstawie co najmniej rocznych obserwacji działanie redukujące restenozę |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Wymagany krótki (nie więcej niż jeden miesiąc) czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (potwierdzony w ulotce). | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy do zmian krętych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

#### Pakiet 34

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Przydatność w stentowaniu w tym technika stentowania bezpośredniego krętych naczyń. | - TAK- 70 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 35A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

Pakiet 35

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym. - Dla balonu 4,0 RBP min.16 bar. | - TAK |  |
| - 2. | - Niski profil wejścia ≤ 0,017” przy średnicy stentu 3,0. | - TAK |  |
| - 3. | - Długości od 9 mm do 30 mm. (minimum 7 długości ) | - TAK |  |
| - 4. | - Średnice od 2,25 do 4,0 mm. (minimum 6 średnic ) | - TAK |  |
| - 5. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 6. | - Dwuwarstwowa powłoka stentu . Węglowa - pasywna i aktywna z lekiem antyproliferacyjnym uwalnianym z biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |
| - 7. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 8. | - Działanie przyspieszające endotelializację stentu | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące działanie przyspieszające endotelializację |
| - 9. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 10. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

#### Pakiet 35

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość pokonywania długich i krętych odcinków naczyń | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Przydatność w stentowaniu w tym technika stentowania bezpośredniego w warunkach utrudnionych | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 36A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru do długich zwężeń

Pakiet 36

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym. - Dla balonu 4,0 RBP min.16 bar. | - TAK |  |
| - 2. | - Niski profil wejścia ≤ 0,017” przy średnicy stentu 3,0. | - TAK |  |
| - 3. | - Długości od 30 mm do 40 mm. (minimum 3 długości ) | - TAK |  |
| - 4. | - Średnice od 2,25 do 4,0 mm. (minimum 6 średnic ) | - TAK |  |
| - 5. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 6. | - Dwuwarstwowa powłoka stentu . Węglowa - pasywna i aktywna z lekiem antyproliferacyjnym uwalnianym z biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |
| - 7. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 8. | - Działanie przyspieszające endotelializację stentu | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące działanie przyspieszające endotelializację |
| - 9. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 10. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy o budowie hybrydowej uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru do długich zwężeń

#### Pakiet 36

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość pokonywania długich i krętych odcinków naczyń | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Przydatność w stentowaniu w tym technika stentowania bezpośredniego w warunkach utrudnionych | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 37A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru

Pakiet 37

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty kobaltowo-chromowe wycinany laserowo typu „slotted tube” na balonie wysokociśnieniowym | - TAK |  |
| - 2. | - RBP nie mniej niż 18 atm. dla rozmiaru 3,0 mm | - TAK |  |
| - 3. | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% przy RBP | - TAK |  |
| - 4. | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,5 F; dystalnie - max.: 2,7 F; | TAK |  |
| - 5. | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 46 mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 6. | - Różne średnice: od 2,5 mm do 4,5 mm . | - TAK |  |
| - 7. | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 8. | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 9. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 3,0 mm | - TAK |  |
| 10. | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną bez polimeru uwalnia się z kanalików znajdujących się na powierzchni przylegającej do ściany naczynia | - TAK |  |
| - 11. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 12. | - Działanie istotnie redukujące restenozę. | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań randomizowanych dokumentujące, na podstawie co najmniej rocznych obserwacji działanie redukujące restenozę |
| - 13. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. |
| - 14. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru

#### Pakiet 37

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność w dostarczaniu i implantacji stentu w krętych zwężonych naczyniach. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo i precyzja pracy zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 38A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 38

Typ: ...................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty ze stopu platynowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym (RBPmin. 16 bar dla zestawu 3,0) | - TAK |  |
| - 2. | - Ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm. | - TAK |  |
| - 3. | - Siła radialna powyżej 0,22 N/mm2. | - TAK |  |
| - 4. | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 38mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 5. | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 6 średnic) | - TAK |  |
| - 6. | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie. | - TAK |  |
| - 7. | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 8. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 9. | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu polimerowym nie ulegającym biodegradacji. | - TAK |  |
| - 10. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 11. | - Działanie istotnie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę |
| - 12. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 13. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

#### Pakiet 38

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Przydatność w stentowaniu w tym technika stentowania bezpośredniego | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 39A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 39

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty ze stopu kobaltowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym (RBP dla zestawu 4,0 nie mniej niż 18 atm.) | - TAK |  |
| - 3. | - Dla stentu 3,0 ; skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1 % przy RBP , profil przejścia nie więcej niż 0,042” dla 3,0. | - TAK |  |
| - 4. | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 48 mm (minimum 6 długości) | - TAK |  |
| - 7. | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 6 średnic) | - TAK |  |
| - 8. | - Pewne i mocne i precyzyjne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 9. | - Stenty wykonane ze stopu kobaltowo chromowego o budowie zapewniającej dużą giętkość i łatwy dostęp do bocznic. | - TAK |  |
| - 10. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 11. | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną na podłożu polimerowym nie ulegającym biodegradacji. | - TAK |  |
| - 12. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 13. | - Działanie istotnie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę |
| - 14. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 15. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

#### Pakiet 39

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 40A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie

Pakiet 40

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym (RBP min. 16 bar oraz ABP >20bar ) | - TAK |  |
| - 2. | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1% przy RBP | - TAK |  |
| - 3. | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,3 F; dystalnie - max.: 2,9 F; | TAK |  |
| - 4. | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 33mm (minimum 5 długości) | - TAK |  |
| - 5. | - Różne średnice: od 2,5 mm do 4,0 mm (minimum 4 średnice) | - TAK |  |
| - 6. | - Stent pokryty wewnętrznie przeciwciałami wychwytującymi komórki progenitorowe śródbłonka. | - TAK |  |
| - 7. | - Stent zewnętrznie pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |
| - 8. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 3,5 mm | - TAK |  |
| - 9. | - Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca | - TAK | - Załączyć do oferty |
| - 10. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,5 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 11. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,5 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie

#### Pakiet 40

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 41A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy zamocowany na cewniku balonowym pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 41

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym (RBP nie mniej niż 16 atm) | - TAK |  |
| - 2. | - Wymiary cewnika balonu: proxymalnie – max.: 0,72mm; dystalnie - max.: 0,95mm | TAK |  |
| - 3. | - Szeroki wybór długości stentów: od 8,0 mm do 48 mm (minimum 10 długości) | - TAK |  |
| - 4. | - Różne średnice: od 2,0 mm do 4,5 mm (minimum 7 średnic) | - TAK |  |
| - 5. | - Profil przejścia nie więcej niż 0,039”, grubość przęsła nie większa niż 0,06 mm | - TAK |  |
| - 6. | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 7. | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 8. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 9. | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną zmniejszającą ryzyko restenozy na biodegradowalnym polimerze | - TAK |  |
| - 10. | - Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca | - TAK | - Załączyć do oferty |
| 11. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,0 mm. - 2,5 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. |
| 12. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,0 mm. - 2,5 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. - 4,5 mm. |
| II. | - Parametry – inne |  |  |
| 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy zamocowany na cewniku balonowym pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

#### Pakiet 41

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 42A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

Pakiet 42

Typ: ......................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty samorozprężalne nitynolowe do implantacji w naczyniach wieńcowych z systemem dostarczania RX. | - TAK |  |
| - 2. | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną. | - TAK |  |
| - 3. | - Stent o długości 17-27 mm i średnicach od 2,5 do 4,5 mm. | TAK |  |
| - 4. | - Możliwość doprężania stentu powyżej 6 mm | - TAK |  |
| - 5. | - Dostępne stenty z systemem dostawczym z balonem i klasyczne | - TAK |  |
| - 6. | - System rozłączanych cel stentu ułatwiający optymalne stentowanie bifurkacji. | - TAK |  |
| - 7. | - Działanie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redulkjące restenozę. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Budowa zestawu |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

#### Pakiet 42

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Możliwość precyzyjnej implantacji stentu w tętnicy | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 43A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 43

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |  |
| - 1. | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym ( RBP nie mniej 16 atm dla stentu o średnicy 3,0mm ) | - TAK |  |  |
| - 2. | - Profil wejścia nie więcej niż 0,017” , Profil przejścia nie większy niż 0,045” | - TAK |  |  |
| - 3. | - Szeroki wybór długości stentów: od 13,0 mm do 36mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |  |
| - 4. | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 5 średnice) | - TAK |  |  |
| - 5. | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |  |
| 6. | - Stent pokryty od strony ściany tętnicy substancją antyproliferacyjną zmniejszającą ryzyko restenozy na podłożu z biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |  |
| - 7. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |  |
| - 8. | - Działanie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redulkjące restenozę . |  |
| - 9. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 10. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |  |
| - 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

#### Pakiet 43

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Precyzja i jakość montowania stentu na balonie | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Zachowanie się stentów w warunkach utrudnionych | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 44A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stent wieńcowy do małych naczyń pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru

Pakiet 44

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Stenty kobaltowo-chromowe na balonie wysokociśnieniowym (RBP nie mniej niż 18 atm. dla rozmiaru 3,0) | - TAK |  |
| - 2. | - Grubość rozpórek stentu dla średnicy 2,5 nie więcej niż 55 µm | - TAK |  |
| - 3. | - Profil wejścia nie więcej niż 0,016” - Profil przejścia przy średnicy 3,0 nie więcej niż ,035” | - TAK |  |
| - 4. | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,0 F; dystalnie - max.: 2,5 F; | TAK |  |
| - 5. | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 38 mm (minimum 5 długości) | - TAK |  |
| - 6. | - Różne średnice: od 2,0 mm do 4,0 mm . | - TAK |  |
| - 7. | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 8. | - Stenty nadające się do stentowania krętych , wąskich naczyń | - TAK |  |
| - 9. | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 3,0 mm | - TAK |  |
| 10. | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną bez polimeru na powierzchni przylegającej do ściany naczynia | - TAK |  |
| - 11. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 12. | - Działanie istotnie redukujące restenozę. | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań randomizowanych dokumentujące, na podstawie co najmniej rocznych obserwacji działanie redukujące restenozę |
| 13. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,0 mm. - 2,5 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| 14. | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,0 mm. - 2,5 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| II. | - Parametry – inne |  |  |
| 1. | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową. |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stent wieńcowy do małych naczyń pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru

#### Pakiet 44

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność w dostarczaniu i implantacji stentu w krętych wąskich naczyniach. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo i precyzja pracy zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 45A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym

Pakiet 45

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Stentgraft montowany na balonie do naczyń wieńcowych | TAK |  |
| 2. | Niski profil umożliwiający przejście zmiany. | TAK |  |
| 3. | Duży wybór długości stentów. | TAK |  |
| 4. | Różne średnice: od 3,0 mm do 4,0 mm | TAK |  |
| 5. | Pewne i mocne umieszczenie stentów na balonie. | TAK |  |
| 6. | Rodzaj materiału i budowa stentgraftu |  | Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym

#### Pakiet 45

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Przydatność w zabiegach zaopatrywania perforacji tetnicy | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Zdolność do przechodzenia przez kręte zwężone naczynia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 46A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie

Pakiet 46

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie: | - TAK |  |
| - 2. | Aparat do przetaczania płynów z zastawką bezzwrotną na końcu drenu. | - TAK |  |
| - 3. | Serweta angiograficzna z włókniny trójwarstwowej o wymiarach 350 x 244 cm z dwiema przezroczystymi krawędziami o szerokości min. 50cm x 350 cm, z jednym otworem na tt. udową o średnicy min. 12 cm. oraz z dwoma otworami na tętnicę promieniową. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym | TAK |  |
| - 4. | Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy w rozm. 140 x 250 cm. | TAK |  |
| - 5. | Fartuch jedorazowego użytku rozm. L | TAK |  |
| - 6. | Prześcieradło pod pacjenta w rozmiarze 140x 150 cm | TAK |  |
| - 7. | Prowadnik diagnostyczny 0.035” 175 cm | TAK |  |
| - 8. | Strzykawka Luer o poj. 10 ml. – 3 szt. Oznaczone: - z czerwonym tłokiem - z żółtym tłokiem - z zielonym tłokiem | TAK |  |
| - 9. | Dren do kontrastu dł. 50 cm. | TAK |  |
| - 10. | Miseczka okrągła o poj.250 ml z podziałką – 1 szt. | TAK |  |
| - 11. | Miska z uchwytami na prowadnik o pojemności 2500 ml., niebieska – 1 szt. | TAK |  |
| - 12. | Gaziki o wymiarach 10x10 cm. 8-warstwowe 20 szt. | TAK |  |
| - 13. | Rampa trójdrożna przystosowana do podawania kontrastu ze strzykawki ciśnieniowej | TAK |  |
| - 14. | Strzykawka do kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock o poj. 10 ml. z końcówką nakręcaną , niebieska – 1 szt. | TAK |  |
| - 15. | Strzykawka z gumowym tłokiem typu Luer o poj. 10 ml. – 1 szt. | TAK |  |
| - 16. | Powłoka ochronna z gumką, przezroczysta typ torba 85x90cm – 1szt. Powłoka ochronna z gumka, przezroczysta typ czapeczka 75x80cm – 1 szt. | TAK |  |
| - 17. | Ostrze chirurgiczne naczyniowe nr 11 bezpieczne. | - TAK |  |
| - 18. | Serweta absorbująca 60x40cm –1 szt. | - TAK |  |
| - 19. | Igła angiograficzna SELDINGERA 1,3/70mm do tętnicy udowej o ostrzu umożliwiającym precyzyjne, bezpieczne nakłucie tętnicy | - TAK |  |
| - 20. | Rękawice jałowe antyalergiczne 7,5 jedna para 7,0 jedna para | - TAK |  |
| - 21. | Seton do ucisku tętnicy promieniowej | - TAK |  |
| - 22. | Igły 0,7x30 jedna sztuka 12x40 jedna sztuka | - TAK |  |
| - 23. | Strzykawka 20 ml typ luer dwie sztuki | - TAK |  |
| - 24. | Seton 2x5 (zapakowany sterylnie) jedna sztuka |  |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

#### Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie

#### Pakiet 46

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Wygoda pracy przy użyciu elementów zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo pracy przy użyciu elementów zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 47A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sprzęt drobny – Y-konektor

Pakiet 47

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Y- konektor z systemem dwóch niezależnych zastawek z podwójnym mechanizmem zamykającym ( obrotowy I przesuwany) | - TAK |  |
| - 2. | - Y konektor umożliwiający manewrowanie prowadnikiem przy zachowaniu szczelności zastawki, możliwości kontroli ciśnień i podawania kontrastu | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Sprzęt drobny – Y-konektor

#### Pakiet 47

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Łatwość wprowadzania prowadnika bez ryzyka jego uszkodzenia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena szczelności i możliwości manewru zastawki Y konektora | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 48A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sprzęt drobny - zestaw do PCI

Pakiet 48

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Metalowa kaniula do wprowadzenia prowadnika 0,014”-0,018” ułatwiająca bezproblemowe wprowadzenie i manewrowanie prowadnikiem. | - TAK |  |
| - 2. | - Y konektor umożliwiający manewrowanie prowadnikiem przy zachowaniu szczelności zastawki, możliwości kontroli ciśnień i podawania kontrastu. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Sprzęt drobny - zestaw do PCI

#### Pakiet 48

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Metalowa kaniula – łatwość wprowadzania prowadnika bez ryzyka jego uszkodzenia | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena szczelności i manewrowania w zastawce Y konektora | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 49A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sprzęt drobny - Torquer

Pakiet 49

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Torquer do precyzyjnego manewrowania prowadnikiem 0,014”-0,018” | - TAK |  |
| - 2. | - Kolorowa, jaskrawa, fluoroscencyjna powierzchnia torquera | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Sprzęt drobny - Torquer

#### Pakiet 49

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Precyzyjne, pewne trzymanie prowadnika oraz wygodny uchwyt | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Widoczność torquera przy słabym oświetleniu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 50A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sprzęt drobny – igła angiograficzna

Pakiet 50

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Igła angiograficzna 1,3 x 70 mm do tętnicy udowej o ostrzu umożliwiającym precyzyjne, bezpieczne nakłucie tętnicy | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Sprzęt drobny – igła angiograficzna

#### Pakiet 50

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Jakość wykonania ostrza igły | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Połączenie części metalowej i tworzywowej ułatwiające wprowadzenie prowadnika | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 51A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sprzęt drobny – rampa trójdrożna

Pakiet 51

Typ: ......................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Rampa trójdrożna umożliwiająca sprawne podłączenie, szczelność i wygodne manewrowanie podłączonymi zestawami podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej, leków i monitorowania ciśnień. | - TAK |  |
| - 2. | - Rampa przystosowana do podawania kontrastu ze strzykawki ciśnieniowej. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Sprzęt drobny – rampa trójdrożna

#### Pakiet 51

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Ocena szczelności zaworów rampy trójdrożnej | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena możliwości manewrowania zaworami rampy | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 52A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 52

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-30 atm o pojemności 20 ml lub większej. | - TAK |  |
| - 2. | - Ergonomiczny pistoletowy uchwyt strzykawki. Czytelne wskazania wartości ciśnienia. | - TAK |  |
| - 3. | - Rozwiązanie gwarantujące precyzyjny, płynny wybór wartości ciśnienia. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

#### Pakiet 52

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Wygoda pracy strzykawką ciśnieniową. Precyzja i płynność pracy | - TAK- 60 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena czytelności wskazań manometru | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 53A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wkłady do strzykawki automatycznej Angiomat Illumena

Pakiet 53

Typ: ......................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Wkład jednorazowy do zastosowania ze strzykawką automatyczną Angiomat Ilumena spełniający wymogi producenta strzykawki. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Wkłady do strzykawki automatycznej Angiomat Illumena

#### Pakiet 53

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Łatwość w zakładaniu wkładu do strzykawki automatycznej | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena szczelności i staranności wykonania wkładu do strzykawki automatycznej | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 54A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sprzęt drobny – dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej

Pakiet 54

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Dren wyskokociśnieniowy – 50 do 150 cm do strzykawki automatycznej | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Sprzęt drobny – dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej

#### Pakiet 54

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Ocena jakości końcówki łączącej dren ze strzykawką i cewnikiem | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena elastyczności drenu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 55A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia

Pakiet 55

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia współpracujący z zestawem Siemens – Axiom i monitorem BeneView T5 Mindray ( wraz z przetwornikami zostaną dostarczone przewody łączące przetwornik z zestawem Siemens – Axiom oraz z monitorem BeneView T5 Mindray). | - TAK |  |
| - 2. | - Możliwość podłączania do przetwornika aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia

#### Pakiet 55

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Ocena współpracy przetwornika z zestawem | - TAK- 100 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 56A do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu

Pakiet 56

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Zamykacze do zastosowania po użyciu introducera od 5 do 8 F niezależnie od jego długości. | - TAK |  |
| - 2. | - Możliwość ponownego nakłucia naczynia uprzednio zaopatrzonego zamykaczem | - TAK |  |
| - 3. | - Uzyskanie szczelności naczynia przez założenie rozpuszczalnego opatrunku kolagenowego | - TAK |  |
| - II. | - Parametry – inne |  |  |
| - 1. | - Opis działania |  | - Dokonać opisu |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu

#### Pakiet 56

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu | - TAK- 60 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Prosty szybki sposób założenia | - TAK- 40 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 57A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Pakiet 57

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z pompami firmy Datascope | TAK |  |
| 2. | Dostępne różne rozmiary cewników | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę nie większą niż 8 F | TAK |  |
| 4. | W komplecie zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową i koszulka odpowiadająca średnicy balonu | TAK |  |
| 5. | Miękka końcówka ułatwiająca wprowadzenie zestawu | TAK |  |
| 6. | Budowa cewnika zapewniająca niski opór przepływu helu i precyzyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

#### Pakiet 57

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo założenia balonu | - TAK- 70 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Współpraca balonu pompą | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 58A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mikrocewniki wieńcowe o różnym kształcie końcówki

Pakiet 58

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Mikrocewnik o specjalnej budowie przeznaczony do ukierunkowania i wsparcia prowadnika angioplastycznego 0,014” | TAK |  |
| 2. | Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 3. | Dostępne mikrocewniki proste oraz o zagięciu końcówki od 45 do 120 stopni. | TAK |  |
| 4. | Długości mikrocewnika 90-150 cm | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Mikrocewniki wieńcowe o różnym kształcie końcówki

#### Pakiet 58

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość pokonywania krętych naczyń | - TAK- 25 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Odporność na złamanie | - TAK- 25 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Użyteczność przy wprowadzaniu prowadnika do bocznic o trudnym odejściu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 59A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mikrocewnik wieńcowy z podwójnym światłem

Pakiet 59

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Mikrocewnik o specjalnej budowie umożliwiający wprowadzenie jednoczesne dwóch prowadników 0,014” | TAK |  |
| 2. | Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 3. | Dostępne mikrocewniki z dwoma kanałami Rx lub z kanałem OTW i Rx | TAK |  |
| 4. | Długości mikrocewnika 135 cm | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Mikrocewnik wieńcowy z podwójnym światłem

#### Pakiet 59

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość pokonywania krętych naczyń | - TAK- 25 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Odporność na złamanie | - TAK- 25 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Użyteczność przy wprowadzaniu prowadnika do bocznic o trudnym odejściu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 60A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

System do trombectomii 6 i 7 F

Pakiet 60

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik do usuwania skrzepliny z tętnicy oraz niezbędny sprzęt drobny ( koszyk filtrujący, strzykawka do aspiracji, przewód łączący z kranikiem). | - TAK |  |
| - 2. | - Budowa cewnika zapewniająca odporność na złamania i jedocześnie bezpieczeństwo przejścia przez naczynia wieńcowe. | - TAK |  |
| - 3. | - System Rx. Dostępne dwie wersje dla cewnika prowadzącego 6 i 7F | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

System do trombectomii 6 i 7 F

#### Pakiet 60

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość pokonywania krętych naczyń | - TAK- 25 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Odporność na złamanie | - TAK- 25 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Efektywność usuwania skrzepliny przy użyciu zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 61A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym

Pakiet 61

Typ: ...................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewnik wprowadzany na prowadniku 0,014” przez standardowy cewnik prowadzący typu Rx do tętnicy w celu ułatwienia dostarczenia stentu. | TAK |  |
| 2. | Giętki cewnik pozwalający na bezpieczną intubację tętnicy z atraumatyczną silikonową końcówką. Dystalny marker dobrze widoczny w skopii. | TAK |  |
| 3. | Dostępne cewniki 5, 6, 7 i 8F współpracujące z cewnikami odpowiednimi cewnikami prowadzącymi i zmniejszającymi ich światło max o 1 F. | TAK |  |
| 4. | Cewnik bezproblemowo wprowadzany przez Y-adapter. | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym

#### Pakiet 61

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Ocena bezpieczeństwa pracy zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena skuteczności pracy zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 62A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do ultrasonografii wewnatrznaczyniowej

a. Sonda do IVUS

Pakiet 62 poz. a

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewnik do wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego z głowicą mechaniczną. | TAK |  |
| 2. | Wprowadzany do naczynia na prowadniku 0,014” | TAK |  |
| 3. | Użyczenie ultrasonografu wewnątrznaczyniowego współpracującego z cewnikiem z głowica mechaniczną na czas trwania umowy | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do ultrasonografii naczyniowej

b. Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS

Pakiet 62 poz. b

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS. | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do ultrasonografii naczyniowej:

a. Sonda do IVUS

b. Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS

#### Pakiet 62

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo pokonywania krętych naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Jakość uzyskiwanych obrazów | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 63A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do wykonania badań OCT i  pomiaru FFR:

a. Prowadnik do pomiaru FFR

Pakiet 63 poz. a

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Prowadnik 0,014” do pomiaru wewnątrznaczyniowego gradientu ciśnień. | TAK |  |
| 2. | Użyczenie aparatu do oceny FFR i OCT wraz z niezbędnym wyposażeniem współpracującego z prowadnikiem do pomiaru FFR i sondą OCT na czas trwania umowy. | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do wykonania badań OCT i  pomiaru FFR:

b. Cewnik do OCT

Pakiet 63 poz. b

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewnik do badania metodą OCT | TAK |  |
| 2. | Użyczenie aparatu do oceny FFR i OCT wraz z niezbędnym wyposażeniem współpracującego z prowadnikiem do pomiaru FFR i sondą OCT na czas trwania umowy. | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do wykonania badań OCT i  pomiaru FFR:

a. Prowadnik do pomiaru FFR

b. Cewnik do OCT

#### Pakiet 63

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo wprowadzenia cewnika do krętych naczyń | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Jakość uzyskiwanych pomiarów FFR | - TAK- 35 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | - Jakość uzyskiwanych obrazów OCT | - TAK- 35 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 64A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do pomiaru FFR

Pakiet 64

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Prowadnik 0,014” lub cewnik do pomiaru wewnątrznaczyniowego gradientu ciśnień. | TAK |  |
| 2. | Użyczenie aparatu do oceny FFR wraz z niezbędnym wyposażeniem współpracującego z prowadnikiem (cewnikiem) do pomiaru FFR na czas trwania umowy. | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do pomiaru FFR

#### Pakiet 64

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo wprowadzenia prowadnika/cewnika do krętych naczyń | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Jakość uzyskiwanych pomiarów FFR | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 65A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla

Pakiet 65

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczynia w kształcie pętli | TAK |  |
| 2 . | Dostępne zestawy o średnicy pętli od 5 do 30 mm | TAK |  |
| 3. | Dobra widoczność w skopii | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla

#### Pakiet 65

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Efektywność działania zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 66A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych typu pętla

Pakiet 66

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczynia w kształcie pętli | TAK |  |
| 2 . | Dostępne zestawy o średnicy pętli od 2,5 do 5 mm | TAK |  |
| 3. | Dobra widoczność w skopii | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych typu pętla

#### Pakiet 66

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Efektywność działania zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 67A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mikrocewnik wieńcowy z gwintowaną końcówką

Pakiet 67

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Mikrocewnik o specjalnej budowie przeznaczony do zabiegów rekanalizacji i ciasnych zwężeń. | TAK |  |
| 2. | Dostępne cewniki z gwintowanym , taperowanym szaftem umożliwiającym wkręcenie mikrocewnika . |  |  |
| 3. | Mikrocewnik ze spiralnym oplotem i pokryciem hydrofilnym | TAK |  |
| 4. | Długości mikrocewnika 135 cm i 150 cm | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Mikrocewnik wieńcowy z gwintowaną końcówką

#### Pakiet 67

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Ocena bezpieczeństwa pracy zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | Ocena skuteczności pracy zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 68A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego

Pakiet 68

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | TAK |  |
| 2. | Dobra widoczność w skopii | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego

#### Pakiet 68

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Efektywność działania zestawu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 69A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mikrocewnik wieńcowy

Pakiet 69

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Mikrocewnik o specjalnej budowie przeznaczony złożonych zabiegów rekanalizacji (w tym retrograde), zabiegów w krętych naczyniach i wymiany prowadników współpracujący z prowadnika 0,014” | TAK |  |
| 2. | Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna dystalnie nie większa niż 0,60mm | TAK |  |
| 4. | Dwie długości mikrocewnika 130cm i 150 cm | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Mikrocewnik wieńcowy

#### Pakiet 69

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość i bezpieczeństwo manewrowania zestawem | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Efektywność działania zestawu w zabiegach rekanalizacji | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 70A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Opatrunki uciskowe nasączone kaolinem

Pakiet 70

Typ: ......................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Opatrunek nasączony kaolinem do zabezpieczenia miejsca po usunięciu koszulki naczyniowej. | - TAK |  |
| - 2. | - Opatrunek mocujący | - TAK |  |
| - 3. | - Dostępne zestawy do zabezpieczenia tętnicy udowej i promieniowej | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Opatrunki uciskowe nasączone kaolinem

#### Pakiet 70

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność uzyskania miejscowej hemostazy | - TAK- 70 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Jakość opatrunku mocującego | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 71

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do drenażu worka osierdziowego

Pakiet 71

Typ: ...................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1. | - Cewnik typu pigtail z otworami bocznymi | - TAK |  |
| - 2. | - Zestaw umożliwijący bezpieczne nakłucie worka osierdziowego z dostępu między- i podżebrowego | - TAK |  |
| - 3. | - Zestaw zawiera ; strzykawkę, worek , dreny, igłę, prowadnik, koszulkę. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do drenażu worka osierdziowego

#### Pakiet 71

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu | - TAK- 100 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 72A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do aterektomii rotacyjnej:

a. Cewnik do aterektomii rotacyjnej

Pakiet 72 poz. a

Typ: ......................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej 135 cm. | TAK |  |
| 2. | Zakres dostępnych wierteł 1,25- 2,5 mm. | TAK |  |
| 3. | Użyczenie konsoli rotablatora wraz przełącznikami podłogowymi na czas trwania umowy | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw do aterektomii rotacyjnej:

b. Prowadnik do aterektomii rotacyjnej

Pakiet 72 poz. b

Typ: ......................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Prowadnik do aterektomii o średnicy 0,009” | TAK |  |
| 2. | Dostępne prowadniki Floppy i Extra Support | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw do aterektomii rotacyjnej:

a. Cewnik do aterektomii rotacyjnej

b. Prowadnik do aterektomii rotacyjnej

#### Pakiet 72

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu | - TAK- 100 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 73A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Prowadnik do wprowadzania koszulki naczyniowej z dostępu promieniowego

Pakiet 73

Typ: ...................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | - Prowadnik 0,018”-0,021” do wprowadzenia koszulki z dostępu promieniowego o długości 40-50 cm. | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Prowadnik do wprowadzania koszulki naczyniowej z dostępu promieniowego

#### Pakiet 73

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Sterowalność prowadnika | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Zdolność do pokonywania krętych naczyń. | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 74A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Igła do wprowadzania prowadnika 0,018” – 0,021”

Pakiet 74

Typ: ..................................................

Producent: ............................................

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | - Igła do nakłucia tętnicy promieniowej i wprowadzania prowadnika 0,018”-0,021” | - TAK |  |
| 2. | - Ostrze zapewniające precyzyjne nakłucie tętnicy promieniowej, | - TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Igła do wprowadzania prowadnika 0,018” – 0,021”

#### Pakiet 74

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność; niepowodujące kurczu wprowadzenie igły do tętnicy. | - TAK- 70 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Oznaczenie kierunku ostrza | - TAK- 30 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 75A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI

Pakiet 75

Typ: ....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | System protekcji dystalnej typu filtr zamocowany na prowadniku 0,014” | TAK |  |
| 2. | Filtry możliwe do zastosowania w naczyniach wieńcowych, pomostach żylnych i tętniczych. | TAK |  |
| 3. | System przystosowany do współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F | TAK |  |
| - 4. | - Bezproblemowe zastosowanie w min.100 zabiegach PCI | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 100 zabiegach |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI

#### Pakiet 75

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Łatwość przechodzenia przez kręte ciasne zmiany | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | - Bezpieczeństwo usunięcia systemu | - TAK- 50 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 76A do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw drenów do PCI techniką "kissing balloons"

Pakiet 76

Typ: .....................................................

Producent: ............................................

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1. | Zestaw drenów łączących strzykawkę z manometrem i dwa cewniki balonowe. | TAK |  |
| 2. | Zestaw umożliwia równoczesne rozprężenie dwóch balonów | TAK |  |
| 3. | Zestaw umożliwia rozprężenie niezależne każdego z balonów. | TAK |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE (dot.: kryterium jakość)

Zestaw drenów do PCI techniką "kissing balloons"

#### Pakiet 76

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | - Skala ocen | ## Odpowiedź Wykonawcy ## Tak/ Nie ## Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Skuteczność i bezpieczeństwo zestawu | - TAK- 100 pkt - NIE – 0 pkt |  |

.........................................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy