Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | KARDIOMONITOR WIELOCZYNNOŚCIOWY |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6 kg |
| --- | --- |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie. Duże czytelne, znaki. |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 96-godzinne. |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). |
| 9. | Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |
|  | - Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Impedancyjna metoda pomiaru. |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |
|  | - Alarm desaturacji |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny; - STAT (Ciągły); - Sekwencyjny. |
|  | - Funkcja stazy |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |
| 14. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (IBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. |
|  | - Zakres pomiarowy co najmniej od -40 do +300 mmHg |
|  | - Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich |
|  | - Pomiar i wyświetlanie wartości PPV (zmienność ciśnienia tętna) |
| 15. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP noworodkowy, pediatryczny oraz mały dla dzieci |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dzieci typu klips oraz czujnik SpO2 typu opaska wielorazowa |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy - Wszystkie potrzebne akcesoria do pomiaru IBP |
| 16. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |
| 17. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny. |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
|  | - Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego nie pełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). Dopuszcza się kardiomonitor umożliwiający eksport danych do komputera osobistego w formacie txt lub csv bez dedykowanego oprogramowania do archiwizacji danych. Odczyt i obsługa danych standardowymi programami systemu Windows. |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG |
| 23. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) |
| 24. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA |
| 25. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |
| 26. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |
| 27 | Statyw na kółkach z półką do stabilnego zamocowania kardiomonitora oraz z koszykiem na akcesoria |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności |
| --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia |
| --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

…………………………

data i podpis Wykonawcy