Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pakiet Nr 1

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKA - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : …………………………………..

Nazwa handlowa sprzętu:…………………………..

Producent :…………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………

Rok produkcji 2017: ……………………..

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Wymiary zewnętrzne maksymalne ( szerokość x głębokość x wysokość) 65 x 115 x 200 cm ±5cm | TAK |  |
| 1.2 | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec | TAK |  |
| 1.3 | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). | TAK |  |
| 1.4 | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej min. o kąt 170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | TAK |  |
| 1.5 | Funkcja wstępnego dogrzewania | TAK |  |
| 1.6 | Ręczna regulacja temperatury grzania | TAK |  |
| 1.7 | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w min. zakresie 34-38ºC | TAK |  |
| 1.8 | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w oC | TAK |  |
| 1.9 | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC | TAK |  |
| 1.10 | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo). Minimalny zakres ± 13º | TAK |  |
| 1.11 | Wymiary materacyka dla noworodka min. 700 x 500 mm - poziomica w platformie inkubatora | TAK |  |
| 1.12 | Ścianki boczne leża: |  |  |
|  | - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych - odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki) - przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów - ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki) | TAK |  |
| 1.13 | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika | TAK |  |
| 1.14 | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR | TAK |  |
| 1.15 | Certyfikat zgodności CE. | TAK |  |
| 1.16 | Dokument potwierdzający zgodność sprzętu z aktualną ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 2 | Alarmy |  |  |
| 2.1 | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| 2.2 | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 2.3 | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo | TAK |  |
| 2.4 | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika | TAK |  |
| 2.5 | Zanik napięcia zasilającego | TAK |  |
| 2.6 | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temperatury | TAK |  |
| 2.7 | Inne alarmy | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |
| 3.1 | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w co najmniej 4 interwałach czasowych. | TAK |  |
| 3.2 | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora | TAK |  |
| 3.3 | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, | TAK |  |
| 3.4 | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk | TAK |  |
| 3.5 | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora | TAK |  |
| 3.6 | Dwie szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
| 3.7 | Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH2O i PEEP do 11 cmH2O. Resuscytator wraz z zintegrowanym w jednej obudowie mieszalnikiem oraz ssakiem, – 1 szt. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji - okres nie krótszy niż 36 miesięcy. | Tak |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki producenta, fotografie sprzętu itp. przedstawiające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne urządzenia zgodnie z wymogiem pkt. 6.5 ppkt. 2 SIWZ.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy