Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pakiet Nr 6

APARAT  USG

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : ………………………….

Nazwa handlowa sprzętu:………………………

Producent :	…………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………….

Rok produkcji 2017: ……………………………

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KONSOLA |  |  |
| 1 | Aparat usg, klasy Premium, fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Najwyższej klasy w pełni cyfrowy aparat z kolorowym dopplerem | TAK |  |
| 3 | Cyfrowy przetwornik 12 - bitowy | TAK |  |
| 4 | Ilość fizycznych kanałów nadawczych Tx: min. 192 | TAK |  |
| 5 | Ilość fizycznych kanałów odbiorczych Rx: min. 192 | TAK |  |
| 6 | Ilość kanałów przetwarzania cyfrowego: ponad 475 000 | TAK |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy aparatu nie mniejszy niż: 1,5-18,0 MHz | TAK |  |
| 8 | Regulacja prędkości rozchodzenia się ultradźwięków | TAK |  |
| 9 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK |  |
| 10 | Waga aparatu: max 90 kg | TAK |  |
| 11 | Maksymalna szerokość: 65 cm | TAK |  |
| 12 | Panel sterowania z dotykowym LCD | TAK |  |
| 13 | Przekątna ekranu dotykowego: min. 10" | TAK |  |
| 14 | Monitor OLED o niezależnej regulacji względem pulpitu aparatu. | TAK |  |
| 15 | Regulacja monitora - wysokość góra-dół: min 12cm | TAK |  |
| 16 | Regulacja monitora - w poziomie lewo-prawo: min 60 cm | TAK |  |
| 17 | Składanie i blokada położenia monitora na czas transportu. | TAK |  |
| 18 | Przekątna ekranu: min. 22" | TAK |  |
| 19 | Kąt widzenia: min 175 stopni | TAK |  |
| 20 | Rozdzielczość min: 1920x1080 pixeli | TAK |  |
| 21 | Możliwość regulacji wysokości pulpitu w zakresie min 25 cm | TAK |  |
| 22 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | TAK |  |
| 23 | Wbudowany wideoprinter | TAK |  |
| 24 | Zasilanie: 220-240 V - 50-60 Hz | TAK |  |
| 25 | Maksymalny pobór mocy: max.0,9 kW a nominalny max. 0,250 kW | TAK |  |
| 26 | Wyjścia: HDMI, USB - min 2 szt., Ethernet | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 27 | Wewnętrzny dysk twardy: min. 500 GB | TAK |  |
| 28 | Wewnętrzny system archiwizacji na dysku twardym, płytach CD/DVD oraz pendrive | TAK |  |
| 29 | Możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem WINDOWS tj. JPEG, AVI | TAK |  |
| 30 | Wbudowana w pulpit ( nieruchoma ) klawiatura alfanumeryczna do opisu badań | TAK |  |
|  | PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
| 31 | Pamięć CINE dla prezentacji B-mode: min. 120 000 klatek albo 2000 sek. | TAK |  |
| 32 | Interaktywna redukcja szumów ultrasonograficznych współpracująca na żywo z trybami kolor doppler i power doppler | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym ( krzyżowe) w trakcie nadawania i odbioru współpracujące na żywo z trybami kolor doppler i doppler pulsacyjny | TAK |  |
| 34 | Możliwość ustawiania min 8 stref ogniskowych | TAK |  |
| 35 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym lub po zamrożeniu obrazu: min 8x | TAK |  |
| 36 | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego do min. 32 cm | TAK |  |
| 37 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i PW | TAK |  |
| 38 | Obrazowanie w trybach: B, CD, PD i PW | TAK |  |
| 39 | Obrazowanie duplex i triplex | TAK |  |
| 40 | Maksymalny Frame Rate dla trybu B-mode: min. 2300 obrazów/sek. | TAK |  |
| 41 | Maksymalny Frame Rate dla trybu Doppler Kolorowy: min 750 obrazów/sek. | TAK |  |
| 42 | Dynamika systemu: ponad 270 dB | TAK |  |
| 43 | Zakres regulacji uchylności pola CD: min ±20 stopni | TAK |  |
| 44 | Zakres regulacji bramki w doplerze pulsacyjnym: min 1-15mm | TAK |  |
| 45 | Regulacja kąta korekcji na obrazie aktywnym i zatrzymanym: min. ±85 stopni | TAK |  |
| 46 | Automatyczny obrys i wyznaczanie parametrów na żywo i na zatrzymanym spektrum | TAK |  |
| 47 | Możliwość regulacji na zapisanym obrazie spektrum: wzmocnienia, przesunięcia linii bazowej, korekcji kąta, inwersji spektrum, osi czasowej, mapy szarości | TAK |  |
| 48 | Obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem | TAK |  |
| 49 | Obrazowanie trapezowe dla sond liniowych | TAK |  |
| 50 | Obrazowanie triplex (B+CFM/PD+CWD) dla głowic sektorowych | TAK |  |
| 51 | Elastografia jakościowa i ilościowa | TAK |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |
| 52 | Regulacja prędkości rozchodzenia się ultradźwięków | TAK |  |
| 53 | Oprogramowanie do badań: brzusznych, małych narządów, piersi, naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, pediatrycznych, urologicznych, położniczych i ginekologicznych, kardiologicznych | TAK |  |
| 54 | Przycisk umożliwiający zablokowanie działania wszystkich przełączników na konsoli, (np. w celu oczyszczenia z zabrudzeń | TAK |  |
| 55 | DICOM 3.0 | TAK |  |
| 56 | Moduł zasilania bateryjnego wbudowany w aparat, umożliwiający szybki start aparatu ( poniżej 5sek) przy ponownym właczeniu napięcia | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
| 57 | Głowica elektroniczna microconvex: - Pasmo: min. 3-11 MHz - Kąt skanowania: min 95 stopni - Ilość kryształów piezoelektrycznych: min 192 | TAK |  |
| 58 | Głowica elektroniczna liniowa: - Pasmo: min. 3-11 MHz - Szerokość pola skanowania: min 38 mm -ł-/- 2 mm - Ilość kryształów piezoelektrycznych: min 192 | TAK |  |
| 59 | Głowica elektroniczna sektorowa: - Pasmo: min. 3-9 MHz - Kąt skanowania: min. 60 stopni - Ilość kryształów piezoelektrycznych: min 128 | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (na dzień składania ofert) |  |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D i głowice convex i endo volumetryczne | TAK |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową o paśmie min. 1 - 5 MHz, min 192 kryształów piezoelektrycznych i kącie skanowania min 120 stopni | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z jednoczasowym przetwarzaniem obrazu usg z wizualizacją obrazów zapisanych w standardzie DICOM z CT, MR | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji - okres nie krótszy niż 36 miesięcy. | Tak |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki producenta, fotografie sprzętu itp. przedstawiające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne urządzenia zgodnie z wymogiem pkt. 6.5 ppkt. 2 SIWZ.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy