Załącznik Nr 2 do SIWZ –zmiana z dnia 28.11.2017r.

KOMORA LAMINARNA DO CYTOSTATYKÓW - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji :

- Wymagane Parametry techniczne

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowane. | TAK |  |
| 2 | Komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami. Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: 1. szerokość 1350 mm, ±10mm 2. głębokość: 840 mm, ±50mm 3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2250 mm 2277 mm Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: 4. szerokość: 1250 mm, ±10mm 5. głębokość: 620 mm, ±30mm 6. wysokość: 660 mm, ±10mm 640-700 mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| 4 | Waga max. 350 kg | TAK |  |
| 5 | Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania, ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego | TAK |  |
| 6 | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A) - obudowa z blachy stalowej powleczonej proszkiem | TAK |  |
| 7 | Blat roboczy podzielony na segmenty, zbudowany ze stali szlachetnej: - wymiar minimum 1250 ±10mm x 600 mm ±10mm, Wymiar użytkowy (szer. x głęb.) 1220 x 450 mm (±10mm) - możliwość dezynfekcji w autoklawie, - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤5μm), | TAK |  |
| 8 | Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do 550 450 mm ±50mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | SPOSÓB FILTRACJI |  |  |
| 9 | Bezpieczny system trzech filtrów HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego) | TAK |  |
| 10 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1 | TAK |  |
|  | TECHNIKI ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |
| 11 | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego | TAK |  |
| 12 | Podciśnienie ochronne | TAK |  |
| 13 | Gazoszczelna obudowa | TAK |  |
|  | STEROWANIE I MONITOROWANIE |  |  |
| 14 | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora | TAK |  |
| 15 | Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia -włączania, przełączania i wyłączania - podać sposób | TAK |  |
| 16 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny (,,pracy"), - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) - spoczynkowy ("stand-by") - tryb serwisowy | TAK |  |
| 17 | Złącza sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej -minimum 2 (na ścianie tylnej) | TAK |  |
| 18 | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą pokazujący: - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, - temperaturę w przestrzeni roboczej , - wilgotność w przestrzeni roboczej, | TAK |  |
| 19 | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - przepływu wypierającego - stopnia zużycia filtrów HEPA | TAK |  |
| 20 | 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci. | TAK |  |
|  | ERGONOMIA |  |  |
| 21 | Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca | TAK |  |
| 22 | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie, nóg przez operatora - wolna przestrzeń dla kolan minimum 300 mm | TAK |  |
| 23 | Pochylona o 10° (± 20%) szyba frontowa | TAK |  |
| 24 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości. | TAK |  |
| 25 | Przedramiona operatora oparte na blacie nie powodują zakłóceń przepływu powietrza w kurtynie (praca bez stosowania podpór na ręce). | TAK |  |
| 26 | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej | TAK |  |
| 27 | Poziom hałasu poniżej 57 dB(A) | TAK |  |
| 28 | Moc oświetlenia nie mniej niż 1000 lx w przestrzeni roboczej. | TAK |  |
| 29 | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane - RS 232 (1 sztuka), USB (2 sztuki), PS/2 | TAK |  |
| 30 | Zintegrowany monitor min. 21" w formacie 16:9 | TAK |  |
| 31 | Sonda izokinetyczna (1 szt.), zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej - ciągłe monitorowanie cząstek. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 32 | Certyfikat niezależnej, powszechnie uznanej jednostki notyfikowanej na zgodność z normą DIN 12980:2017-05 jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami z objęciem wszystkich funkcjonalności oferowanej wersji komory (Certyfikat Bezpieczeństwa TUV) | TAK |  |
| 33 | W kalkulacji ceny należy uwzględnić WSZYSTKIE (ewentualne) koszty elementów i czynności związanych z 36 24 miesięczną eksploatacją komory. | TAK |  |
| 34 | Wyrób oznaczony znakiem CE - Deklaracja zgodności producenta WE. | TAK |  |
| 35 | Kopia zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Załącznik 1 - "Formularz dla podmiotów" oraz Załącznik 4 "Wykaz wyrobów objętych powiadomieniem"). | TAK |  |

- Parametry techniczne podlegające ocenie

| Lp | Parametry aparatu podlegające ocenie | Wartość oferowana (* UWAGA- skreślić niepotrzebne) | Zasady oceniania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPOSÓB FILTRACJI |  |  |
| 1 | Zastosowanie w komorze filtrów cylindrycznych (kapsułowych) zamiast płaskich | Tak / Nie* | Nie - 0 pkt Tak - 25 pkt |
| 2 | Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany. | Tak / Nie* | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |
| 3 | Wymiana filtra głównego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia. | Tak / Nie* | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |
|  | STEROWANIE I MONITOROWANIE |  |  |
| 4 | Szczegółowa diagnoza zakłóceń - wyświetlanie stanu poza przestrzenią roboczą: - pozycji szyby frontowej, - górnej i dolnej wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego, - górnej i dolnej wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego, - zaopatrzenia w energię elektryczną | Tak / Nie* | Nie - 0 pkt Tak - 10 pkt |
|  | INNE |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (brak konieczności każdorazowej wymiany filtrów w przypadku takiego zdarzenia) | Tak / Nie* | Nie - 0 pkt Tak - 15 pkt |
| 6 | Długość czasu niezbędnego do wymiany filtrów - (okres wyłączenia komory z eksploatacji) max. 24 godziny | Tak, podać | 24 godziny - 0 pkt Wartość najmniejsza - 30 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |

Wzór, według którego zostanie wyliczona ilość punktów Ip dla danego parametru ocenianego, gdy ocenie podlegają dwie lub więcej ofert:

Zastosowane oznaczenia:

Ip - ilość punktów (przyjęty zakres 0-20)

Wmin - minimalna wartość parametru ze złożonych ofert, lub - jeśli ocenie podlega tylko jedna oferta - parametr graniczny odcinający

Wmax - maksymalna wartość parametru ze złożonych ofert

W - wartość oferowanego, ocenianego parametru

( W - Wmin )

Ip = 20  x  ---------------------

(Wmax - Wmin)

Jeśli oceniana jest jedna oferta i oceniany parametr jest równy lub większy od minimalnego parametru wymaganego , uzyskuje ona maksymalną ilość punktów (20)

C. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 24 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 3 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 10 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

D. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

E. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

data i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy