Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO OFERT OSTATECZNYCH

A. Wymagania techniczne i funkcjonalne

1. Urządzenie ładowane od przodu, realizujące opróżnianie, mycie, płukanie dezynfekcję i suszenie naczyń

2. Wbudowana wytwornica pary

3. Pełna gwarancja higieny osiągana przez dezynfekcję termiczną o wartości Ao zgodnie z PN/EN ISO 15883-3

4. Wielofunkcyjny, wymienny uchwyt na myte naczynia gwarantujący skuteczne mycie basenów (pokazanych w Załączniku 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia do ofert ostatecznych”) i kaczek oraz ewentualnie innych naczyń. Wymiana uchwytu bez konieczności stosowania narzędzi

5. Wymagana jest możliwość stosowania środków do nabłyszczania i zmiękczania różnych producentów (minimum 4-ch). Możliwość stosowania roztworów o ph kwaśnym.

6. Automatyczne przechylenie i opróżnianie naczyń po zamknięciu drzwi komory

7. Wykonanie komory roboczej i innych zbiorników ze stali nierdzewnej o grubości co najmniej 1 mm

8. Automatyczne dozowanie wykorzystywanych środków zapewniające skuteczne mycie i zapobiegające osadzaniu się kamienia w myjni

9. Konstrukcja stojąca. Montaż na posadzce. Wymiary: szerokość max. 510mm, głębokość max. 510mm, wysokość max. 1800mm

10. Łatwy dostęp do stref wymagających konserwacji i serwisowania

11. Komora bez ostrych krawędzi i narożników, konstrukcja umożliwiająca samooczyszczanie się i samodezynfekcję komory

12. Urządzenie wyposażone w automatyczny system schładzania naczyń strumieniem przefiltrowanego powietrza. Po zakończeniu cyklu pracy naczynia mają spełniać warunki suszenia określone w normie PN EN ISO 15883-1 (mają być schłodzone, suche i bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń)

13. Sterowanie elektroniczne za pomocą sterownika mikrokomputerowego, zróżnicowanie programów myjących (minimalny, standardowy i intensywny). 14. Najdłuższy program nie może przekraczać czasu 8 min.

15. Prosta obsługa i wyświetlanie komunikatów ważnych dla obsługi i serwisu urządzenia. Ekran wyświetlający informacje w języku polskim, niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia oraz wartość Ao podczas procesu dezynfekcji.

15. System dysz myjących o różnej intensywności, zapewniających skuteczność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się mycia za pomocą ramion obrotowych. Wymagana technologia zapewniająca najwyższą skuteczność czyszczenia wewnątrz naczynia.

16. Drzwi komory wyposażone w system uszczelnienia nie dopuszczający do najmniejszych przecieków pary wodnej z urządzenia podczas wszystkich faz jego pracy. Odprowadzanie pary w procesie suszenia do kanalizacji.

17. Natychmiastowa informacja alarmowa (dźwiękowa i świetlna) o zaistniałych błędach

18. Możliwość wykorzystania typowych przyłączy elektrycznych i hydraulicznych. Podejście ścienne rurą PCV fi 100 mm. Przyłącza wody ½” wężem elastycznym. W miarę potrzeb - szczegóły przyłączy do uzgodnienia z Dziełem Technicznym (tel. 55/2395901) i Energetycznym (tel. 55/2395956)

19. Zasilanie elektryczne: trójfazowe 3N PE~400V, 50Hz; max. 5kW; 3x16A

Stopień ochrony przeciwporażeniowej i klasa bezpieczeństwa: zgodnie z wymaganymi przepisami

20. Optymalne zużycie energii elektrycznej

21. Optymalne zużycie wody

22. Preparat myjący z funkcją odkamieniania w ilości umożliwiającej wykonanie 5 000 cykli pracy.

23. Z urządzeniem należy dostarczyć: a. baseny - 10 szt.; b. kaczki męskie - 10 szt.; c. miska nerkowata - 10 szt. Powyższy sprzęt wykonany z tworzywa sztucznego, gładkiego, odpornego na działanie wysokich temperatur i środków dezynfekcyjnych.

B. Gwarancja, serwis

1. Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji: okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

### 2. Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie).

### 3. W ramach przeglądu wymagane jest odkamienienie istotnych elementów myjni

### 4. Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych.

5. Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.

6. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .

7. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.

8. Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 15 lat.

9. Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta

10. Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.

11. Jeśli w zaoferowanych myjniach – pomimo stosowania zalecanych środków do mycia i zmiękczania – będzie następowało osadzanie się kamienia na elementach komory, Zamawiający ma prawo żądać w trybie pilnym nieodpłatnego, skutecznego usunięcia kamienia przez serwis Wykonawcy

C. Szkolenie

- 1. Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego)

2. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych

3. Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej

4. Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.

……………………..

data i podpis Wykonawcy