Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia

| Lp | rodzaj urządzenia | Nazwa producenta | Numer Katalogowy | J.m | Ilość sztuk | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto H=(FXG) | Kwota podatku VAT | Wartość Brutto J=(H+I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Respirator noworodkowy |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| 1 | Respirator do konwencjonalnej wentylacji oraz wentylacji w trybie HFO dla wcześniaków, noworodków i dzieci o wadze min. od 0,5 do 30 [kg] |
| 2 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 6,0 bar |
| 3 | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. Koszyk na akcesoria. |
| 4 | Waga respiratora bez stojaka – max. 20 kg |
| 5 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |
| 6 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego w wentylacji konwencjonalnej oraz HFO min. 150 minut. |
| TRYBY WENTYLACJI |  |
| 7 | CMV |
| 8 | SIMV |
| 9 | PTV lub SIPPV |
| 10 | NIPPV |
| 11 | nCPAP |
| 12 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną |
| 13 | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, SIMV oraz spontanicznej |
| 14 | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej |
| 15 | HFO |
| 16 | HFO + CMV |
| 17 | Westchnienia w trybie HFO |
| 18 | nHFO, w trybie nieinwazyjnym |
| 19 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów, np. typu Infant Flow |
| 20 | Wdech manualny |
| 21 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu |
| 22 | Funkcja tlenoterapii wysokimi przepływami z regulacją stężenia O2 i przepływu w zakresie min. 2 – 30 l/min przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta. |
| PARAMETRY REGULOWANE |  |
| 23 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min |
| 24 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml |
| 25 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s |
| 26 | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s |
| 27 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar |
| 28 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% |
| 29 | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O |
| 30 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar |
| 31 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min |
| 32 | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego |
| HFO – OSCYLACJE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |  |
| 33 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz |
| 34 | Ciśnienia DP min. od 4 do 90 mbar |
| 35 | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar |
| 36 | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 |
| 37 | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar |
| 38 | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. |
| 39 | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 120 odd/min. |
| HFO + CMV |  |
| 40 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min |
| 41 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s |
| 42 | Ciśnienie wdechu minimum od 0 do 65 mbar |
| 43 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar |
| 44 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz |
| 45 | Ciśnienie DP min. od 4 do 90 mbar |
| 46 | Możliwość włączenia HFO w fazie wdechowej i wydechowej |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |
| 47 | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali, rozdzielczość min. 1024 x 768. |
| 48 | Integralny pomiar stężenia tlenu |
| 49 | Całkowita częstość oddychania |
| 50 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta |
| 51 | Ciśnienie wdechowe (PIP) |
| 52 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) |
| 53 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) |
| 54 | Amplituda ciśnienia przy HFO (ΔP) |
| 55 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu |
| 56 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej |
| 57 | Przeciek |
| 58 | I:E lub Tinsp. |
| 59 | Podatność (C) |
| 60 | Oporność (R) |
| 61 | C20/C |
| 62 | DCO2 przy HFO |
| 63 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu |
| 64 | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ |
| 65 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych |
| 66 | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej |
| 67 | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu |
| 68 | Prezentacja na ekranie trendów mierzonych parametrów z min. 7 dni |
| 69 | Jednoczesna prezentacja na ekranie min. 6 trendów mierzonych parametrów |
| 70 | Funkcja przełączenia ekranu na tryb nocny |
| 71 | Możliwość rozbudowy o pomiar Et CO2 |
| 72 | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 |
| ALARMY |  |
| 73 | Braku zasilania w energię elektryczną |
| 74 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |
| 75 | Braku zasilania w tlen |
| 76 | Braku zasilania w powietrze |
| 77 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |
| 78 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |
| 79 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |
| 80 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta |
| 81 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |
| 82 | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. |
| 83 | Przecieku |
| INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |
| 84 | - Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu, czujnikiem temperatury, kablem do grzałki oraz 5 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków z podgrzewanym ramieniem wdechowym. Komora nawilżacza jednorazowa – 5 szt. |
| 85 | - Akcesoria do wentylacji nCPAP (Miniflow): - głowica CPAP: 10 szt., - końcówka donosowa: 11 szt. w różnych rozmiarach, - maseczki donosowe: 4 szt. w różnych rozmiarach, - czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka: 11 szt. w różnych rozmiarach |
| 86 | Nebulizator nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami intubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 5.0 µm. Przystosowany do podłączenia do noworodkowych układów oddechowych. |
| 87 | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) |
| 88 | Automatyczna kompensacja przecieków |
| 89 | Czujnik przepływu wielorazowy (do sterylizacji w autoklawie) – 1 szt. Możliwość stosowania czujników jednorazowych, w zestawie 3 szt. |
| 90 | Filtr bakteryjny wdechowy wielorazowego użytku – 2 szt. |
| 91 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta |
| 92 | Obsługa poprzez ekran dotykowy |
| 93 | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie |
| 94 | Noworodkowe płuco testowe |
| 95 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, RS232, VGA, Ethernet |

- Gwarancja, serwis.

| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy |
| --- | --- |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach tego samego bloku lub podzespołu. |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas trwającej więcej niż 7 dni roboczych naprawy warsztatowej lub u producenta. |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
| 10 | Dostarczenie kopii wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do używania zgodnie z przeznaczeniem. |

C. Wymagane czynności przeglądów eksploatacyjnych

| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |
| 3 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-2 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem |

D. Szkolenie

| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |
| --- | --- |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. |
| 4 | Dokonanie stosownych wpisów do paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

……………………

data i podpis Wykonawcy