Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna dla koncentratorów tlenu

Nazwa-typ aparatu :

Producent :

Rok produkcji (łączny czas eksploatacji w trakcie trwania 36 miesięcznej umowy nie może przekraczać 5 lat ):

WARUNKI GRANICZNE ( parametry wymagane)

Aby oferta została uznana za ważną w kolumnie nr 3  po prawej stronie tabeli należy słowem „TAK” potwierdzić spełnienie wymaganego warunku, a w wierszach, które odnoszą się do parametrów zdefiniowanych liczbowo wymagane jest podanie oferowanych wartości.

| Lp. | Parametry/funkcje - wymagane | TAK/Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Funkcja i parametry ogólne |  |
|  | Napięcie robocze – 230V ~ 50Hz |  |
|  | Pobór mocy - < 300 W |  |
|  | Poziom głośności - < 40 dB + system łagodzenia hałasu |  |
|  | Kontrola systemu ciśnień, strumień wyjścia od 0,5 – 5,0 L/min. |  |
|  | Kontrola stężenia tlenu , system sygnalizacji świetlnej ( 73%- 95%) |  |
|  | Alarm spadku stężenia tlenu < 85 % |  |
|  | Akcesoria: nawilżacz, kaniula tlenowa 5 m, 2 filtry zewnętrzne, bateria 9V. |  |

# WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

Aby oferta została uznana za ważną w kolumnie (nr 3 ) po prawej stronie tabeli należy słowem „TAK” potwierdzić spełnienie wymaganego warunku, a w wierszach, które odnoszą się do parametrów zdefiniowanych liczbowo wymagane jest podanie oferowanych wartości.

|  | #### Gwarancja i serwis | ###### TAK ###### (potwierdzenie spełnienia wymogu przez Wykonawcę)/ Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Pełna gwarancja na oferowane koncentratory tlenu obejmująca utrzymanie w 100% sprawności i gotowości koncentratorów do bieżącej pracy, liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do bieżącej eksploatacji oferowanych koncentratorów w ciągu całego okresu dzierżawy tj 36 m-cy Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów: - zużywalnych, - serwisowych, - eksploatacyjnych |  |
|  | ### W zakresie gwarancji wymagane przez producenta przeglądy okresowe w raz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres powyżej opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej |  |
|  | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji 48 godzin od zgłoszenia. Reakcja serwisu ma polegać na: - właściwej naprawie zakończonej usunięciem niesprawności, - podjęci naprawy, której nie udało się zakończyć, - diagnostyce systemu, która doprowadzi do zlokalizowania przyczyny niesprawności i zamówienia niezbędnych materiałów do naprawy, - innych działaniach skutkujących usunięciem niesprawności lub jej diagnozowaniem. |  |
|  | W przypadku, gdy okres niesprawności koncentratora przekracza 48 h Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy |  |
|  | Sprawowanie nadzoru na urządzeniami, wykonania przeglądów serwisowych w domu pacjenta minimum dwa razy w roku oraz wymiany filtrów. Raporty po wykonanych przeglądach i naprawach będą przesyłane do Zamawiającego – Sekcji Sprzętu Medycznego |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w ilości 2 szt. |  |
|  | ##### Szkolenia : |  |
|  | Szkolenie personelu pracownika ODLT w zakresie obsługi i eksploatacji koncentratorów. |  |
|  | Szkolenia pacjenta i/lub opiekuna w zakresie racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji koncentratorów pod względem medycznym i technicznym, przekazania pisemnej instrukcji obsługi oraz numeru telefonu awaryjnego do serwisu Wykonawcy |  |

.......................................................

data , podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy