| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia wykonawca) Uwaga!!! W przypadku, gdy w kolumnie (wymagane parametry) precyzuje wymóg słowami – „należy podać”, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania oferowanych parametrów. W pozostałych przypadkach dopuszcza się dla potwierdzenia oferowanego parametru wpisanie słowa „tak” lub „nie”, gdy parametr nie jest spełniony |
| --- | --- | --- |
| I | NOSZE GŁÓWNE Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję. |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji. |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do min. 90 stopni. |  |
|  | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. |  |
|  | Pneumatyczny, bezstopniowy system podnoszenia oparcia głowy, pleców, nóg i kolan uruchamiany jedną ręką. |  |
|  | Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |
|  | Cienki, niesprężynujący materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbującej krwi i płynów, odporny na środki dezynfekcyjne, poduszka anatomiczna. |  |
|  | Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne. |  |
|  | Składane poręcze boczne wzdłużnie, system obsługiwany jedną ręką. |  |
|  | Wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy. |  |
|  | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |
|  | Odblaskowe oznaczenia |  |
|  | Waga noszy do 23 kg (podać wagę noszy w kg). |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne noszy pow. 240 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg). |  |
|  | Nosze zgodne z normą PN EN 1865. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE |  |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |
|  | System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenia noszy nawet przez jedną osobę. |  |
|  | Szybki i łatwy system połączenia z noszami. |  |
|  | Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |
|  | Regulacja wysokości w min. 7 poziomach (podać ilość dostępnych poziomów). |  |
|  | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Odbojniki na goleniach. |  |
|  | Wyposażony w 4 duże koła o średnicy min. 200 mm, obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża (podać średnicę kółek). |  |
|  | 2 koła wyposażone w hamulce. |  |
|  | Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost. |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum 3 poziomach pochylenia. |  |
|  | Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg). |  |
|  | Waga transportera do 28 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865. |  |
|  | Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualną normą PN EN 1865-1 (podać wagę transportera w kg). |  |
|  | Deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789+A2:2015 oraz PN EN 1865:1+A1 2015 na oferowany system transportowy (nosze i transporter). Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE |  |
| III | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego, przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG. |  |
|  | Ścięty koniec od strony nóg ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach. |  |
|  | Wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża, bez pinów do wpięcia pasów karabińczykowych, umożliwiających pracę w ochronnych rękawicach. |  |
|  | Wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów. |  |
|  | Wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości kodowane kolorami. |  |
|  | Wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku, składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi. |  |
|  | Waga deski max 10 kg. |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne min 200kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg). |  |
|  | Pływalność dodatnia min 100 kg |  |
|  | Parametry: Szerokość w najwęższym miejscu od min 46 cm. Długość deski min 183 cm. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE |  |
| IV | PŁACHTA RATOWNICZA Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, torba do przenoszenia. |  |
|  | Wzmocnienia taśmą poprzecznie i wzdłużnie. |  |
|  | Minimum 10 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych po obwodzie (podać ilość uchwytów). |  |
|  | Udźwig min 250 kg. |  |
|  | Wymiary długość – minimum 200 cm, szerokość minimum 70 cm. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE |  |
| V | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY podać markę i model, załączyć folder |  |
|  | Zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu, ładowanie akumulatora, zasilanie akumulatorowe, czas pracy min. 50 min. (podać czas pracy na zasilaniu akumulatorowym w min.). |  |
|  | Uchwyt ścienny zgodny z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu, wskaźnik naładowania akumulatora. |  |
|  | Płynna regulacja siły ssania w zakresie min. od 3 do 80kPa (0-800 mBar), wydajność ssania min. 29 l/min, wyposażony w słój na wydzielinę o poj. min 800 ml, wielorazowy. |  |
|  | Waga ssaka max 5 kg (podać wagę ssaka w kg). |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE |  |
| VI | NEBULIZATOR Podać markę i model, załączyć folder |  |
| VII | TORBA RATOWNICZA podać markę i model, załączyć folder |  |
|  | Wykonana z Cordury, uchwyt do przenoszenia w ręku, pasek na ramię o regulowanej długości, oznaczona na zewnątrz odblaskowymi taśmami. |  |
|  | Co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne, liczne przegrody, kieszenie i uchwyty wewnętrzne. |  |
|  | Usztywnienie zabezpieczające przed uszkodzeniem sprzętu znajdującego się w torbie. |  |
|  | Wyposażenie torby: ampularium, torebka na zestaw intubacyjny, dwie dodatkowe torebki. |  |
|  | Wymiary minimalne torby: 50x30x32 cm. |  |
| VIII | MATERAC ORTOPEDYCZNY DLA DOROSŁYCH Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Zbudowany z pokrycia zmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, nie absorbującego wydzielin i płynów. Posiadający min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta, min. 4 uchwyty transportowe na krótszym boku. |  |
|  | Wyposażony w dodatkową, dopinaną podłogę ochronną zabezpieczające przed uszkodzeniem posiadającą min 8 uchwytów (podać ilość uchwytów). |  |
|  | System pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta. Przenikliwy dla promieni X. |  |
|  | W komplecie torba transportowa na materac, pompka umożliwiająca odciąganie i wtłaczanie powietrza do materaca, zestaw naprawczy z łatami i klejem. |  |
|  | Wymiary: min. 230 cm x 80cm. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE |  |
| IX | KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Kamizelka pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, zmywalnym, odpornego na środki dezynfekujące. |  |
|  | Kamizelka wyposażona w wbudowane uchwyty transportowe (podać ilość uchwytów). |  |
|  | Wyposażenie: komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorami, poduszka wypełniająca krzywizny ciała, paski stabilizujące minimum 2 sztuki, pokrowiec ochronny. |  |
|  | Kamizelka przezierna dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG. |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne minimum 200 kg. |  |
|  | Waga kamizelki - maksimum 4 kg. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| X | ZESTAW KOŁNIERZY ORTOPEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH – 3 szt. Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Uniwersalny, z regulacją ustawienia żuchwy w min. 3 pozycjach, z dostępem do tętnic szyjnych, prześwietlany dla promieni X. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XI | ZESTAW KOŁNIERZY ORTOPEDYCZNYCH DLA DZIECI – 3 szt. Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Uniwersalny, z regulacją ustawienia żuchwy w min. 3 pozycjach, z dostępem do tętnic szyjnych, prześwietlany dla promieni X. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XII | ZESTAW SZYN TYPU KRAMER Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Zestaw 14 szyn typu Kramer w pełnej rozmiarówce w obszyciu z tworzywa sztucznego z torbą transportową. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XIII | SSAK RĘCZNY Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Ssak mechaniczny, ręczny z pojemnikiem na treść dla dorosłych i dzieci. Obudowa pompy – tworzywo ABS. Wydajność min 20 l/min. Podciśnienie max 550 mmHg. Pojemność pojemnika około 300 ml. System wyboru trybu pracy: dorosły/dziecko. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XIV | PULSOKSYMETR Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny z możliwością zastosowania u dorosłych, dzieci i noworodków. |  |
|  | Wyświetlacz LCD podświetlany, 3-cyfrowy, 10-segmentowy, ustawienie podświetlenie ekranu, funkcja automatycznego wyłączania. |  |
|  | Długa praca na bateriach. Min 45 godz. (podać czas pracy na bateriach). Baterie ogólnodostępne w sklepach. |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z czujnikami Nellcor typu Oximax oraz DB9 |  |
|  | System alarmów. |  |
|  | Wyświetlane parametry, min. SpO2, PR, fala i słupek PLETH, niski poziom naładowania baterii, błędy, trendy SpO2 i PR, zegar. |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 od 0 do 100%, rozdzielczość 1%, dokładność 70%-100% +/-2% dla dorosłych, +/-3% dla dzieci |  |
|  | Częstość pomiaru pulsu 30-254 ud/min |  |
|  | Pamięć do 300 godzin danych z pomiaru. |  |
|  | Waga max 220 g, wymiary max 16x7x4 cm. |  |
|  | Zestaw zawiera: pulsoksymetr, czujniki wielorazowego użytku dla dorosłych, pediatryczny, noworodkowy, torba transportowa, zestaw baterii. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE. |  |
| XV | ZESTAW LARYNGOSKOPÓW DLA DOROSŁYCH I DZIECI Podać markę i model, załączyć folder |  |
|  | Oświetlenie typu LED, zielony standard, łopatki ze stali szlachetnej, jednoczęściowe. |  |
|  | Zestaw składający się z: - rękojeść – 1 szt. - łyżka typu Macintosh roz.1 – 1 szt. - łyżka typu Macintosh roz.2 – 1 szt. - łyżka typu Macintosh roz.3 – 1 szt. - łyżka typu Macintosh roz.4 – 1 szt. - rękojeść – 1 szt. - łyżka typu Miller roz.00 – 1 szt. - łyżka typu Miller roz.0 – 1 szt. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XVI | POMPA INFUZYJNA Podać markę i model, załączyć folder |  |
|  | Jednostrzykawkowa, przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych, dzieci i noworodków ambulansem. Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230v i 12v a ambulansie, w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania. Komunikaty na wyświetlaczu w j.polskim. Klawiatura alfanumeryczna. Pompa skalibrowana do pracy z strzykawkami różnych producentów o objętościach od 5 ml do 50/60 ml. Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. Programowanie: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu. Czas pracy z akumulatora min. 15h przy przepływie 5ml/h. Funkcje: bolus, programowany próg ciśnienia okluzji, KVO. Uchwyt umożliwiający zamontowanie pompy. System alarmów, waga do 2,9 kg. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE. |  |
| XVII | MANKIET DO CIŚNIENIOWEGO PODAWANIA PŁYNÓW Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych, wyposażony w manometr z podziałką milimetrową, z możliwością zawieszenia całego zestawu. Mieści torby na płyny infuzyjne o pojemności 500 ml i 1000 ml. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XVIII | TORBA NA ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY – 2 szt. Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Wykonana z Cordury, uchwyt do przenoszenia w ręku, pasek na ramię o regulowanej długości, oznaczona na zewnątrz odblaskowymi taśmami. Po otwarciu możliwy natychmiastowy dostęp do wszystkich elementów. |  |
|  | Min. Wymiary torby 40x15x25 cm. |  |
| XIX | TERMOMETR DO POMIARU TEMERATURY GŁĘBOKIEJ Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Przeznaczony do pomiaru temp. W uchu osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, wyposażony w podgrzewaną końcówkę mającą zapewnić wysoką dokładność pomiaru, duży wyświetlacz, zasilany bateryjnie, krótki czas pomiaru, około 3 sek., pomiar przy zastosowaniu jednorazowych osłonek, w komplecie min 800 szt. osłonek. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE. |  |
| XX | KASK OCHRONNY – 3 SZT Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Kask spełniający wymagania normy dla tego typu wyposażenia ambulansu. |  |
| XXI | LATARKA DIAGNOSTYCZNA ALUMINIOWA Podać markę i model, załączyć folder. |  |
| XXII | RESPIRATOR DO TERAPII ODDECHOWEJ w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN EN 749-3. Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatycznie lub pneumatyczno-bateryjnie. |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci. |  |
|  | Zestaw zawiera respirator, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, maskę nr 5, 3 szt. przewód pacjenta, 3 szt. zawór pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP, zastawka PEEP. |  |
|  | Autotest sprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu urządzenia. |  |
|  | Wyposażony w metronom. |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV lub równoważny. |  |
|  | Tryb wentylacji DEMAND lub równoważny. |  |
|  | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika. |  |
|  | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji. |  |
|  | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta. |  |
|  | Wyposażony w wbudowany manometr słupkowy i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa z regulacją na min 2 poziomach 20 i 45 mbar. |  |
|  | Zintegrowana regulacja częstości i objętości oddychania. |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 65 – 950 ml pojedynczego oddechu |  |
|  | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 10-24 oddechów/ min |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym alarm rozładowania baterii, niesprawności systemu. |  |
|  | Zasilanie bateryjne w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym min 1 rok. |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar. |  |
|  | Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C. |  |
|  | Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C. |  |
|  | Zastawka PEEP regulowana w zakresie min 5-20 cm H2O |  |
|  | Rozmiary maksymalne 12 x 15 x 10 cm |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie minimum od -15 C do +55 C |  |
|  | Waga max 0,6 kg |  |
|  | Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami normy PN EN 1789 |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć instrukcję obsługi potwierdzającą oferowane parametry oraz deklarację zgodności CE. |  |
| XXIII | WORKI DO RESUCYTACJI – 2 szt. 1 szt. zestaw krążeniowo-oddechowy dla dorosłych i 1 szt. dla dzieci z kompletem masek. Podać markę i model, załączyć folder |  |
|  | Worek posiadający podwójną ścianę, nie zawierający lateksu, wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównywanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach, nawet gdy jest mokry lub gdy jest używany przez osoby o małych dłoniach. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| XXIV | UPRZĄŻ PEDIATRYCZNA DO NOSZY Podać markę i model, załączyć folder. |  |
|  | Zestaw pasów lub uprzęży służące do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej. |  |
|  | Zestaw pasów służących do zamocowania do noszy. |  |
|  | Podczas dostawy dołączyć deklarację zgodności CE. |  |
| Termin gwarancji na w/w sprzęt - min. 36 miesięcy |  |  |

Niespełnienie powyższych wymagań / parametrów spowoduje odrzucenie oferty           Do  sprzętu medycznego (tam gdzie jest to wymagane prawem) musi być dostarczony certyfikat lub deklaracja zgodności z Polskimi Normami zharmonizowanymi.

..............................................

data, podpis Wykonawcy lub   upoważnionego                                                                                               Przedstawiciela Wykonawcy