Załącznik nr 9 do SIWZ                   	 PAKIET nr 9

DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ KARDIOWERSJI

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 2

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
| 2 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 5,7’’ | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 5 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 200 J | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | TAK |  |
| 8 | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J: max. 7 sekund | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
| 10 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi PRC 2015 | TAK |  |
| 11 | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 1 do 200 J | TAK |  |
| 12 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 1 do 200J | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 14 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozładowania defibrylatora poprzez naciśnięcie stosownego przycisku na defibrylatorze lub na łyżkach zewnętrznych | TAK |  |
| 16 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 18 | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 19 | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30-300 B/min. | TAK |  |
| 20 | b. Wzmocnienie sygnału: x0,5; x1; x2; x3 cm/mV lub AUTO | TAK |  |
| 21 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna: | TAK |  |
| 22 | a. Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
| 23 | b. Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 10 do 140 mA | TAK |  |
| 24 | c. Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |
| 25 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 26 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 27 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
| 28 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 2 krzywych | TAK |  |
| 29 | Archiwizacja danych: do 350 epizodów lub 100 odcinków EKG lub 8-godzinny ciągły zapis 2 krzywych EKG | TAK |  |
| 30 | Eksport danych za pomocą: pamięci typu Pendrive dowolnej karty pamięci, połączenia Wi-Fi lub innego nośnika elektronicznego | TAK |  |
| 31 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin | TAK |  |
| 32 | Urządzenie posiada możliwość podłączenia uniwersalnych łyżek defibrylacyjych dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 33 | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 34 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | TAK |  |
| 35 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
| 36 | Możliwość wykonania do 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
| 37 | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | TAK |  |
| 38 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami: max. 8 kg | TAK |  |
| 39 | Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia elektrod wielofunkcyjnych współpracujących z posiadanymi defibrylatorami firmy ZOLL | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy