Załącznik nr 12 do SIWZ                   	 PAKIET nr 12

ELEKTROKARDIOGRAF Z MONITOREM

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 3

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 12-kanałowy. Jednoczesna rejestracja 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 4 | Wyraźny, czytelny wskaźnik zasilania aparatu z akumulatora lub z sieci | TAK |  |
| 5 | Waga aparatu z wbudowanym akumulatorem max. 5 kg | TAK |  |
| 6 | Wymiar ekranu: min.5” | TAK |  |
| 7 | Ekran graficzny, dotykowy LCD z możliwością podglądu 3 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 8 | Rozdzielczość ekranu min. 320 x 240 punktów | TAK |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 10 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 11 | Drukarka termiczna, Szerokość papieru 110 lub 112 lub 210 mm | TAK |  |
| 12 | Prędkość przesuwu papieru min. 5; 10 (lub 12,5); 25; 50 mm/s | TAK |  |
| 13 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 14 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 6, 12 | TAK |  |
| 15 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty | TAK |  |
| 16 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 17 | Czułość min. 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | TAK |  |
| 18 | Filtr zakłóceń sieciowych 50-60 Hz | TAK |  |
| 19 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25; 35 Hz | TAK |  |
| 20 | Filtry izolinii | TAK |  |
| 21 | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 22 | Baza danych minimum 10 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 23 | Pasmo przenoszenia min. 0,01 – 250 Hz | TAK |  |
| 24 | Praca na baterii min. 3h | TAK |  |
| 25 | Praca w trybie Auto i Manual | TAK |  |
| 26 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 27 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 28 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna) | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG – możliwość transmisji zapisu EKG do komputera | TAK |  |
| 31 | Wózek na wyposażeniu aparatu (aparat trwale zamontowany do wózka). Wózek wyposażony w półkę/kosz na akcesoria i ramie (ruchomy wysięgnik) do zamocowania kabla EKG | TAK |  |
| 32 | W zestawie z aparatem Kabel EKG, komplet elektrod, żel i papier termoczuły | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy