Załącznik nr 11 do SIWZ                   	 PAKIET nr 11

RESUSCYTATOR  UNIWERSALNY

(URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ)

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 2 | Częstość kompresji zawarta w zakresie 95 – 105 uciśnięć na minutę | TAK |  |
| 3 | Temperatura pracy w przedziale 0°C do + 40°C |  |  |
| 4 | Głębokość kompresji: w zakresie 4 - 5 cm | TAK |  |
| 5 | Siła kompresji między 530 a 600 N | TAK |  |
| 6 | Tryby uciskania: 30:2 oraz uściski ciągłe |  |  |
| 7 | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie. | TAK |  |
| 8 | Źródło zasilania: | TAK |  |
| 9 | - akumulator litowo-jonowo-polimerowy ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz | TAK |  |
| 10 | - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) | TAK |  |
| 11 | - zasilanie 230 VAC | TAK |  |
| 12 | Czas ładowania baterii: poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22°C) | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora 45 min. oraz dodatkowo w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń | TAK |  |
| 14 | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki. | TAK |  |
| 15 | Ciężar urządzenia (z baterią): max. 8 kg |  |  |
| 16 | Klasyfikacja IP wg IEC60529: IP43 |  |  |

Lub

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – parametry główne | TAK |  |
| 2 | Głębokość i częstość kompresji w całym zakresie pomiarowym zgodnie z wytycznymi ERC: Głębokość: od 5 do 6 cm Częstość: 100-120 ucisków/min. Gwarantowane poprawne działanie dla całego zakresu pomiarowego wytycznych ERC. | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
| 4 | Tryby pracy: - 30:2 - ciągły | TAK |  |
| 5 | Uniesienia tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacji pacjenta. | TAK |  |
| 6 | Regulacja głębokości ucisku w trybach 30:2 i ciągłym w czasie rzeczywistym w celu zabezpieczenia przed urazami i pogłębieniem już istniejących | TAK |  |
| 7 | Atraumatyczny dobór mocy zabezpieczający przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | TAK |  |
| 8 | Waga urządzenia z baterią - max 8 kg | TAK |  |
| 9 | Masaż pacjentów otyłych z szerokością klatki powyżej 47 cm | TAK |  |
| 10 | Klasa odporności min. IP44. > IP 44 | TAK |  |
| 11 | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. | TAK |  |
| 12 | Działanie w pełni elektryczne | TAK |  |
| 13 | Źródła zasilania: - akumulator LiPo - zasilanie urządzenia z DC w zakresie min. 12-28V (ze ściany karetki) - zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC | TAK |  |
| 15 | Czas pracy na jednym akumulatorze min. 90 min. | TAK |  |
| 16 | Wskaźnik naładowania baterii | TAK |  |
| 17 | Czas ładowania akumulatora od 0-do100% bez względu na rodzaj zasilania 12 V lub 220-240V 0-100% - max 2,5 h | TAK |  |
| 18 | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii | TAK |  |
| 19 | Możliwość przeniesienia danych o parametrach prowadzonej resuscytacji z pamięci urządzenia na komputer | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
| 20 | - Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - Torba lub plecak wykonana z materiału typu PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji , wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach lub ręce), oraz wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka. - Deska pod plecy - Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową - Ładowarka sieciowa - Kabel zasilający 230 V - Bateria szt. 2 | TAK |  |
| 21 | Opcjonalnie: wspomaganie rozprężenia klatki piersiowej poprzez przyspieszenie fazy relaksacji | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
| 23 | Zgodność z normą PN EN 1789 | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy