Załącznik nr 18 do SIWZ                   	     PAKIET nr 18

ULTRASONOGRAF

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – najnowsza wersja z 2017 lub 2018 roku lub najnowsza rewizja 2016-2017 | TAK |  |
| 4 | Przetwornik 8-bitowy | TAK |  |
| 5 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych: min. 20 000 | TAK |  |
| 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych: min. 20 000 | TAK |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
| 9 | Dynamika systemu: min.170 dB | TAK |  |
| 10 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali | TAK |  |
| 11 | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, łatwy do dezynfekcji i zmywania | TAK |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 15 MHz. | TAK |  |
| 13 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 1000 klatek. | TAK |  |
| 14 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
| 15 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 500 klatek | TAK |  |
| 16 | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego: min. 1 - 30 cm | TAK |  |
| 17 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
| 18 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół | TAK |  |
| 19 | Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 20 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min. - B, - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
| 21 | FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek. | TAK |  |
| 22 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 100 obrazów/sek. | TAK |  |
| 23 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne do 3 pasm częstotliwości | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), HPRF PWD | TAK |  |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 28 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 18 mm | TAK |  |
| 29 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni z automatyczną korekcją kąta za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 31 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 5,0 m/sek | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
| 35 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 36 | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
| 37 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 38 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych o regulowanym kącie w zakresie min. 5-15 stopni | TAK |  |
| 39 | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku i spektrum dopplerowskiego (przesunięcie linii bazowej, zmiana zakresu prędkości) | TAK |  |
| 40 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
| 41 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 4 mapy | TAK |  |
| 42 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
| 43 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x5 | TAK |  |
| 44 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x5 | TAK |  |
| 45 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 6 | TAK |  |
| 46 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 47 | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |
| 48 | Podświetlane klawisze | TAK |  |
| 49 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
| 50 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 51 | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Urologicznych - Kardiologicznych - Naczyniowych | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 52 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
| 53 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
| 54 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW | TAK |  |
| 55 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 56 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| 57 | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  |
| 58 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 59 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 60 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| 61 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| 62 | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii szerokopasmowej) | TAK |  |
| 63 | Głowica elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
| 64 | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
| 65 | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
| 66 | Kąt skanowania min. 65 st. | TAK |  |
| 67 | Obrazowanie harmoniczne min. 2 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 68 | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
| 69 | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz. | TAK |  |
| 70 | Liczba elementów: min. 120 | TAK |  |
| 71 | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
| 72 | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 73 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczna Phased Array 2,0 - 4,0 MHz, kąt 90 st., min. 64 elementy, obrazowanie harmoniczne min. 2 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym min. 1 kursor (linia prosta) | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy