Część zamówienia Nr 10                    Myjka dezynfektor

Opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 18 do SIWZ)

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ładowane od przodu, realizujące opróżnianie, mycie, płukanie dezynfekcję i suszenie naczyń | TAK |  |
| 2 | Wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
| 3 | Pełna gwarancja higieny osiągana przez dezynfekcję termiczną o wartości Ao zgodnie z PN/EN ISO 15883-3 | TAK |  |
| 4 | Wielofunkcyjny, wymienny uchwyt na myte naczynia gwarantujący skuteczne mycie basenów (pokazanych w Załączniku do niniejszej specyfikacji) i kaczek oraz ewentualnie innych naczyń. Wymiana uchwytu bez konieczności stosowania narzędzi | TAK |  |
| 5 | Wymagana jest możliwość stosowania środków do nabłyszczania i zmiękczania różnych producentów (minimum 4-ch). Możliwość stosowania roztworów o ph kwaśnym. | TAK |  |
| 6 | Automatyczne przechylenie i opróżnianie naczyń po zamknięciu drzwi komory | TAK |  |
| 7 | Wykonanie komory roboczej i innych zbiorników ze stali nierdzewnej o grubości co najmniej 1 mm | TAK |  |
| 8 | Automatyczne dozowanie wykorzystywanych środków zapewniające skuteczne mycie i zapobiegające osadzaniu się kamienia w myjni | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja stojąca. Montaż na posadzce. Wymiary: szerokość max. 510mm, głębokość max. 510mm, wysokość max. 1800mm | TAK |  |
| 10 | Łatwy dostęp do stref wymagających konserwacji i serwisowania | TAK |  |
| 11 | Komora bez ostrych krawędzi i narożników, konstrukcja umożliwiająca samooczyszczanie się i samodezynfekcję komory | TAK |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w automatyczny system schładzania naczyń strumieniem przefiltrowanego powietrza. Po zakończeniu cyklu pracy naczynia mają spełniać warunki suszenia określone w normie PN EN ISO 15883-1 (mają być schłodzone, suche i bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń) | TAK |  |
| 13 | Sterowanie elektroniczne za pomocą sterownika mikrokomputerowego, zróżnicowanie programów myjących (minimalny, standardowy i intensywny). 14. Najdłuższy program nie może przekraczać czasu 8 min. | TAK |  |
| 14 | Prosta obsługa i wyświetlanie komunikatów ważnych dla obsługi i serwisu urządzenia. Ekran wyświetlający informacje w języku polskim, niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia oraz wartość Ao podczas procesu dezynfekcji. | TAK |  |
| 15 | System dysz myjących o różnej intensywności, zapewniających skuteczność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się mycia za pomocą ramion obrotowych. Wymagana technologia zapewniająca najwyższą skuteczność czyszczenia wewnątrz naczynia. | TAK |  |
| 16 | Drzwi komory wyposażone w system uszczelnienia nie dopuszczający do najmniejszych przecieków pary wodnej z urządzenia podczas wszystkich faz jego pracy. Odprowadzanie pary w procesie suszenia do kanalizacji. | TAK |  |
| 17 | Natychmiastowa informacja alarmowa (dźwiękowa i świetlna) o zaistniałych błędach | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykorzystania typowych przyłączy elektrycznych i hydraulicznych. Podejście podłogowe rurą PCV fi 100mm. Przyłącza wody ½” wężem elastycznym. W miarę potrzeb - szczegóły przyłączy do uzgodnienia z Dziełem Technicznym (tel. 55/2395901) i Energetycznym (tel. 55/2395956) | TAK |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne: trójfazowe 3N PE~400V, 50Hz; max. 5kW; 3x16A | TAK |  |
| 20 | Stopień ochrony przeciwporażeniowej i klasa bezpieczeństwa: zgodnie z wymaganymi przepisami | TAK |  |
| 21 | Optymalne zużycie energii elektrycznej | TAK |  |
| 22 | Optymalne zużycie wody | TAK |  |
| 23 | Preparat myjący z funkcją odkamieniania w ilości umożliwiającej wykonanie 5 000 cykli pracy. | TAK |  |
| 24 | Z urządzeniem należy dostarczyć: a. baseny - 10 szt.; b. kaczki męskie - 10 szt.; c. miska nerkowata - 10 szt. Powyższy sprzęt wykonany z tworzywa sztucznego, gładkiego, odpornego na działanie wysokich temperatur i środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy