Część zamówienia Nr 7

RESPIRATOR SZPITALNY

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 15 do SIWZ)

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu | TAK |  |
| 2 | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | TAK |  |
| 3 | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej | TAK |  |
| 5 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej | TAK |  |
| 7 | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 8 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
| 9 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG) | TAK |  |
| 10 | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi | TAK |  |
| 11 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
| 12 | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV | TAK |  |
| 13 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. | TAK |  |
| 14 | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV | TAK |  |
| 15 | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie | TAK |  |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
| 17 | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 50 1/min | TAK |  |
| 18 | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 1500 ml | TAK |  |
| 19 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar | TAK |  |
| 20 | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 4 - 20 mbar | TAK |  |
| 21 | Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 8,0 sek. | TAK |  |
| 22 | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
| 23 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
| 24 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 25 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 26 | Całkowita wentylacja minutowa | TAK |  |
| 27 | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku | TAK |  |
| 28 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 29 | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego | TAK |  |
| 30 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
| 31 | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator | TAK |  |
| 32 | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: 1) ciśnienie w funkcji czasu 2) przepływ w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 33 | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej | TAK |  |
| 34 | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe | TAK |  |
| 35 | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
| 36 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |
| 37 | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia | TAK |  |
| 38 | Regulowana głośność alarmów | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 39 | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. | TAK |  |
| 40 | Hałas w czasie pracy nie większy niż 40 dBA | TAK |  |
| 41 | Zasilanie awaryjne na min. 60 min. pracy | TAK |  |
| 42 | Wyjście zewnętrzne sygnalizacji alarmów i przywołania pielęgniarki | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy