Część zamówienia Nr 8

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 16 do SIWZ)

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
| 4 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa I lub II, typ CF | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora < 6 godzin | TAK |  |
| 8 | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 10 | Pompa wyposażona w wewnętrzny zasilacz zintegrowany w obudowie pompy | TAK |  |
| 11 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę | TAK |  |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  |
| 12 | Mocowanie strzykawki od czoła pompy | TAK |  |
| 13 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
| 14 | praca ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
| 15 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |
| 17 | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 18 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
| 19 | Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h | TAK |  |
| 20 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
| 21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
| 22 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
| 23 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |
| 24 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – minimum 17 poziomów | TAK |  |
| 25 | Funkcja wypełnienia linii: min. 2 tryby | TAK |  |
|  | Funkcja KVO |  |  |
| 26 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | TAK |  |
| 27 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin z możliwością automatycznego wznowienia infuzji. | TAK |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
| 28 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
| 29 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
| 30 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
| 31 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
| 33 | Biblioteka leków, min. 40 leków z opcją rozszerzenia listy | TAK |  |
|  | Układ alarmów |  |  |
| 34 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 35 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 36 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 37 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 38 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 39 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 40 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 41 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 42 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
| 43 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
| 44 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 45 | Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB, wi-fi | TAK |  |
| 46 | Możliwość łączenia i przenoszenia w zestawach po 2min. sztuki. | TAK |  |
| 47 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. | TAK |  |
| 48 | Stelaż dopasowany do ilości mocowanych pomp | TAK |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy