Załącznik nr 30 do SIWZ                   	     PAKIET nr 30

MOBILNY  APARAT  RTG

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 1

A. Graniczne parametry techniczno - użytkowe

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | tak |  |
| 4 | Rok produkcji- aparat fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych | tak, podać |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 5 | Napięcie zasilania: 230V; 50 Hz +/- 10% | tak |  |
| 6 | Moc generatora: ≥ 30 kW | tak |  |
| 7 | Zakres regulacji wysokiego napięcia: min. 50-120 kV | tak, podać |  |
| 8 | Częstotliwość generatora: ≥ 50 kHz | tak |  |
| 9 | Minimalny czas ekspozycji: ≤ 4 ms | tak, podać |  |
| 10 | Możliwość pracy w tym wykonania ekspozycji zdjęciowej poprzez akumulatorowe zasilanie generatora | tak |  |
| 11 | Programy anatomiczne | tak, podać |  |
| 12 | Szerokość aparatu: ≤ 60 cm | Tak, podać |  |
| 13 | Zakres obrotu kolimatora: min. 180o | tak, podać |  |
| 14 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej: min. 180o | tak, podać |  |
| 15 | Rotacja ramienia wokół osi pionowej: min. 250o | tak, podać |  |
| 16 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | tak |  |
| 17 | Wielkość dużego ogniska: ≤ 1,3 mm | tak, podać |  |
| 18 | Wielkość małego ogniska: ≤ 0,6 mm | tak, podać |  |
| 19 | Pojemność cieplna anody: ≥ 140 kHU | tak, podać |  |
| 20 | Prędkość obrotów anody: ≥ 3000 obr./min. | tak, podać |  |
| 21 | Oświetlenie diodowe lub halogenowe pola ekspozycji | tak |  |
| 22 | Wysokość aparatu złożonego do transportu: ≤ 195 cm . Zamawiający dopuszcza aparat z kolumną składaną o wysokości nie przekraczającej 140 cm, która spełnia wymóg max. wysokości ogniska od podłogi ≥ 200 cm | tak, podać |  |
| 23 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | tak |  |
| 24 | Możliwość pokonywania wzniesień: min. 5˚ | tak, podać |  |
| 25 | Przewodowy i bezprzewodowy włącznik ekspozycji | tak |  |
| 26 | Obsługa systemu obrazowego z monitora dotykowego konsoli zintegrowanego z aparatem | tak |  |
| 27 | Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 15” | tak, podać |  |
| 28 | Liczba obrazów zapamiętywanych na dysku twardym (w pełnej matrycy): ≥ 2000 obrazów | tak, podać |  |
| 29 | Regulacja okna obrazu | tak |  |
| 30 | Powiększanie obrazu (zoom) | tak |  |
| 31 | Obrót obrazu | tak |  |
| 32 | Wyświetlanie znaczników | tak |  |
| 33 | Inne funkcje obróbki obrazów | tak, podać |  |
| 34 | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | tak |  |
| 35 | Detektor Cyfrowy o wymiarach min 35x43 | tak, podać |  |
| 36 | DQE min 65% | tak, podać |  |
| 37 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe | tak, wymienić i opisać poszczególne funkcje |  |
| 38 | W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS oraz RIS | tak, opisać |  |
| 39 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | tak, opisać |  |
| 40 | Wykonanie na koszt dostawcy testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych obu aparatów aparatu przez jednostkę uprawnioną po instalacji aparatu RTG. | tak, opisać |  |
| 41 | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty | tak |  |
| 42 | Urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi (w ramach oferty Wykonawca dokona stosownej konfiguracji dostarczanych urządzeń) | tak |  |
| 43 | Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | tak |  |
| 44 | Zamawiający będzie wymagał monitorowania dawki zgodnie z dyrektywa unijną i krajowymi regulacjami wewnętrznymi oraz raportowania dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | tak |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Zamawiający zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps ze stałym adresem IP oraz urządzeniem sieciowym umożliwiającym zestawienie tunelu VPN. Zamawiający podpisze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych według własnego wzoru. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 6 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 6 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę z lokalizacją w Polsce, gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

F. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy