Załącznik nr 4 do SIWZ                   	 PAKIET nr 4

RESPIRATOR  SZPITALNY

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 2

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 4kg IBW | TAK |  |
| 3 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |
| 4 | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 40 kg | TAK |  |
| 5 | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 80 minut | TAK |  |
| 7 | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | TAK |  |
| 8 | Tryby wentylacji | TAK |  |
| 9 | CMV | TAK |  |
| 10 | PCV | TAK |  |
| 11 | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |
| 12 | SIMV | TAK |  |
| 13 | APRV/DuoPAP | TAK |  |
| 14 | NIV | TAK |  |
| 15 | Parametry nastawialne: | TAK |  |
| 16 | Częstość oddechów: 3-80 odd/min | TAK |  |
| 17 | Objętość wdechowa: 20 - 2000 ml | TAK |  |
| 18 | PEEP/CPAP: 0 1-35 cmH2O | TAK |  |
| 19 | Stężenie tlenu: 21-100% | TAK |  |
| 20 | Stosunek I:E: 1:9 do 4:1 | TAK |  |
| 21 | Czas wdechu: 0.25 do 10,0 sek | TAK |  |
| 22 | Wyzwalanie przepływem: 1 do 9 l/min | TAK |  |
| 23 | Ciśnienie wdechu: 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
| 24 | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
| 25 | Czas narastania ciśnienia: 0 – 500 ms | TAK |  |
| 26 | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 10 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
| 27 | Przepływ szczytowy spontaniczny >200 l/min | TAK |  |
| 28 | Regulowany czas bezdechu | TAK |  |
| 29 | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | TAK |  |
| 30 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
| 31 | Minimalne ciśnienie | TAK |  |
| 32 | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
| 33 | Średnie ciśnienie | TAK |  |
| 34 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 35 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 36 | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
| 37 | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
| 38 | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
| 39 | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
| 40 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 41 | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
| 42 | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 43 | % objętość przecieku lub objętość minutowa przecieku | TAK |  |
| 44 | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
| 45 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 46 | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 47 | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 48 | Czas wdechu i wydechu lub monitorowanie nastawionych parametrów | TAK |  |
| 49 | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
| 50 | Index dyszenia RSB | TAK |  |
| 51 | PO.1 | TAK |  |
| 52 | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP lub NIF | TAK |  |
| 53 | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
| 54 | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
| 55 | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
| 56 | Wdechowy opór przepływu Rinsp. Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar oporności płuc bazujący na średnim pomiarze oporów wdechowych i wydechowych w drogach oddechowych pacjenta mierzony podczas cyklu oddechowego | TAK |  |
| 57 | AutoPEEP | TAK |  |
| 58 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
| 59 | Trendy mierzonych parametrów min. 24 godzinne | TAK |  |
| 60 | Pętle oddechowe | TAK |  |
| 61 | Pamięć do 200 zdarzeń | TAK |  |
| 62 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| 63 | Alarmy | TAK |  |
| 64 | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
| 65 | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 66 | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 67 | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 68 | Czasu bezdechu | TAK |  |
| 69 | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
| 70 | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| 71 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
| 72 | Sensora przepływu | TAK |  |
| 73 | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 74 | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
| 75 | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
| 76 | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
| 77 | Inne funkcje i wyposażenie | TAK |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego | TAK |  |
| 79 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| 80 | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
| 81 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
| 82 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
| 83 | Kompletny jednorazowy układ oddechowy 20 szt. Dopuszcza się czujnik przepływu wielorazowego użytku i jest wbudowany w moduł wydechowy | TAK |  |
| 84 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 85 | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | TAK |  |
| 86 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | TAK |  |
| 87 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | TAK |  |
| 88 | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel. Zamawiający dopuści do przetargu respirator posiadający wentylację zabezpieczającą przy bezdechu w następujących trybach: VCV, PCV, P-AC, V-AC, VC-SIMV, PC-SIMV | TAK |  |
| 89 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | TAK |  |
| 90 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy