Załącznik nr 5 do SIWZ                   	 PAKIET nr 5

KARDIOMONITOR I

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 8 kg. | TAK |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli lub 1280x800 pikseli | TAK |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 5 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże, czytelne znaki | TAK |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Zapamiętywanie co najmniej 100 20 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | TAK |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (Spo2) - Ciśnienie tętnicze, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - Temperatura (T1,T2,TD) - CO2 - Ciśnienie żylne, metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
| 9 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 10 | Zakres częstości rytmu serca: minimum (30÷300) bpm | TAK |  |
| 11 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 5% | TAK |  |
| 13 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | TAK |  |
| 14 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 15 | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto lub wzmocnienie: 0,5x; 1x; 2x; 4x; | TAK |  |
| 16 | Sygnalizacja braku połączenia elektrod | TAK |  |
| 17 | Analiza odchylenia odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
| 18 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w postaci wartości oraz w formie graficznej, z możliwością ręcznego ustawiania punktu ISO oraz J | TAK |  |
| 19 | Analiza arytmii co najmniej 20 15 kategorii w tym z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |
| 20 | Pomiar oddechów (RESP) | TAK |  |
| 21 | Impedancyjna metoda pomiaru | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru: minimum 5÷120 oddechów /min. | TAK |  |
| 23 | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-5 oddech /min. | TAK |  |
| 24 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK |  |
| 25 | Pomiar saturacji (SpO2) | TAK |  |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji: (0 1÷100)% | TAK |  |
| 27 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (30÷250)/min. | TAK |  |
| 28 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
| 29 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
| 30 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 31 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | TAK |  |
| 32 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK |  |
| 33 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
| 34 | Tryb pomiaru: - Auto - Ręczny | TAK |  |
| 35 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1 2 ÷120 minut | TAK |  |
| 36 | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
| 37 | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C | TAK |  |
| 38 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C | TAK |  |
| 39 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 40 | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym | TAK |  |
| 41 | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 75 mmHg | TAK |  |
| 42 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 80 R/min. | TAK |  |
| 43 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | TAK |  |
| 44 | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | TAK |  |
| 45 | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK |  |
| 46 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +300 mmHg. | TAK |  |
| 47 | Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK |  |
| 48 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | TAK |  |
| 49 | Przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK |  |
| 50 | Mankiet średni dla dorosłych | TAK |  |
| 51 | Rura połączeniowa do mankietu | TAK |  |
| 52 | Czujnik SpO2 na palec | TAK |  |
| 53 | Przewód połączeniowy do czujnika na palec | TAK |  |
| 54 | Czujnik temperatury powierzchniowej | TAK |  |
| 55 | 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) | TAK |  |
| 56 | 5 szt. jednorazowych linii pomiarowych kapnografii | TAK |  |
| 57 | Przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 58 | 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 59 | Płytka z zaciskiem do mocowania przetworników na statywie | TAK |  |
| 60 | Pozostałe: | TAK |  |
| 61 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 62 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego | TAK |  |
| 63 | 3-stopniowy system alarmów: - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów - wybór czasowego zawieszenia | TAK |  |
| 64 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 65 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 66 | Port USB lub gniazdo SD do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | TAK |  |
| 67 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA lub DVI | TAK |  |
| 68 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
| 69 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy