Załącznik nr 16 do SIWZ                   	 PAKIET nr 16

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY STD

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 2

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | TAK |  |
| 2 | Długość stołu z blatem : 2050 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 3 | Całkowita szerokość blatu : 580 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 4 | Maksymalna waga pacjenta: min 200 kg | TAK |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców: - 40º do 85º (+/- 5º) | TAK |  |
| 6 | Regulacja podgłówka: - 50º do 50º (+/- 5º) | TAK |  |
| 7 | Przechył Trendelenburga : 30º (+/- 5º) | TAK |  |
| 8 | Przechył anty-Trendelenburga : 30º (+/- 5º) | TAK |  |
| 9 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 95º ( +/- 5º) do 25º 20º ( +/- 5º) | TAK |  |
| 10 | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 0 do 185 140 (+/- 5º) | TAK |  |
| 11 | Regulacja wysokości blatu za pomocą kolumny hydraulicznej w zakresie 650 do 950 mm (+/- 30 50 mm) bez materaca | TAK |  |
| 12 | Dźwignia pompy z jednej strony podstawy, skierowana w stronę podgłówka | TAK |  |
| 13 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 16 | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym, koła min. Ø125mm | TAK |  |
| 17 | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 18 | Blat przezierny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety do zdjęć RTG, w segmencie oparcia pleców, siedziska i podgłówka umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG. | TAK |  |
| 19 | Możliwość monitorowania pacjenta ramieniem C co najmniej w segmencie głowy, pleców i nóg | TAK |  |
| 20 | Materace antystatyczne , odejmowane, wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. min. 50mm | TAK |  |
| 21 | Listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego w segmencie oparcia pleców, siedziska i nóg | TAK |  |
| 22 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 23 | Wykonana z tworzywa lub stali nierdzewnej, opływowa osłona podstawy stołu lub ergonomiczna podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez osłony gwarantująca łatwą dezynfekcję (ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii) | TAK |  |
| 24 | Wykonana ze stali nierdzewnej osłona kolumny nośnej | TAK |  |
| 25 | Stół z możliwością zamiany segmentu głowy nóg | TAK |  |
| 26 | Segment nóg i głowy mocowane w specjalnych gniazdach, blokowane za pomocą dźwigni. Nie dopuszcza się blokady za pomocą pokręteł. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy