Załącznik Nr 2A do SIWZ

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu 
oraz szkoleń

Myjnia/dezynfektor do narzędzi i osprzętu dla potrzeb Działu Dezynfekcji 
i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………

Nazwa - typ sprzętu: …………………………………………...

Producent: ……………………………………………………...

Kraj pochodzenia: ……………………………………………..

Rok produkcji: 2018 lub druga połowa 2017

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. MYJNIA /DEZYNFEKTOR DO INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  | Spełniająca wymogi normy PN EN ISO 15883 – potwierdzone deklaracją wytwórcy. | Tak |  |
|  | Komora robocza przelotowa. | Tak |  |
|  | Pojemność komory, co najmniej: - 15 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 lub - 5 zestawów laparoskopowych w tym nie mniej niż 95 przyłączy dla narzędzi tubularnych lub - 8 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 24 węże anestezjologiczne | Tak |  |
|  | Drzwi komory roboczej szklane, zamykane i otwierane automatycznie, przesuwane w płaszczyźnie pionowej. | Tak |  |
|  | Oświetlenie komory roboczej. | Tak |  |
|  | Wyposażona w co najmniej 4 pompy detergentu. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy myjni - dezynfektora mikroprocesorowe. | Tak |  |
|  | Myjnia – dezynfektor realizująca programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej, narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego i kontenerów sterylizacyjnych. | Tak |  |
|  | Nastawne stężenie roztworów chemikaliów stosowanych w procesach mycia i dezynfekcji, bezpośrednio z panelu sterującego, oddzielnie dla każdego programu zawartego w sterowniku. | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu chemikaliów w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Zasilana i ogrzewana energią elektryczną 400 V, 50 Hz. Moc nie przekraczająca 20 kW. | Tak |  |
|  | Zasilana wodą wodociągową zimną i ciepłą oraz wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Wyposażona w system umożliwiający końcowe płukanie wsadu wodą uzdatnioną z centralnej stacji uzdatniania wody. Urządzenie wyposażone w dodatkowy zbiornik wstępnie podgrzewający wodę uzdatnioną wykorzystywaną do dezynfekcji termicznej, co znacząco skróci proces mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni z zastosowaniem pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Zabudowany system suszenia wsadu. System suszący z układem odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia. | Tak |  |
|  | Powietrze stosowane do suszenia filtrowane, z zastosowaniem filtra absolutnego. | Tak |  |
|  | Obudowa myjni, komora robocza i elementy robocze komory wykonane odpowiednio ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Maksymalna masa myjni z załadunkiem: | 500 kg |  |
|  | Myjnia niewymagająca do posadowienia specjalnych elementów konstrukcyjnych, takich jak cokół, wanna cokołowa lub fundament. | Tak |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w klawiaturę membranową lub monitor dotykowy. | Tak |  |
|  | Wyświetlane informacje i komunikaty tekstowe w języku polskim. | Tak |  |
|  | Sterownik oferowanego urządzenia wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie i pełną kompatybilność z systemem komputerowym GETINGE T-DOC, eksploatowanym przez Zamawiającego, służącym do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, ich ewidencji, znakowania zestawów, kontenerów, tac i pojemników oraz wyliczania kosztów. Bezpośrednie podłączenie sterownika do systemu dokumentacji procesów T-DOC bez użycia portów drukarkowych. Kompatybilność urządzenia i systemu T-DOC potwierdzona dokumentacją techniczną wytwórcy, potwierdzona oświadczeniem wytwórcy urządzenia oraz wytwórcy systemu T-DOC. | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów pracy myjni w formie wydruku – drukarka zewnętrzna na wyposażeniu lub zabudowana w myjni po stronie wyładowczej. | Tak |  |
|  | Wykonanie przyłączy mediów zasilających niezbędnych do pracy urządzenia | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wózki (stelaże) wsadowe umożliwiające załadunek, mycie i dezynfekcję, również kanałów wewnętrznych: - narzędzi na tacach, o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm), konstrukcja wózka zapewniająca demontaż wybranych poziomów mycia. Ilość - 2 wózki - osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 8 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 24 węży anestezjologicznych. Ilość - 1 wózek. | Tak |  |
|  | Po 1 wózku załadowczym i 1 rozładowczym do każdej myjni. Wózki na czas załadunku i rozładunku kotwiczone bezpośrednio do myjni. | Tak |  |
|  | Wózki załadowcze i rozładowcze umożliwiające zmechanizowany załadunek i wyładunek wózków wsadowych do i z komory, wyposażone w ociekacze ze zbiornikami spływającej cieczy. | Tak |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie objętym gwarancją wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). 
Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu 
i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) muszą zawierać pełne dane techniczne, muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy