Znak sprawy: 26/2018

Załącznik nr 11.8 do Opisu Przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna – Panele nadłóżkowe

Specyfikacja Techniczna – Panele nadłóżkowe - 26 szt.

(ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb)

dla Etapu I – Trakt porodowy, w następujących pomieszczeniach:

- 3 szt. łącznie w pom. 1.174; 1.175;1.177 ( po 1 szt. w pomieszczeniu) - sala porodów rodzinnych 3 – stanowiskowa z łazienkami

- 3 szt. w pom. 1.171 - pomieszczenie po porodach powikłanych z łazienką

dla Etapu IIa – Oddział Położniczy, w następujących pomieszczeniach:

- 1 szt. w pom. 1.148 - pokój jednołóżkowy w systemie „matka z dzieckiem” z łazienką

- 4 szt. w pom. 1.141 i 1.142 (po 2 szt. w pomieszczeniu) - pokoje dwułóżkowe w systemie „matka z dzieckiem z łazienką

dla Etapu IIb – Oddział Położniczy, w następujących pomieszczeniach:

- 3 szt. w pom. 1.168 - sala pooperacyjna 3 – łóżkowa)

- 12 szt. łącznie w pom. 1.166; 1.165; 1.164; 1.163; 1.162 i 1.161 (po 2 szt. w pomieszczeniu) - pokoje dwułóżkowe w systemie „matka z dzieckiem” z łazienkami)

Nazwa Wykonawcy : …………………………………..

Nazwa handlowa sprzętu:……………………………

Producent :	…………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………….

Rok produkcji: ……………. (nie wcześniej niż druga połowa 2018 r.)

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel elektryczno – gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego, zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2009. Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC - zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 2 | Panel wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego lub materiału o równoważnych parametrach, odporny na płynne środki dezynfekcyjne i promienie UV. Panel o estetycznym wyglądzie i opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.). Dopuszcza się profil o kształcie uciętego trapezu z zaokrągloną ścianką górną i dolną. | TAK |  |
| 3 | Montowany na ścianie. | TAK |  |
| 4 | Panel z szynami umożliwiającymi swobodny montaż urządzeń np. półka na KTG, wysięgnik na kroplówki itp. Dwie szyny wzdłuż całej długości panela. | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja belki głównej panelu z materiału zapewniającego sztywność. | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie w oświetlenie elektryczne LED: - oświetlenie miejscowe wyłącznik w sterowniku - oświetlenie ogólne wyłącznik w sterowniku - oświetlenie nocne wyłącznik na panelu z możliwością dodatkowego poza kanałem. | TAK |  |
| 7 | Doprowadzenie do zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu. | TAK |  |
| 8 | Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska: - 3 szt. gniazdo elektryczne - 3 szt. gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt. gniazdo RJ45 - 1 szt. gniazdo sterownika/ systemu przywoławczego | TAK |  |
| 9 | Kanał zasilający gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA) w wykonaniu metalowym - punkt poboru gazów medycznych Tlen O2 – 1 szt. - punkt poboru gazów medycznych Próżnia VAC – 1 szt. - punkt poboru gazów medycznych Powietrze AIR – 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Panel wyposażony w sterownik służący do sterowania oświetleniem oraz umożliwiający wezwanie (instalacja przyzywowa). | TAK |  |
| 11 | Długość panela 160 cm +/- 5% , wysokość 25cm +/- 10 20% głębokość w przedziale 5 cm – 10 cm +/- 10% | TAK |  |
| 12 | Pokrywa gazowa malowana proszkowo w kolorze z palety RAL (kolor zostanie określony przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 13 | Manipulator z dwoma przyciskami do włączania oświetlenia / oraz stykiem do przyzywu | TAK |  |
| 14 | Przygotowanie pod wskazany przez Użytkownika przyzyw (moduł sterowania z pilotem) ABB Ensto | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 48 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 10 | W momencie dostawy sprzętu Wykonawca przedstawi wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 48 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

UWAGA: Rozmieszczenie osprzętu na kolumnie (gniazda elektryczne, teletechniczne i punktu poboru gazów medycznych) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy