Znak sprawy: 26/2018

Załącznik nr 11.9 do Opisu Przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna – Kolumna anestezjologiczna

Specyfikacja Techniczna – Kolumna anestezjologiczna ( 1 szt.) do sali 1.180

Nazwa Wykonawcy : …………………………………..

Nazwa handlowa sprzętu:……………………………

Producent :	…………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………….

Rok produkcji: ……………. (nie wcześniej niż druga połowa 2018 r.)

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
| 2 | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu elementów stropowych wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
| 3 | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 3400 +/- 5 100 | TAK |  |
| 4 | Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie ze sterowaniem elektropneumatycznym (oś główna i na łamaniu ramienia) i ciernie ( ramie/konsola kolumny). Dopuszcza się hamulce cierne i pneumatyczne w przegubach zwalnianych mechanicznie przyciskiem | TAK |  |
| 5 | Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli nośnej z łatwym dostępem. | TAK |  |
| 6 | Funkcja samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika ( bez udziału serwisu i działu technicznego) realizowana poprzez przełożenie paneli z gniazdami pomiędzy ścianami bocznymi i tylną konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania. | TAK |  |
| 7 | Gniazda gazów medycznych zgodnie z PN-EN ISO 9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA w wykonaniu metalowym | TAK |  |
| 8 | Gniazda elektryczne 230V, 50 Hz z bolcem ochronnym | TAK |  |
| 9 | System dwuramienny z kolumną (konsolą) nośną o przekroju nie większym niż 300mm +/- 10% i wysokości min. 1500mm | TAK |  |
| 10 | Zasięg ramienia 1200 mm +/- 5% (Drążek infuzyjny wraz z wysięgnikiem do mocowania drążka na kolumnie) | TAK |  |
| 11 | Udźwig jednostki netto min. 250 kg | TAK |  |
| 12 | 1 x półka z 2 zamontowanymi szynami bocznymi i zintegrowaną z nią szufladą | TAK |  |
| 13 | Zestaw sterowniczy kolumny: Dwa zorientowane pionowo, równolegle do prawej i lewej krawędzi konsoli; umieszczone na plecach konsoli uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami lub centralnie położony uchwyt przedni. | TAK |  |
| 14 | 1 wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszak w formie haczyków mocowanych do listwy wszystkie po jednej jej stronie | TAK |  |
| 15 | Gniazda: - tlen 2 - sprężone powietrze 2 - próżnia 2 - podtlenek azotu 1 - odciąg gazów poanestetycznych z inżektorem min. 1 - elektryczne 230V, 50 Hz z bolcem ochronnym min 8 - wyrównania potencjałów min. 8 - teletechniczne RJ 45 min 2 | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 48 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 10 | W momencie dostawy sprzętu Wykonawca przedstawi wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 48 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

UWAGA: Rozmieszczenie osprzętu na kolumnie (gniazda elektryczne, teletechniczne i punktu poboru gazów medycznych) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy