Załącznik Nr 1 do SIWZ

SYSTEM DO NAWIGACJI CHIRURGICZNEJ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, OSPRZĘTEM MEDYCZNYM I OPROGRAMOWANIEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- NEURONAWIGACJA - Graniczne parametry techniczno - użytkowe

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Model | podać |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | tak |  |
|  | I. SYSTEM NEURONAWIGACJI |  |  |
| 1 | Obsługa poprzez dwa dotykowe monitory 27” o rozdzielczości min 1920 X 1080 | tak |  |
| 2 | Możliwość obsługi nawigacji bez użycia klawiatury lub myszy komputera za pomocą ekranu dotykowego | tak |  |
| 3 | System złożony z dwóch modułów tj. stacji nawigacji i kamery. | tak |  |
| 4 | Łączenie obu modułów przy pomocy jednego kabla | tak |  |
| 5 | Panel ze złączami pozwalającymi podłączyć mikroskop, fluoroskop, USG etc – posiadający najnowsze gniazda cyfrowe i analogowe | tak |  |
| 6 | Wskaźnik laserowy ułatwiającym manualne ustawienie pozycji kamery | tak |  |
| 7 | System awaryjnego zasilania UPS dla nieprzerwanej pracy w razie zaniku zasilania | tak |  |
| 8 | Dwa szybkie gniazda sieciowe pozwalające na integracje z siecią szpitala lub np. Ramieniem C | tak |  |
| 9 | System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor | tak |  |
| 10 | Gniazdo wejścia video dla sygnałów zewnętrznych z możliwością wyświetlenia ich na obrazie monitora nawigacji | tak |  |
| 11 | Wszystkie główne podzespoły nawigacji jednego producenta – system potwierdzony certyfikatem TUV i CE | tak |  |
| 12 | System wykorzystujący markery pasywne oraz aktywne | tak |  |
| 13 | Kamera nawigacji optyczna | tak |  |
| 14 | Możliwość zapisu danych w trakcie zabiegów w formacie kompatybilnym z PC | tak |  |
| 15 | Software i Hardware do integracji zaoferowanego ramienia 3D | tak |  |
| 16 | Software i Hardware do integracji zaoferowanego USG | tak |  |
|  | II. OPROGRAMOWANIE NAWIGACJI CZASZKI |  |  |
| 1 | Dostarczony sprzęt musi mieć możliwość integracji z istniejącymi systemami szpitalnymi posiadanymi przez Zamawiającego (PACS: Dagosys, http://www.dagosys.pl) z wykorzystaniem protokołu DICOM 3.0 w zakresie funkcji: - Modality Worklist, - Store, - Print, - Query/Retrieve, - MPPS. Dostawca sprzętu jest zobowiązany dostarczyć poświadczenie od producenta systemu PACS, potwierdzające kompatybilność dostarczanego urządzenia z eksploatowanym przez Zamawiającego systemem obrazowym. Nie jest wymagany zakup licencji do integracji z systemem PACS. Prace integracyjne pozostaną po stronie Zamawiającego w ustalonym na etapie uruchomienia terminie, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 tygodnie. Dostawca przekaże Zamawiającemu wszelkie hasła dostępowe, umożliwiające konfigurację dostarczanego urządzenia w zakresie ww. funkcji (adresacja IP, funkcje DICOM itp.). Wszystkie elementy dostarczanego urządzenia muszą działać z pełną funkcjonalnością bez potrzeby korzystania z zasobów sieciowych znajdujących się poza siecią lokalną Zamawiającego. Dostęp zdalny w celach serwisowych będzie zrealizowany z wykorzystaniem połączenia VPN, zarządzanego i utrzymywanego przez Zamawiającego. | tak |  |
| 2 | Import badań do stacji nawigacji w formacie DICOM z wewnętrznej sieci PACS, CD, DVD, pendrive. | tak |  |
| 3 | Opcja bez markerowej rejestracji pacjenta z wykorzystaniem dotykowego wskaźnika | tak |  |
| 4 | Rejestracja za pomocą znaczników | tak |  |
| 5 | Dopuszczalna jest możliwość laserowej rejestracji pacjenta | tak |  |
| 6 | Funkcja sumowania rejestracji poprzez użycie dwóch różnych form rejestracji celem poprawy dokładności rejestracji | tak |  |
| 7 | Oprogramowanie jest kompatybilne ze stacją i oprogramowaniem planowania | tak |  |
| 8 | Oprogramowanie nawigacji pozwalające na automatyczne ustawienie głowicy mikroskopu na określony cel określonego planu operacyjnego | tak |  |
| 9 | Informacja o jakości rejestracji | tak |  |
| 10 | Łatwy dostęp do dodatkowych zdjęć przypisanych do pacjenta także podczas zabiegu | tak |  |
| 11 | Śledzenie i wizualizacja kształtu wskaźnika | tak |  |
| 12 | Możliwość indywidualnego zdefiniowania profilu wyświetlacza nawigacji | tak |  |
| 13 | Oprogramowanie obsługiwane przez interfejs na dotykowym ekranie nawigacji | tak |  |
| 14 | Oprogramowani umożliwiające planowanie i wykonanie biopsji | tak |  |
| 15 | System w pełni zintegrowany z systemem usg | tak |  |
| 16 | Automatyczna fuzja obrazu nawigacyjnego z usg | tak |  |
| 17 | Oprogramowanie do określania śródoperacyjnego przesunięcia układu mózgowego przy pomocy obrazu ultrasonograficznego | tak |  |
| 18 | Zakreślanie obrysy guza i traktów nerwowych na przesłanym żywym obrazie z usg | tak |  |
| 19 | Jednoczasowe nawigowanie przynajmniej 3 narzędzi | tak |  |
|  | III. OPROGRAMOWANIE DO NAWIGACJI KRĘGOSŁUPA |  |  |
| 1 | Możliwość nawigacji na obrazach z ramienia 3D lub tomografu śródoperacyjnego | tak |  |
| 2 | Oprogramowanie do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych kręgosłupa na podstawie badań uzyskanych z ramienia C opisanego poniżej | tak |  |
| 3 | Oprogramowanie do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych w obszarze kręgosłupa na podstawie badań CT i MR | tak |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego nawigowania minimalnie 3 narzędzi | tak |  |
| 5 | Automatyczna rejestracja obrazów z ramienia C oferowanego w pakiecie | tak |  |
| 6 | Możliwość wykonywania zrzutu z ekranu dla potrzeb dokumentacji | tak |  |
| 7 | Nawigowanie wstępnie skalibrowanych narzędzi | tak |  |
| 8 | Możliwość integracji narzędzi firm trzecich | tak |  |
| 9 | Współpraca oprogramowania z igłą pozwalająca na przebicie nasady w procedurze MIS oraz otwartej | tak |  |
|  | IV. NARZĘDZIA DO NAWIGACJI CZASZKI |  |  |
| 1 | System umożliwiający przeprowadzenia nawigowanej biopsji bez konieczności użycia ramy stereotaktycznej | tak |  |
| 2 | Zestaw narzędzi oraz oprogramowania do wykonania biopsji wraz z ramieniem oraz skrzynka do jego sterylizacji. Zestaw kompatybilny z standardowym ramieniem Mayfield | tak |  |
| 3 | Standardowy zestaw narzędzi umożliwiający wykonanie zaoferowanych form rejestracji, a także przeprowadzenia operacji śródczaszkowej | tak |  |
| 4 | Zestaw uniwersalnych adapterów umożliwiający integracji narzędzi firm trzecich | tak |  |
|  | V. NARZĘDZIA DO NAWIGACJI KRĘGOSŁUPA |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwiający rejestrację pacjenta z wykorzystaniem zaoferowanego ramienia 3D | tak |  |
| 2 | Zestaw narzędzi umożliwiający wykonanie stabilizacji transpedikularnej w odcinku TH-L otwartej i przezskórnej (przezskórna po drutach Kirsznera ) z wykorzystaniem implantów oferenta, a także implantów firm trzecich | tak |  |
| 3 | Zestaw do nawiercania nasady, masywów bocznych dedykowany do kręgosłupa szyjnego | tak |  |
| 4 | Zestaw do integracji narzędzi firm trzecich | tak |  |
|  | VI. INTEGRACJA Z MIKROSKOPEM |  |  |
| 1 | Wyświetlanie w okularach mikroskopu informacji z nawigacji wzbogaconych o elementy rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości (np.Obiekty jak nowotwor, trakty etc) | tak |  |
| 2 | Ergonomiczna kontrola obsługa funkcji nawigacji z mikroskopu | tak |  |
| 3 | Hardware I software do zintegrowania z mikroskopem Zeiss Pentero 900 | tak |  |
| 4 | Opcja Picture in Picture pozwalająca obserwować w okularze mikroskopu widok nawigacji | tak |  |
| 5 | Oprogramowanie nawigacji pozwalające na automatyczne ustawienie głowicy mikroskopu na określony cel określonego planu operacyjnego uwzględniające typ posiadanego mikroskopu tj. Zeiss Pentro 900 | Tak |  |
| 6 | Śledzenie ogniskowej mikroskopu czyli ogniskowa mikroskopu wykorzystana jako wskaźnik nawigacji | tak |  |
|  | VII. STACJA PLANOWANIA |  |  |
| 1 | Niezależna stacja planowania jedno lub dwumodułowa | tak |  |
| 2 | Stacja wyposażona w monitor wysokiej rozdzielczości min. 27 cali, min Full HD | tak |  |
| 3 | Import danych z stacji planowanie do stacji nawigacji poprzez DVD, USB, sieć szpitalną | tak |  |
| 4 | Wysoko wydajny komputer umożliwiający szybko pracę komputera | tak |  |
|  | VIII. OPROGRAMOWANIE STACJA PLANOWANIA |  |  |
| 1 | Automatyczna precyzyjna fuzja obrazów uzyskanych z TK, angio- TK, MR, angio-MR, f-mri,PET | tak |  |
| 2 | Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod | tak |  |
| 3 | Możliwość manualnej korekty fuzji obrazów | tak |  |
| 4 | Szybkie i precyzyjne wyznaczanie obszarów patologicznych i struktur anatomicznych | tak |  |
| 5 | Automatyczna rekonstrukcja obiektu 3D | tak |  |
| 6 | Możliwość modyfikacji rekonstrukcji obieków 3D z dowolnego kierunku | tak |  |
| 7 | Możliwość wyświetlania wielu obrazów jednocześnie na ekranie | tak |  |
| 8 | Możliwość tworzenia wielu planów operacyjnych |  |  |
| 9 | Możliwość przeglądania i korekty wyznaczonych obiektów slice by slice | tak |  |
| 10 | Oprogramowanie do analizy danych pobranych z MRI celem przygotowania danych kompatybilnych z stacją nawigacji uwidaczniające drogi mózgowe i pola czynnościowe kory mózgu. Dane mają być dedykowane do wykorzystania śródoperacyjnego | tak |  |
| 11 | Możliwość wyboru obszaru zainteresowania w dowolnym anatomicznym punkcie | tak |  |
| 12 | Oprogramowanie pozwalające wzbogacić dane medyczne wykorzystywane w neuronawigacji w zmapowane obszary motoryczne oraz mowy w mózgu | tak |  |
| 13 | Oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie obrazów dyfuzji, podkreślając szczegółowo informacje o elokwentnych strukturach białej materii | tak |  |
| 14 | Obsługa danych DICOM DTI firm Siemens, Philips, GE i producentów wykorzystujących standardowe informacje o dyfuzji DICOM MR (co najmniej 6 i do 256 kierunków) | tak |  |
| 15 | Automatyczne obliczanie anizotropii frakcyjnej ułamkowej (FA) i map anizotropii współczynników dyfuzji (ADC) | tak |  |
| 16 | Automatyczna detekcja kierunków dyfuzji | tak |  |
| 17 | Możliwość wizualizacji włókien nerwowych na podstawie badań obrazowych w sekwencji DWI | tak |  |
| 18 | Możliwość regulacji gęstości i długości odwzorowanych włókien celem analizy połączeń traków nerwowych | tak |  |
| 19 | Możliwość konwersji obrazu włókien nerwowych w obrazy 3D celem projektowania planu operacyjnego i wykorzystanie ich śródoperacyjnie. | tak |  |
| 20 | Automatyczna fuzja obrazów włókien z innymi wybranymi zestawami danych obrazowych | tak |  |

B. ULTRASONOGRAF - Graniczne parametry techniczno - użytkowe

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat w pełni zintegrowany z systemem nawigacji | tak |  |
| 2 | Automatyczna fuzja obrazu usg z obrazem nawigacji | tak |  |
| 3 | Możliwość określenia punktów odniesienia do nawigacji | tak |  |
| 4 | Automatyczne przesyłanie obrazu do systemu nawigacji | tak |  |
| 5 | Automatyczna nadążna fuzja obrazu usg z obrazem nawigacji | tak |  |
| 6 | Obraz obrysu guza widoczny w nawigacji wraz z ustalonym przeziernym obrazem usg | tak |  |
| 7 | Możliwość określenia brain-shift | tak |  |
| 8 | Rzut obrazu planu w obrazie nawigacji wraz z obrazem usg - fuzja na żywo | tak |  |
| 9 | Wyjście obrazu S-video do nawigacji | tak |  |
|  | KONSTRUKCJA |  |  |
| 10 | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem | tak |  |
| 11 | Przetwornik 12-bitowy | tak |  |
| 12 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | tak |  |
| 13 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych 30 000 | tak |  |
| 14 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych 30 000 | tak |  |
| 15 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: 3 | tak |  |
| 16 | Dynamika systemu 250 dB | tak |  |
| 17 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu minimum 15 cali | tak |  |
| 18 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | tak |  |
| 19 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | tak |  |
| 20 | Zakres częstotliwości pracy: od 1 MHz do 18 MHz | tak |  |
| 21 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): 20 000 obrazów | tak |  |
| 22 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | tak |  |
| 23 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | tak |  |
| 24 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | tak |  |
| 25 | Regulacja głębokości pola obrazowania 0,5 - 30 cm | tak |  |
| 26 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: 40 | tak |  |
| 27 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | tak |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 28 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Minimum: • B, B+B, 4B • M • B + M • D • B + D • B + M + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M | tak |  |
| 29 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: 1 000 obrazów/sek. | tak |  |
| 30 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): 300 obrazów/sek. | tak |  |
| 31 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne 4 pasma częstotliwości | tak |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | tak |  |
| 33 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) : +/- 3,9 m/sek. | tak |  |
| 34 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | tak |  |
| 35 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | tak |  |
| 36 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | tak |  |
| 37 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 1- 6,3 m/sek. (przy zerowym kącie bramki) | tak |  |
| 38 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach kardiologicznych Phased Array oraz Liniowych | tak |  |
| 39 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +1- 15,5 m/sek. (przy zerowym kącie bramki) | tak |  |
| 40 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | tak |  |
| 41 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) | tak |  |
| 42 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | tak |  |
| 43 | Obrazowanie wielokątowe w tzw. układzie skrzyżowanych ultradźwięków | tak |  |
| 44 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe - dostępny na wszystkich głowicach | tak |  |
| 45 | Obrazowanie w trybie Triplex - (B+CD/PD +PWD) | tak |  |
| 46 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 47 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | tak |  |
| 48 | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | tak |  |
| 49 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | tak |  |
| 50 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni | tak |  |
| 51 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | tak |  |
| 52 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | tak |  |
| 53 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | tak |  |
| 54 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | tak |  |
| 55 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak |  |
|  | Archiwizacja obrazu |  |  |
| 56 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 320 GB | tak |  |
| 57 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | tak |  |
| 58 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu Pen Drive lub płyty CD/DVD | tak |  |
| 59 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu Pen Drive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | tak |  |
| 60 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki: Videoprinter czarno-biały, Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | tak |  |
| 61 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu Pen Drive | tak |  |
| 62 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | tak |  |
| 63 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | tak |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
| 64 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: x15 | tak |  |
| 65 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: x15 | tak |  |
| 66 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: 10 | tak |  |
| 67 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | tak |  |
| 68 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | tak |  |
| 69 | Podświetlany pulpit sterowniczy w 2 kolorach | tak |  |
| 70 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki | tak |  |
| 71 | Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | tak |  |
| 72 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | tak |  |
| 73 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | tak |  |
| 74 | Pełne oprogramowanie do badań: • Transkranialnych • Małych narządów • Naczyniowych • Kardiologicznych • Pediatrycznych • Śródoperacyjnych • Brzusznych | tak |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 75 | Głowice matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach | tak |  |
| 76 | Głowica elektroniczna Microconvex śródoperacyjna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - zintegrowana z neuronawigacją - z możliwością śródoperacyjnego określania brain-shift. | tak |  |
| 77 | Sonda z ramką aktywną lub pasywną. | tak |  |
| 78 | Zakres częstotliwości pracy: 5,0 - 10,0 MHz | tak |  |
| 79 | Liczba elementów: 190 | tak |  |
| 80 | Kąt skanowania 70 stopni | tak |  |
| 81 | Promień krzywej R 20 mm | tak |  |
| 82 | Obrazowanie harmoniczne 4 pasma | tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | tak |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z kontrastem | tak |  |
| 85 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie zapewniające współpracę z głowicami endoskopowymi i bronchoskopowymi (Ultrasonografia Endoskopowa tzw EUS i Bronchoskopowa tzw EBUS) | tak |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | tak |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex 2,0-6,0 MHz, 190 elementów, kąt min. 60 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | tak |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/41) (skanującą automatycznie), 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek. | tak |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | tak |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | tak |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie wielowarstwowym z głowic objętościowych tzw. obrazowanie tomograficzne min. 6 warstw | tak |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o głowice laparoskopowe 4,0-13,0 MHz | tak |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | tak |  |
| 94 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | tak |  |
| 95 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media | tak |  |
| 96 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Microconvex Endocavitarną, 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 180 stopni, obrazowanie harmoniczne 4 pasma częstotliwości | tak |  |
| 97 | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | tak |  |

C. MOBILNY CYFROWY APARAT RTG Z RAMIENIEM C  - Graniczne parametry techniczno - użytkowe

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: | podać |  |
| 2 | Rok wejścia do produkcji oferowanego urządzenia (modelu) : minimum 2015 | podać |  |
| 3 | Zasilanie: 240V +/- 10%; 50Hz | tak |  |
|  | Aparat ze zmotoryzowanym ramieniem C |  |  |
| 4 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | tak |  |
| 5 | Odległość SID >107 cm | tak |  |
| 6 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >21 cm | tak |  |
| 7 | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | tak |  |
| 8 | Szybkość ruchu wzdłużnego min. 20mm/s | tak |  |
| 9 | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 40 cm | tak |  |
| 10 | Ruch pionowy zmotoryzowany | tak |  |
| 11 | Szybkość ruchu pionowego min. 25mm/s | tak |  |
| 12 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 155° | tak |  |
| 13 | Ruch orbitalny zmotoryzowany | tak |  |
| 14 | Szybkość ruchu orbitalnego min. 10˚/s | tak |  |
| 15 | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | tak |  |
| 16 | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | tak |  |
| 17 | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej min. 10˚/s | tak |  |
| 18 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | tak |  |
| 19 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | tak |  |
| 20 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | tak |  |
| 21 | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | tak |  |
| 22 | Blokada kół | tak |  |
| 23 | Ręczny włącznik promieniowania | tak |  |
| 24 | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | tak |  |
| 25 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | tak |  |
| 26 | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne oraz manualne z możliwością wyłączenia napędów elektrycznych i sterowania oraz hamowania ręcznego wszystkich hamulców, sterowanie manualne | tak |  |
| 27 | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | tak |  |
| 28 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | tak |  |
| 29 | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | tak |  |
| 30 | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | tak |  |
| 31 | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego lub na wózku. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | tak |  |
| 32 | Podgląd obrazu na monitorze dotykowym live do sterowania funkcjami, podać przekątną obrazu | tak |  |
| 33 | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | tak |  |
| 34 | Możliwość programowania punktu izocentrycznego | tak |  |
| 35 | Ilość pozycji możliwa do zapamiętania min. 3 | tak |  |
| 36 | Sterowanie ramieniem przy pomocy joysticków umożliwiające szybkie manewrowanie położeniem ramienia C | tak |  |
| 37 | Joystick zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C | tak |  |
| 38 | Możliwość definiowania kierunku ruchów zgodnie z życzeniem operatora w zależności od strony ustawienia aparatu względem stołu | tak |  |
| 39 | Szerokość wózka z ramieniem C max 80cm | tak |  |
|  | Generator |  |  |
| 40 | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami. | tak |  |
| 41 | Generator wbudowany tzw. monoblok . Nie dopuszcza się aparatów z osobnym generatorem nie wbudowanym w ramię C | tak |  |
| 42 | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | tak |  |
| 43 | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | tak |  |
| 44 | Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji min. 5-40ms | tak |  |
| 45 | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54 | tak |  |
| 46 | Tryby fluoroskopii | tak |  |
| 47 | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | tak |  |
| 48 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | tak |  |
| 49 | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej min. 2 do 230mA | tak |  |
| 50 | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 230mA | tak |  |
| 51 | Automatyczny dobór poziomu dawki | tak |  |
| 52 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | tak |  |
|  | Lampa i kolimatory |  |  |
| 53 | Lampa z wirującą anodą | tak |  |
| 54 | Lampa 2-ogniskowa | tak |  |
| 55 | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | tak |  |
| 56 | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | tak |  |
| 57 | Całkowita filtracja ≥ 4.1 mmAl w tym co najmniej min. 0,1mmCu | tak |  |
| 58 | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | tak |  |
| 59 | Kolimator typu Irys | tak |  |
| 60 | Szybkość rotacji anody min. 2800 obr./s | tak |  |
| 61 | Ustawienie kolimatora z podglądem, bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | tak |  |
| 62 | Pojemność cieplna anody > 320kHU | tak |  |
| 63 | Pojemność cieplna kołpaka > 9500kHU | tak |  |
| 64 | Prędkość chłodzenia anody >70kHU/min | tak |  |
| 65 | Prędkość chłodzenia kołpaka >80kHU/min | tak |  |
| 66 | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | tak |  |
| 67 | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | tak |  |
|  | Płaski cyfrowy detektor obrazu (Flat Detector -FD) |  |  |
| 68 | Wymiary detektora cyfrowego min. 30cm x 30cm | tak |  |
| 69 | Wymiary pola obrazowania min. 29cm x 29cm | tak |  |
| 70 | Prezentacja obrazu na monitorze w kwadracie bez kolimacji do koła | tak |  |
| 71 | Wielkość piksela max 195µm | tak |  |
| 72 | Skala szarości detektora min. 14bit | tak |  |
| 73 | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 linii/cm | tak |  |
| 74 | Rodzaj detektora z amorficznym silikonem, typu TFT | tak |  |
| 75 | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | tak |  |
| 76 | Matryca detektora min. 1500x1500 pikseli | tak |  |
| 77 | Trzy pola detektora obrazu | tak |  |
| 78 | Wartość dynamiki detektora min. 83dB | tak |  |
| 79 | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | tak |  |
|  | System cyfrowej obróbki obrazu i pamięć |  |  |
| 80 | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli min. 100 000 obrazów | tak |  |
| 81 | Funkcja „Last Image Hold” | tak |  |

D. WYMAGANIA DODATKOWE DLA CAŁEGO ZESTAWU

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametruv lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencje oprogramowania aktywne bezterminowo dla całego systemu | tak |  |
| 2 | Testy specjalistyczne w okresie gwarancji wykonywane na koszt Wykonawcy | tak |  |
| 3 | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji do najwyższej wersji oprogramowania dla danego systemu na koszt Wykonawcy | tak |  |

E. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis -wymagane | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 48 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 6 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 6 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę z lokalizacją w Polsce, gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

F. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

G. Szkolenie

| Lp | Szkolenia -wymagane | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby), obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby oraz minimum 2 informatyków). | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 5 | Szkolenie z zakresu przygotowywania i analizy badań DTI i fMRI ( BOLD ) dla minimalnie 3 lekarzy. Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu umożliwiającego samodzielne przygotowywanie badań do nawigacji. Szkolenia w języku angielskim. | Tak |  |
| 6 | Udział w konferencjach i szkoleniach poświęconych neuronawigacji i planowania operacyjnemu z użyciem nawigacji dla minimalnie 2 lekarzy. | Tak |  |

H. Normy

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

data i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy