Przedmiot zamówienia: Fotele do dializ - 3 szt.

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

- Trzysekcyjny, elektryczny fotel do dializ.

- Możliwość ustawienia ergonomicznej dla pacjenta pozycji dzięki stosownym regulacjom z możliwością ustawienia do pozycji horyzontalnej - łóżko.

- Możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga, CPR (pozycji resuscytacji krążeniowo - naczyniowej) oraz anty-Trendelenburga (ułatwienie zejścia pacjenta z fotela).

- Zastosowane materiały muszą chronić przed kurzem i zanieczyszczeniami, umożliwiać skuteczne mycie i dezynfekcję fotela.

- Mobilna podstawa umożliwiająca przemieszczanie fotela

- Sterowanie przewodowym pilotem.

- Wieszak na kroplówki.

- Możliwość zawieszenia ręcznika jednorazowego oraz worka na mocz

- Pozostałe wymagania:

- Sterowana pedałem (sterownikiem nożnym) lub przewodowym pilotem regulacja wysokości: min. 620 630 - 750 mm

- Długość fotela rozłożonego do pozycji w pełni poziomej: max. 2500 mm

- Regulacja sekcji oparcia pleców

- Regulacja sekcji oparcia nóg

- Wygodne, regulowane podłokietniki: wysokość, kąt nachylenia, obrót, możliwość całkowitego odjęcia. Dopuszcza się podłokietniki z możliwością zmiany kąta pochylenia i z możliwością odchylenia w osi poziomej  oraz pionowej w celu ułatwienia wsiadania i zsiadania z fotela co skutkuje brakiem konieczności ich zdejmowania.

- Wymiary siedziska: min. 500 450  x 500 mm

- Wymiary sekcji oparcia pleców (dł. x wys.): 530 x 850 ±40 mm 550 x 900 mm     ±150 mm

- Wymiary sekcji oparcia nóg (dł. x wys.): 500 - 410 mm ±40 mm 550 - x 550 mm   ±150 mm

- Maksymalna waga pacjenta: min. 150 kg

- Waga fotela: max. 140 kg

- Napięcie zasilania: 100 – 240 V+/- 10%, częstotliwość 50/60 Hz

- Klasa ochronności:  I

- Stopień odporności na zamoczenie: IPX 6 lub IP66

- Zastosowana dyrektywa: 93/42/EWG o wyrobach medycznych z późn. zm. 2007/47/WE i rozporządzeniem 1882/2003

B. Gwarancja, serwis

- Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

- Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.

- Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

- Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.

- Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji .

- W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach.

- Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.

- Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas trwającej więcej niż 7 dni roboczych naprawy warsztatowej lub u producenta,.

- Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.

- Dostarczenie kopii wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do używania zgodnie z przeznaczeniem.

C. Wymagane czynności przeglądów eksploatacyjnych

- Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)

- Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)

- Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-2 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem

D. Szkolenie

- Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).

- Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla  personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.

- Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.

- Dokonanie stosownych wpisów do paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.