Nr sprawy: 43/2018

Załącznik nr 9.3 do OPZ – Specyfikacja techniczna

wyposażenia medycznego (aparatu mammograficznego )

MAMMOGRAF CYFROWY

A. Parametry techniczne wymagane

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Parametr | Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 3 | Zakres wysokiego napięcia do pracy w zakresie badań konwencjonalnych: min. (25-35) kV | TAK/Podać |  |
| 4 | Zakres wysokiego napięcia ( wartośc minimalna) pozwalający na wykonywanie zdjęć wycinków z chirurgii: max. 24kV | TAK/Podać |  |
| 5 | Generator wysokoczęstotliwościowy zabudowany w statywie | TAK |  |
| 6 | Dokładność regulacji napięcia: skok max. co 1 kV | TAK/Podać |  |
| 7 | Maksymalna wartość ekspozycji: min. 500 mAs | TAK/Podać |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/-10% | TAK |  |
| 9 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  |
| 10 | Typ i producent lampy RTG | Podać |  |
| 11 | Anoda wirująca | TAK |  |
| 12 | Anoda 1 - materiałowa | TAK |  |
| 13 | Prędkość wirowania anody: min. 5000 obr./min | Podać |  |
| 14 | Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z IEC336: max. 0,15 mm | TAK/Podać |  |
| 15 | Wielkość nominalna dużego ogniska zgodnie z IEC336: max. 0,3 mm | TAK/Podać |  |
| 16 | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra | TAK/Podać |  |
| 17 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK, opisać |  |
| 18 | Automatyka doboru filtrów | TAK |  |
| 19 | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 20 | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  |
| 21 | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  |
| 22 | Statyw wolnostojący | TAK |  |
| 23 | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  |
| 24 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo): min. 71 – 140 cm (wysokość stolika od podłogi) | TAK/Podać |  |
| 25 | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  |
| 26 | Zakres obrotu głowicy dla badań konwencjonalnych 2D: min. 350° | TAK, podać |  |
| 27 | Możliwość uzyskania tradycyjnego zdjęcia RTG i zestawu zdjęć do tomosyntezy w trakcie jednego cyklu – bez uwalniania ucisku piersi (w celu porównania obu obrazów w tym samym położeniu piersi – obrazy COMBO) | Tak |  |
| 28 | Wykonywanie zrekonstruowanych zdjęć 2D CC i skośnych na podstawie serii warstw badania z tomosyntezą w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami pacjentki | Tak/Nie |  |
| 29 | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  |
| 30 | Odległość ognisko - detektor obrazu: min. 65 cm | TAK/Podać |  |
| 31 | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | TAK, podać współczynnik powiększenia |  |
| 32 | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). | TAK |  |
| 33 | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  |
| 34 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18x23 cm - min. 23x29 cm - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK |  |
| 35 | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  |
| 36 | Detektor cyfrowy o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, wykonany w technologii z amorficznego selenu | TAK/Podać |  |
| 37 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze: max. 15 s | TAK/Podać |  |
| 38 | Kratka przeciwrozproszeniowa (oprócz badań z tomosyntezą) | TAK |  |
| 39 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi: max. 25 s | TAK/Podać |  |
| 40 | Informacje podczas ekspozycji mają być zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK/Opisać |  |
| 41 | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK |  |
| 42 | Elektryczna regulacja wysokości stacji technika | TAK |  |
| 43 | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików | TAK |  |
| 44 | Szyba ochronna dla operatora - Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK/Podać |  |
| 45 | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19’’ min. 2MP | TAK |  |
| 46 | Pamięć operacyjna RAM: min. 2 GB | TAK/Podać |  |
| 47 | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora: min. 9000 obrazów | TAK/Podać |  |
| 48 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM | TAK |  |
| 49 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  |
| 50 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive | TAK TAK TAK TAK |  |
| 51 | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 52 | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | TAK |  |
| 53 | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku ruchem ciągłym oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D | TAK |  |
| 54 | Zakres skanu tomosyntezy: max. +/- 25º | TAK/Podać |  |
| 55 | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy (definiowana również jako grubość zrekonstruowanej płaszczyzny): max. 1 mm | TAK/Podać |  |
| 56 | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie – warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn | TAK |  |
| 57 | Oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu tomosyntezy. Możliwość obracania obrazu powstałego z tomosyntezy o różne kąty celem dokładniejszej analizy. | TAK |  |
| 58 | Aparat wyposażony w przystawkę do biopsji z tomosyntezą | TAK |  |
| 59 | Wyznaczanie celu biopsji w oparciu o warstwy z tomosyntezą w miejsce tradycyjnego rozwiązania opartego na zdjęciach stereotaktycznych (biopsja wspomagana tomosyntezą) | TAK |  |
| 60 | Aparat do biopsji próżniowej wraz z zestawem 10 igieł (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) , 10 kotwic | TAK |  |
| 61 | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK |  |
| 62 | System operacyjny: Podać typ i środowisko | Podać |  |
| 63 | Pamięć operacyjna RAM: min. 16 GB | TAK/Podać |  |
| 64 | Pojemność dysku twardego dla obrazów: min. 500 GB | TAK/Podać |  |
| 65 | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  |
| 66 | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy | TAK |  |
| 67 | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK |  |
| 68 | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy: - przekątna monitora ≥ 31”,, - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 12 MP - luminancja skalibrowana monitora ≥ 1000 cd/m2 | TAK |  |
| 69 | Liczba monitorów diagnostycznych – 1 szt. | TAK |  |
| 70 | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | TAK |  |
| 71 | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorze obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorze - porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  |
| 72 | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing | TAK/Opisać |  |
| 73 | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK |  |
| 74 | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK/Opisać |  |
| 75 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  |
| 76 | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy. | TAK |  |
| 77 | Ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia na dwóch monitorach w odbiciu lustrzanym). | TAK |  |
| 78 | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK |  |
| 79 | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  |
| 80 | Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |
| 81 | Integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS | TAK |  |
| 82 | Aparatura i sprzęt do kontroli procesu obrazowania w zakresie przewidzianym dla podstawowych testów wewnętrznej kontroli parametrów technicznych. | TAK |  |
|  | Drukarka do wydruków mammograficznych |  |  |
| 83 | Technologia sucha | TAK |  |
| 84 | Rozdzielczość wydruku w DPI min. 508 dpi | TAK/Podać |  |
| 85 | Wydajność dla błon 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości min. 60/h | TAK/Podać |  |
| 86 | Obsługa filmów o rozmiarach 35x35 cm, 35x43 cm, 28x35 cm, 25x30 cm, 20x25 cm, z obsługą min. dwóch typów filmów jednocześnie i z możliwością zmiany przez użytkownika na inny format bez interwencji serwisu | Tak |  |
| 87 | Liczba różnych formatów (rozmiarów) filmów dostępnych jednocześnie min. 2 | TAK/Podać |  |
| 88 | Możliwość załadunku opakowań z filmami w świetle dziennym | TAK |  |
| 89 | Załadunek niepełnych paczek filmów | TAK |  |
| 90 | Możliwość wydruku obrazu na całej powierzchni filmu , w skali 1: 1 (bez pomniejszeń) | TAK |  |
| 91 | System automatycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego zdjęcia z możliwością wydruku filmów kalibracyjnych | TAK |  |
| 92 | Automatyczny licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w magazynku | TAK |  |
| 93 | Liczba odcieni skali szarości min. 14 bit | TAK/Podać |  |
| 94 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia | TAK |  |
| 95 | Karta sieciowa Ethernet 10/100 | TAK |  |
| 96 | Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | TAK |  |
| 97 | Menu operatora urządzenia całkowicie w języku polskim | TAK |  |
| 98 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
| 99 | Sterowany elektrycznie fotel pacjentki: Minimalny udźwig: 200 kg, Zakres regulacji oparcia i podnóżka od pozycji siedzącej (oparcie w pozycji odchylenia min. 900,oparcie w pozycji leżącej 00, pozycja Trendelenburga min. -100 ), Oparcie regulowane minimum dwoma niezależnie ustawianymi segmentami, Regulowana wysokość podgłówka, Minimalna szerokość w części barkowej 65 cm, Długość minimalna 150 cm | TAK |  |
| 100 | Wykonanie adaptacji pomieszczenia do Mammografii: - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych; - wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i montażowych (m.in. wymiana posadzki, założenie osłon stałych, jeżeli wymaga tego projekt osłon, itd.); - wyposażenie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej w meble; - przeprowadzenie badań, odbiorów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń dopuszczających przygotowaną infrastrukturę wraz z wyposażeniem do użytkowania, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego pozyskanymi na etapie realizacji zamówienia, wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ a także w oparciu o posiadany przez Szpital Program Funkcjonalno-Użytkowy „PFU” stanowiący załącznik nr 9.1 do OPZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wykonanie testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych urządzenia | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Okres nie krótszy niż 48 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia (w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę gwarancyjną w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego). Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 6 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 6 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę z lokalizacją w Polsce, gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby oraz minimum 2 informatyków) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy