Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

Załącznik nr  9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż aparatu mammograficznego wraz z  remontem i dostosowaniem pomieszczeń pracowni mammograficznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

do zakupu w ramach  Projektu pn.

„ Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”

Znak sprawy: 43/2018

Główny kod CPV: 33100000-1 	Urządzenia medyczne

SPIS TREŚCI:

DZIAŁ I 	Przedmiot zamówienia

DZIAŁ II 	Cele projektu

DZIAŁ III 	Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

DZIAŁ IV 	Zakres przedmiotu zamówienia

DZIAŁ V 	Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej (wytyczne Zamawiającego)

DZIAŁ VI 	Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej – opis inwestycji (zakres prac budowlano-montażowych – zgodnie z PFU )

DZIAŁ VII 	Dostawa i montaż urządzenia medycznego (aparatu mammograficznego)

DZIAŁ VIII 	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego

DZIAŁ IX 	Załączniki do OPZ

DZIAŁ I - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu mammograficznego wraz z wykonaniem prac dostosowujących istniejące pomieszczenia Pracowni Mammograficznej pod nowo zakupiony sprzęt oraz przeprowadzeniem szkolenia personelu medycznego i obsługi technicznej dla zadania pn.: „Wymiana aparatu mammograficznego wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Mammograficznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”.

Pod pojęciem „prace dostosowujące” należy rozumieć: przygotowanie na podstawie wytycznych Zamawiającego pozyskanych na etapie realizacji zamówienia i wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ a także w oparciu o posiadany przez Szpital Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej „PFU”) stanowiący załącznik nr 9.1 do OPZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i montażowych, wyposażenie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej w meble, przeprowadzenie badań, odbiorów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń dopuszczających przygotowaną infrastrukturę wraz z wyposażeniem do pracy i ostatecznie przekazanie Szpitalowi czynnej Pracowni Mammograficznej do użytkowania.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.1. – „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałania 9.1.2 – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis”. Nr projektu RPWM.09.01.02-28-0001/17-00

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje i sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentację pełno-branżową projektową budowlano-wykonawczą dla prac dostosowujących dla pomieszczeń pracowni mammograficznej w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 9.1  do OPZ. Uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę dla tej dokumentacji a także innych wymaganych przepisami uzgodnień, badań jak również przeprowadzenie odbiorów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dopuszczających przygotowaną infrastrukturę wraz z wyposażeniem do użytkowania wchodzi w zakres zamówienia. W/w opracowanie projektowe będzie zawierało wszelkie wymagane opracowania szczegółowe i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, a w szczególności projekt osłon radiologicznych uzgodniony przez służby Sanepid. Jeżeli na dowolnym etapie realizacji okaże się że do prawidłowego wykonania zadania i odbiorów wymagane jest sporządzenie dodatkowych opracowań takich jak np.: opinie techniczne, projekty warsztatowe, scenariusze, projekty technologiczne i inne tu nie wymienione, uznaje się że są one objęte zakresem zadania.

W związku z dostawą wyposażenia medycznego Wykonawca wykona prace remontowo-budowlane adaptacyjne w pomieszczeniach Pracowni Mammograficznej WSZ w Elblągu wg zakresu określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 9.1 do OPZ, na podstawie wytycznych Zamawiającego pozyskanych na etapie realizacji zamówienia i wymagań zawartych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej.

Parametry techniczne (graniczne) elementów wyposażenia medycznego, jak również standardu wyposażenia meblowego  i wykończenia pomieszczeń pracowni mammografu wraz z instalacjami, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia przedstawiono w niniejszym OPZ wraz z załącznikami.

DZIAŁ II - Cele Projektu:

Głównym celem Projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców Elbląga i jego okolic jako czynnika rozwoju społeczno –gospodarczego regionu.

Planowana wymiana aparatu mammograficznego z remontem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb pacjentek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w programie modernizacji Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, pozwoli na poprawę jakości obsługi pacjentek i warunków pracy personelu medycznego, oraz umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług i podniesienie ich jakości.

Zespół pomieszczeń Pracowni Mammograficznej w procesie wymiany aparatury zostanie przystosowany do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. 2002 nr75 poz. 690 z późn. zm.).

Projekt ma wymiar ponadlokalny gdyż służy realizacji Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

DZIAŁ III - Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiot zamówienia posiada następujące kody CPV:

71320000-7	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71200000-0 	Usługi architektoniczne i podobne

45000000-7 	Roboty budowlane

45215140-0 	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynku

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 	Instalowanie wentylacji

24111500-0 	Gazy medyczne

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

33111000-1 	Aparatura rentgenowska

48180000-3	Pakiet oprogramowania medycznego

33111650-2	Urządzenie do mammografii

39000000-2	Meble

39515400-9	Żaluzje

33100000-1 	Urządzenia medyczne

79632000-3	Szkolenie pracowników

DZIAŁ IV - Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej,

- Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej tj. roboty rozbiórkowe i budowlano – instalacyjne,

- Dostawę i montaż urządzenia tj.: wymiana aparatu analogowego na cyfrowy wraz z utylizacją aparatu analogowego,  oraz przeszkolenie personelu

- Dostawę i wyposażenie pomieszczeń w meble,

DZIAŁ V – Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej (wytyczne Zamawiającego):

Wykonawca w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej, przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji prac remontowych. Podstawę wykonania opracowań projektowych budowlano – wykonawczych stanowi PFU, który jest Załącznikiem nr 9.1 do OPZ oraz pozyskane w trakcie tworzenia dokumentacji na etapie realizacji zamówienia wytyczne Zamawiającego.

  - Zestawienie minimalnych wymagań dotyczących dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej :

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonania dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej, która będzie zawierać:

5.1.1. Projekt Budowlany, który powinien być zgodny z polskim Prawem Budowlanym, wiedzą i sztuką inżynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowaniami pomocniczymi jak: inwentaryzacje, opinie, ekspertyzy itp. niezbędnymi do rozwiązania wszystkich problemów technicznych związanych z właściwą realizacją zadania inwestycyjnego. Projekt Budowlany musi posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia w tym z SANEPID w zakresie zabezpieczenia osłonami stałymi antyradiacyjnymi pomieszczeń przed promieniowaniem rentgenowskim i z Zamawiającym. Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 27.04 poz. 462)

Projekt budowlany ponadto powinien zawierać:

- Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach;

- Opis techniczny i rysunki określające rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno – użytkowymi w tym wielkościami i rodzajem obciążeń w razie potrzeby również danymi technologicznymi;

- W przypadkach określonych w art. 71 ust 1 pkt.2 ustawy prawo budowlane – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

- W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

    - Projekt Wykonawczy, który powinien być uzgodniony z Zamawiającym w zakresie zgodności z PFU, w zakresie rozwiązań technologicznych i szczegółowych standardów urządzeń i materiałów.

Projekt wykonawczy powinien ponadto zawierać:

- Projekty Wykonawcze;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 16 września 2004r);

- Przedmiar;

- Kosztorys Inwestorski, które należy wykonać na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004r Nr 130 poz. 1389).

    - Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy powinien zawierać następujące elementy składowe:

- Szczegółowy wykaz standardów materiałów wykończeniowych sporządzony we wstępnej fazie prac w celu uzgodnienia z Zamawiającym;

- Inwentaryzację architektoniczną i branżową Pracowni Mammograficznej z przyległymi pomieszczeniami wg. potrzeb Projektantów;

- Projekt osłon stałych antyradiacyjnych i projekt technologiczny uzgodniony z SANEPID i z Zamawiającym;

- Projekt architektoniczno – konstrukcyjny z Projektem wnętrz;

- Projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych; wod-kan, ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z klimatyzatorem;

- Projekt instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych;

- Projekt zasilania elektrycznego urządzeń diagnostycznych;

- Projekt włączenia projektowanych urządzeń do sieci komputerowej RIS/HIS i PACS

    - Jeżeli w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia okaże się że dla jego prawidłowej realizacji (obejmującej również odbiory i przekazanie do użytkowania) konieczne jest wykonanie dodatkowych opracowań, ekspertyz, scenariuszy, opinii itp. uznaje się że są one objęte przedmiotem zamówienia nawet jeśli nie były wymienione w niniejszym opracowaniu.

    - Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowo – wykonawcza powinna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póżn.zm.) w szczególności z zapisami art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust 1 w/w ustawy. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia w dokumentacji technicznej (projektowej) opisany będzie przez Wykonawcę za pomocą odniesień do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest  dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Zatem musi sprecyzować zakres równoważności poprzez wskazanie tych parametrów w oparciu o które będzie badana równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wszystkie wskazane materiały w dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej będą posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry). Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

DZIAŁ VI - Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej tj. roboty rozbiórkowe i budowlano – instalacyjne.

  - Wykonawca w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązany jest do wykonania prac remontowych i przystosowania pomieszczeń Pracowni Mammograficznej do montażu urządzenia medycznego.

  - Podstawę oraz zakres prac remontowych do wykonania stanowi:

- Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

- PFU wraz z załącznikami graficznymi i zestawieniami tabelarycznymi, który jest Załącznikiem nr 9.1 do OPZ;

- Wytyczne do projektu  dotyczące lokalnej sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego, który jest Załącznikiem nr 9.2. do OPZ;

- oraz opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, o której mowa w Dziale V OPZ, w tym m.in. uzyskane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane);

  - Zestawienie powierzchni planowanej inwestycji

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń Pracowni Mammograficznej zgodne z Tabelą zawartą w pkt. 1.5.1 PFU, który stanowi Załącznik nr 9.1 do OPZ.

  - Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe

Powierzchnie pomieszczeń i ich wysokości, a także kubatura modernizowanej części budynku D, uwarunkowana jest parametrami obiektu istniejącego i względami architektonicznymi planowanej wymiany aparatu i przystosowania pomieszczeń Pracowni Mammograficznej.

Podstawą analizy była wykonana inwentaryzacja budowlana i przyjęta koncepcja programowo-przestrzenna. Ostateczne parametry winny wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i norm, a na ewentualne odstępstwa należy uzyskać stosowne zgody.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonywanych prace remontowo-budowlanych:

    - Wymagania w zakresie przygotowania terenu: Wymiana aparatury diagnostycznej w istniejących pomieszczeniach nie zmienia trwałego sposobu zagospodarowania terenu szpitala. Na czas remontu zostanie zmieniony fragment terenu na plac składowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce, sposób zagospodarowania i organizacji placu budowy na podstawie projektu i zapewni bezkolizyjne funkcjonowanie szpitala.

    - Wymagania dotyczące architektury do uwzględnienia w projekcie i realizacji: Inwestycja polegająca na wymianie aparatury analogowej na cyfrową nie zmienia układu pomieszczeń i wyglądu zewnętrznego budynku bloku „D”. Koryguje się powierzchnie, jakość materiałów wykończenia i standard wyposażenia pomieszczeń. Zaleca się dbałość o kompleksową kolorystykę wnętrz.

    - Wymagania dotyczące konstrukcji: Wymiana aparatu mammograficznego z remontem i dostosowaniem pomieszczeń Pracowni, w sposób określony w PFU nie zmienia obciążeń konstrukcji budynku i nie wymaga dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych. Rozbiórka i wykonanie nowych ścian działowych w pomieszczeniu Nr 1041 i 1042, nie wymaga wykonania szczególnych zabezpieczeń konstrukcyjnych.

    - Instalacja grzewcza, zimnej wody i ciepłej wody użytkowej:

- Zasilanie budynku w ciepło z kotłowni i z sieci miejskiej. Instalacja grzewcza do adaptacji z wymianą grzejników żeliwnych żeberkowych na płytowe (higieniczne) z zaworami termoregulacyjnymi i zaworami odcinającymi na powrocie. Grzejniki higieniczne powinny być tak zamontowane aby umożliwiły ich czyszczenie.

- Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej do przebudowy z przystosowaniem do nowego rozmieszczenia przyborów sanitarnych. Instalacje zasilić z istniejących pionów umieszczonych w szachtach.

    - Instalacja elektryczna:

- Istniejąca instalacja elektryczna do wymiany i przebudowy.

- Zasilanie generatora aparatu mammograficznego, konsoli operatora i stacji lekarskiej doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni (sprawdzić możliwość wykorzystania istniejącego kabla zasilającego), rozprowadzenie zasileń w pomieszczeniach w korytkach lub peszlach pod posadzkowych

- Połączenia instalacyjne urządzeń wykonać zgodnie z DTR

- Instalację oświetlenia ogólnego w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1

- Przewidzieć instalację oświetlenia, gniazd wtykowych i siły.

- Należy stosować oprawy łatwo zmywalne odporne na promieniowanie ultrafioletowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- W gabinecie badań mammograficznych przewidzieć wyłącznik światła ze ściemniaczem.

- W oświetleniu punktowym oprawy ścienne montować na wys. 2.0 m nad poziomem posadzki (oświetlenie miejsca mycia rąk i sprzętu)

- Oświetlenie ogólne na sufitowe

- Przewidzieć odrębną instalację zasilania gniazd komputerów

- Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED

    - Instalacje teletechniczne (należy przewidzieć):

- Podłączenie planowanych urządzeń do sieci RIS/HIS i PACS zgodnie z wytycznymi Sekcji Informatyki i Telekomunikacji szpitala z dnia 03.11.2016 r.

- Adaptację i rozbudowę instalacji telefonicznej i komputerowej LAN we wszystkich pomieszczeniach pracowni.

- Instalację sterowniczo – sygnalizacyjna nad drzwiami wejściowymi do gabinetu badań sygnalizującą pracę lampy rentgenowskiej.

- Istniejące instalacje teletechniczne do wymiany.

    - Instalacje wentylacji pomieszczeń:

- W pomieszczeniach przechowywania wyników badań i rejestracji adaptować istniejącą wentylację grawitacyjną wywiewno-nawiewną

- W pomieszczeniu badań mammograficznych i opisowni adaptować istniejącą wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem i zamontować klimatyzatory naścienne typu ,,SPLIT” z jednostką zewnętrzna na dachu.

- Montaż 2 kompletów klimatyzatorów typu „SPLIT” o których mowa w ppkt. b) (przy czym 1 kpl. składa się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej).

    - Wymagania dotyczące standardu wykończenia zewnętrznego. Wymiana aparatury diagnostycznej w istniejących pomieszczeniach nie zmienia elewacji i sposobu wykończenia zewnętrznego budynku.

    - Wymagania dotyczące standardu wykończenia wnętrz. W kształtowaniu wnętrz rozwiązania materiałowe muszą być podporządkowane wymogom sanitarnym utrzymania obiektów medycznych i zabezpieczeń antyradiacyjnych, składniki materiałów nie mogą posiadać właściwości toksycznych uwalnianych w procesie użytkowania i w razie pożaru. Stosować należy sprawdzone systemowe rozwiązania właściwe dla obiektów służby zdrowia, co w szczególności dotyczy wykładzin posadzkowych z rulonu zawierających detale wywiniętych listew przypodłogowych (wskazanie na kauczukowe). Ochrona sanitarna medycznych przestrzeni wnętrz Pracowni mammograficznej winna odbywać się przez konsekwentne stosowanie, najlepszych jakościowo materiałów oraz nowoczesnych technologii wbudowywania, co decyduje o jakości użytkowania (atesty PZH i dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia). W zakresie wykończenia wnętrz należy wykonać m.in. następujące prace:

- Ściany/sufity – szpachlowanie, malowanie lateksowymi farbami akrylowymi, matowymi;

- Okładziny – antyradiacyjne,;

- Wykładziny podłogowe z wyobleniem w narożnikach i wywinięciem na ściany (cokoły ok 13-15 cm);

- Stolarka drzwiowa – wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową (stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania osłon antyradiacyjnych);

- Montaż żaluzji elektrycznych.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów wykończeniowych wg opisu PFU

    - Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. Planowana inwestycja wymiany aparatu mammograficznego z remontem i przystosowaniem pomieszczeń Pracowni Mammograficznej nie powoduje trwałych zmian istniejącego zagospodarowania terenu.

    - Wszystkie materiały powstałe i pozostałe w wyniku rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać lub zbyć, np. złom, kable, stanowić będą własność użytkowania tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i  od decyzji  Przedstawiciela Zamawiającego, którą  jest zobowiązany podjąć w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, zależy, czy zatrzyma te materiały. Wykonawca w razie decyzji o nie zatrzymywaniu przez szpital materiałów z rozbiórki zobowiązany jest do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania w sposób przyjazny dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych z terenu placu budowy, w tym do bieżącego wywozu na legalne wysypisko odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt oraz przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających dokonanie tych czynności.

  - Zakres prac do wykonania (wykończenie wnętrz oraz projektowane instalacje) określa szczegółowo również Tabela nr 1 i 2 do PFU.

  - W trakcie realizacji prac Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Dziale V, pkt 5.1.5 OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust 5 ustawy Pzp.

DZIAŁ VII  - Dostawa i montaż urządzenia medycznego:

Wykonawca w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązany jest do sprzedaży, dostawy i montażu urządzenia wyposażenia medycznego – aparatu mammograficznego Montaż cyfrowego mammografu i podłączenie istniejącego USG;

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykona demontaż i utylizację istniejącego aparatu analogowego z 2006 roku marki Siemens, wykona remont i przystosuje pomieszczenia, zainstaluje nowe urządzenia i podłączy je do sieci RIS/HIS i PACS. Wykona testy akceptacyjne oraz szkolenie aplikacyjne personelu w zakresie budowy i obsługi.

7.1.    W skład kompletnego aparatu mammograficznego wchodzą następujące elementy ilościowe wyposażenia medycznego do dostawy i montażu:

| Lp. | Nazwa wyposażenia medycznego | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat cyfrowy mammograficzny z funkcją tomosyntezy (z oprogramowaniem i wyposażeniem, m.in. drukarką do wydruków mammograficznych - szczegółowo opisanymi w specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, załączniku nr 9.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) | 1 kpl. |
| 2. | Zestaw do podstawowych testów kontroli jakości obrazu mammografii cyfrowej | 1 kpl. |
| 3. | Osłona ochronna przed promieniowaniem X pacjentek: - pół fartuch ochronny miednicy – 1 szt - osłona ochronna pacjentek przed promieniowaniem X typu „Amazonka” – 1 szt. | 1 szt. 1 szt. |

Zestawienie ilościowe kompletnego aparatu mammograficznego jest zgodne z Tabelą nr 4, która stanowi element PFU.

  - Parametry techniczne (graniczne) elementów wyposażenia medycznego, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia szczegółowo opisane zostały w specyfikacji technicznej, która stanowi  Załącznik 9. 3 do OPZ  i są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Dostarczony przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej jak w drugiej połowie 2018r., nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny pod względem sprzętowym, kompatybilny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej (do użytkowania), bez żadnych wad fizycznych i prawnych.

  - Zaoferowane wyposażenie medyczne musi być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

  - Wyposażenie musi posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (parametry), określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego, która stanowi Załącznik 9.3 do OPZ Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

  - W przypadku wskazania w SIWZ lub którymkolwiek z załączników do SIWZ w szczególności w PFU lub OPZ (z wyłączeniem specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego – stanowiącej załącznik nr 9.3 do OPZ, w której Zamawiający określił parametry techniczne wymagane dla wyposażenia medycznego i żąda od Wykonawców już na etapie składania ofert wskazania producenta i modelu aparatu mammograficznego co jest wiążące i niezmienne w przypadku realizacji przedmiotowego zamówienia) a także w opracowanej dokumentacji, tj. w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, lub zestawieniu materiałowym na podstawie których będą realizowane roboty budowlane i dostawy wyposażenia, objęte zakresem przedmiotowego zamówienia: nazw producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji  projektowej. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz powinny posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. W przypadku wystąpienia w OPZ, PFU lub opracowanej dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej odniesień do Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający również w tym zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym, zatem Wykonawca robót uwzględni odniesienia wskazane w opracowanej dokumentacji „lub zastosuje rozwiązania równoważne”. Wykonawca robót, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust 5 ustawy Pzp". W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych rozwiązań, Zamawiający i/lub Inżynier Kontraktu może wymagać wykazania udokumentowania równoważności.

  - Zamawiający wymaga żeby wszystkie elementy aparatu mammograficznego pochodziły od jednego producenta, były ze sobą skonfigurowane i posiadały co najmniej 3 lata gwarancji, oraz spełniały wymogi funkcjonalno-użytkowe i bezpieczeństwa zawarte w  obowiązujących przepisach

  - W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.

  - Warunki szczególne dostawy/montażu wyposażenia medycznego:

    - Montaż wyposażenia medycznego nastąpi we skazanej lokalizacji (zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.7  SIWZ) do istniejących  instalacji.

    - Wszystkie elementy mammograficzne powinny pochodzić od jednego producenta.

    - Wszystkie przyłącza do sieci komputerowej w Pracowni Mammograficznej powinny być zabezpieczone przed zanikiem prądu ( zasilanie z własnego UPS).

    - Wszelkie prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem ostrożności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków szpitala i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektu.

    - Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.

    - Wszelkie prace związane z dostawą/ instalacją wyposażenia medycznego muszą być prowadzone przez Wykonawcę w taki sposób aby nie zakłócały pracy Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić, że dostawa i montaż wyposażenia medycznego odbywać się będzie na czynnym obiekcie szpitalnym.

    - Ze względu na konieczność ciągłej pracy szpitala wszelkie prace instalacyjne mające wpływ na jego funkcjonowanie należy uzgodnić ze służbami technicznymi szpitala.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie dostawy/ instalacji wyposażenia medycznego osobę odpowiedzialną za prowadzone prace na terenie obiektu, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszystkie przedmioty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach  kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane.

    - Wykonawca przed przekazaniem do bieżącej eksploatacji wyposażenia medycznego będącego przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczanego wyposażenia medycznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby.

    - Wykonawca przed odbiorem przez Zamawiającego wyposażenia medycznego będącego przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do przygotowania szczegółowej instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) dla dostarczanego wyposażenia medycznego.

    - Wykonawca przed odbiorem przez Zamawiającego wyposażenia medycznego będącego przedmiotem zamówienia zobowiązany jest również do założenia paszportów technicznych dla dostarczonego wyposażenia medycznego.

  - Gwarancja i serwis

    - Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowane wyposażenie medyczne -  ……… (opcjonalnie:  48 miesięcy/ 54 miesięcy/ 60 miesiące lub więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Oferty, przy czym okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i po stosownym wyliczeniu-ocenie zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie miał wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym, liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji) liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst. jed.: Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)

    - Wykonawca przed przekazaniem sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne wystawione przez producentów dostarczonego/ zainstalowanego wyposażenia medycznego, przeszkoli służby szpitala w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji. Karty gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nie przewidzianych w umowie zawartej z Wykonawcą.

W skład dokumentacji techniczno – ruchowej wchodzi:

- Kopia umowy;

- Paszport techniczny urządzenia, z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami;

- Kopia wymaganych aktualnych dokumentów, atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do obrotu i używania zgodnie z przeznaczeniem, ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

- Dane dostarczonego urządzenia medycznego: asortyment, numer katalogowy, nazwa producenta, rok produkcji, numer umowy;

- Protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu;

- Protokół szkolenia personelu medycznego i technicznego;

- Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);

- Dokumenty gwarancyjne.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej.

    - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta dla zachowania gwarancji wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych przez producenta; napraw gwarancyjnych wyposażenia medycznego oraz wymiany/naprawy uszkodzonych części/elementów wyposażenia medycznego w okresie gwarancji, bez dodatkowych opłat w szczególności za transport, dojazd oraz wymieniane części/ elementy. Powyższe czynności Wykonawca przeprowadzi zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową, instrukcją obsługi, gwarancją producenta oraz w zależności od bieżących potrzeb.

    - Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego wyposażenia medycznego.  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej.

    - Warunki gwarancji i obsługi serwisowej zostały szczegółowo opisane w pkt. B i C Specyfikacji technicznej wyposażenia medycznego (aparatu mammograficznego), który stanowi Załącznik nr 9.3 do OPZ

    - Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, serwisem, naprawą, wymianą części, demontażem, dostawą oraz montażem wyposażenia medycznego powinny być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

DZIAŁ VIII – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego

Wykonawca w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązany jest do sprzedaży, dostawy i rozmieszczenia  wyposażenia meblowego.

8.1.      Wykaz i ilość elementów wchodzących w skład wyposażenia meblowego do zakupu, dostawy i rozmieszczenia:

| Lp. | Symbol projektowy | Nazwa wyposażenia z opisem | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szk. | Komoda system przesuwny Alu 1300x450x122 | 1 |
| 2 | SzD-6 | Szafka dolna/zlew 600x580x720 | 2 |
| 3 | SzW-4 | Szafka wisząca 400x320x575 | 2 |
| 4 | Db | Blat gr. 38mm 1000x600+ABS profil U | 1 |
| 5 | Ż | Żaluzje wewnętrzne 2600x1700 | 4 |
| 6 | K | Krzesło konstr. Alu/sklejka profilowana | 4 |
| 7 | W | Wieszak naścienny Alu | 4 |
| 8 | Ko | Krzesło obrotowe biurowe | 4 |
| 9 | B | Biurko 1400x720x755 | 4 |
| 10 | Bk | Kontener pod biurko z piórnikiem 420x540x660 | 4 |
| 11 | Bw | Wysuwka pod klawiaturę 600x400 | 4 |
| 12 | T | Tablica sucho -ścieralna magnetycznaceramiczna 1200x900 | 1 |
| 13 | SzD-4 | Szafka dolna 400x580x720 | 1 |
| 14 | Szu | Szafa ubraniowa 800x600x1850 | 1 |
| 15 | PwD | Półka wisząca duża 600x300x190 | 1 |
| 16 | Bd | Dostawka biura 1200x470x568 | 2 |
| 17 | SzD-6 | Szafka dolna 600x580x720 | 1 |
| 18 | SzWo | Szafka wisząca ociekarka 600x320x575 | 1 |
| 19 | Db | Blat gr. 38mm 1800x600 + ABS profil U | 1 |
| 20 | SzD | Szafa na dokumenty system przesuwny Alu | 2 |

Zestawienie ilościowe wyposażenia meblowego jest zgodne z Tabelą nr 3, która stanowi element PFU.

  - Rozmieszczenie/ montaż  wyposażenia meblowego nastąpi we skazanej lokalizacji (zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.7  SIWZ)  zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku nr 7 do PFU, który stanowi Załącznik nr 9.1 do OPZ

  - Dostarczony przedmiot umowy musi fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny oraz nie posiadać wad fizycznych i prawnych.

  - Dostarczane wyposażenie meblowe musi spełniać następujące wymagania:

- Musi być nowej generacji

- Musi być dostarczone, zamontowane, rozmieszczone

- Meble muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na środki dezynfekcji, a blaty mebli narażonych na kontakt z wodą, z jednorodnego konglomeratu odpornego na wilgoć, lub z materiału naturalnego

- Meble powinny być jednorodne stylistycznie, kolorystycznie i pochodzić z jednej serii;

- Instrukcje muszą być w języku polskim;

- Wszelkie znaki graficzne informacyjne, stanowiące podstawę koniecznych nadruków zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy w fazie uzgodnień projektu budowlano wykonawczego.

DZIAŁ IX – Załączniki

Załącznik Nr 9.1 do OPZ - 	Program Funkcjonalno – Użytkowy

Rysunek nr 1 – Plan usytuowania zespołu pomieszczeń Pracowni Mammograficznej w układzie zabudowy szpitala

Rysunek nr 2 – Orientacja zespołu pomieszczeń Pracowni mammograficznej w układzie pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej blok D i schemat włączenia do punktu dystrybucyjnego sieci teletechnicznej RIS/HIS i PACS

Rysunek nr 3 – Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń Pracownia Mammograficznej z uwzględnieniem instalacji sanitarnych

Rysunek nr 4 - Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń Pracowni Mammograficznej z uwzględnieniem instalacji elektrycznych

Rysunek nr 5 – Inwentaryzacja budowlana – przekroje przez pomieszczenia Pracowni Mammograficznej

Rysunek nr 6 – Koncepcja programowo – przestrzenna wymiany aparatu mammograficznego z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Mammograficznej

Rysunek nr 7 – Projekt koncepcyjny aranżacji meblowej z wykazem pomieszczeń

Rysunek nr 8 – Schemat powiązań funkcjonalnych Pracowni Mammograficznej z modernizowanym kompleksem Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Tabela nr 1 do PFU - Zestawienie powierzchni użytkowych –

projektowane wykończenie wnętrz;

Tabela nr 2 do PFU – Zestawienie powierzchni

użytkowych – projektowane instalacje

Tabela nr 3 do PFU -   Specyfikacja projektowanego

wyposażenia meblowego w pracowni mammograficznej.

Tabela nr 4 do PFU - Wymiana istniejącego aparatu

mammograf z remontem i dostosowaniem pomieszczeń –

Specyfikacja wyposażenia technologicznego komplet

mammograf

Załącznik Nr 9.2 do OPZ -  	Wytyczne do projektu  dotyczące lokalnej sieci komputerowej i dedykowanego zasilania elektrycznego. Pismo wewnętrzne Sekcji Informatyki i Telekomunikacji WSZZ w Elblągu z dnia 03/01/2016

Załącznik Nr 9.3 do OPZ -  	Specyfikacja techniczna wyposażenia medycznego (aparatu mammograficznego )